Numer sprawy: ZP 01/18                                                                                                       Grajewo, dnia 08.05.2018 r.

DO WYKONAWCÓW I WSZYSTKICH

ZAINTERESOWANYCH

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem

angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w  Grajewie”

Nawiązując do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego opublikowanego                    w Dz.U.W.E, Nr  2018/S 063-141174, dnia 30.03.2018 r. w postępowaniu jw., działając na podstawie ustawy        z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579) Zamawiający dokonuje  sprostowania do błędnie  udzielonej odpowiedzi  na pytanie Oferentów nr 39 w dniu 26.04.2018 r.

Było

Pytanie 6

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt IV.39

Zamawiający wymaga:

| Pojemność cieplna kołpaka | TAK >= 4,5 |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zapis jest również nie precyzyjny i niejednoznaczny.

- Zamawiający nie podał jednostek warunku granicznego. Czy Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [MHU]?

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens a wymóg jest zaprzeczeniem podstawowym zasadom ochrony pacjenta i personelu poprzez ograniczenie dawki.

Takie sformułowane parametru dyskryminuje wieloletnie doświadczenie producenta Canon (dawniej Toshiba) ale               w dziedzinie dbałości o dobro personelu i pacjenta poprzez skuteczną redukcji dawki. Nie wynika to z faktu konstrukcji angiografu przez producenta z gorszych jakościowo komponentów, lecz z zaawansowanej konstrukcji i rozwiązań oraz doboru parametrów urządzenia w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi optymalną i bezpieczną możliwość wykonywanych funkcji diagnostycznych. W oferowanym przez nas rozwiązaniu, parametry lampy i kołpaka zostały dostosowane do najniższego na rynku poziomu dawek w taki sposób, że w warunkach codziennej eksploatacji ze względu na zaawansowane techniki redukcji dawki niemożliwe jest na tyle silne rozgrzewanie się układu lampa-kołpak, by miało to jakikolwiek wpływ na ciągłość pracy systemu czy żywotność lampy. Premiowanie zastosowania lampy o przesadnie dużej wartości obciążenia i kołpaka o jak największej pojemności cieplnej świadczy o tym, że Zamawiający preferuje rozwiązania przestarzałe technologicznie i wycofywane z rynku. System przystosowany do pracy na wysokich warunkach (prądach) jest sprzeczny z zasadą Alara oraz wytycznymi z wzorcowych procedur radiologicznych             z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2015 r.

Producent Canon (dawniej Toshiba) od lat stosuje techniki redukcji radiacji pozwalające na takie ograniczenie dawki aby nie było konieczności przewymiarowania elementów lampy i kołpaka. Dlatego wszystkie elementy angiografów tego producenta są dostosowane do technologii i wymogów stawianych współczesnym urządzeniom diagnostyki interwencyjnej..

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu z pojemnością cieplną kołpaka równą 2890 kHU (2,9 MHU) i zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Pojemność cieplna kołpaka | TAK >= 2,8 MHU |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [MHU] jednocześnie nie wyraża zgody na zmianę zapisu wymogu pkt IV.39 - Pojemność cieplna kołpaka.

Powinno być:

Pytanie 6

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt IV.39

| Pojemność cieplna kołpaka | TAK >= 4,5 MHU |  |
| --- | --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [MHU] jednocześnie nie wyraża zgody na zmianę zapisu wymogu pkt IV.39 - Pojemność cieplna kołpaka na  >= 2,8 MHU.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy               w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany przy sporządzaniu oferty. Zamawiający zamieszcza jednocześnie obowiązujący po zmianach  Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY a dotyczący ZESTAWIENIA NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Naniesione poprawki -czcionka w kolorze czerwonym.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY-ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda w  Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego