Numer sprawy: ZP 01/18                                                                                                           Grajewo, dnia 26.04.2018 r.

DO WSZYSTKICH  ZAINTERESOWANYCH

OFERENTÓW

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Wykonanie pracowni zabiegowej z montażem

angiografu w części pomieszczeń Szpitala Ogólnego im. dr Witolda Ginela w  Grajewie”

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z dnia                 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579 ze zm. ) Prawo zamówień publicznych, przekazuje w załączeniu wnioski o wyjaśnienie  treści SIWZ wraz z jej wyjaśnieniami jak poniżej:

Pytanie 1

Dotyczy: Zestawienie niezbędnych parametrów technicznych sprzętu medycznego, system angiografii cyfrowej, pkt. 46 - Prosimy o usunięcie oczywistej pomyłki i zmianę treści tego parametru na „Liczba stopni filtracji promieniowania miedziowej /tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy”.

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia pomyłkę pisarską i zmienia treść pkt. 46 na ”Liczba stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy”.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że dni robocze to poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że pod używanym pojęciem „dni robocze” rozumie: poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek - z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przypadających na te dni tygodnia.

Pytanie 3

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt I.2

Zamawiający wymaga:

| Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 305 |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.  Zapis jest również nie precyzyjny i niejednoznaczny.

Zamawiający nie podał jednostek warunku granicznego.

- Czy Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [0]?

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

W codziennej praktyce klinicznej nie stosuje się projekcji z kątami LAO/RAO w zakresie większym od ±60°. Jedynie do angiografii rotacyjnej z rekonstrukcją 3D (a takiej Zamawiający nie specyfikuje) wymagane są dane uzyskane z akwizycji z zakresu 2000 - 2100 a nie wymagane 3050. Dlatego wnosimy o dopuszczenie urządzenia z zakresem projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta równym 300°.

Wymaganie bezużytecznej dla Zamawiającego ze względu na brak opcji rekonstrukcji 3D wartości kątów nie użytecznych klinicznie narusza zasadę równego traktowania konkurencji.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem projekcji LAO/RAO równym 3000 i zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 300 O |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [0] oraz dopuszcza do postępowania aparat z zakresem projekcji LAO/RAO równym 3000 i zmienia zapis wymogu na następujący:

| Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 300 O |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 4

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt I.4

Zamawiający wymaga:

| Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 180 |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.  Zapis jest również nie precyzyjny i niejednoznaczny.

- Zamawiający nie podał jednostek warunku granicznego. Czy Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [0]?

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

W codziennej praktyce klinicznej nie stosuje się projekcji z kątami CRANIAL / CAUDAL w zakresie większym od ±45°. Wymaganie wartości kątów nie użytecznych i ze względu na obecność blatu stołu nie możliwych do uzyskania w praktyce klinicznej nie jest uzasadnione klinicznie i narusza zasadę równego traktowania konkurencji.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z zakresem projekcji CRANIAL / CAUDAL równym 1400 i zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 140 O |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [0] oraz dopuszcza do postępowania aparat              z zakresem projekcji CRANIAL / CAUDAL równym 1400  i zmienia zapis wymogu na następujący:

| Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 140 O |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 5

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt I.5

Zamawiający wymaga:

| Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | TAK >= 25 |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.  Zapis jest również nie precyzyjny i niejednoznaczny.

- Zamawiający nie podał jednostek warunku granicznego. Czy Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [0/s]?

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

Sztuczne wymaganie wartości szybkości uzyskania pozycji CRANIAL / CAUDAL być może ma znaczenia dla wirtualnej wymaganej (nie możliwej do uzyskania w rzeczywistości) wartości kąta >= 1800 lecz nie dla kątów  rzeczywistych (różnica w czasie obrotu równa 1,4 s dla kąta 1400 jest nie zauważalna w pracy klinicznej) Powyższy zapis narusza zasadę równego traktowania konkurencji i ma na celu premiowanie tylko jednego wykonawcy.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do postępowania aparatu z szybkością pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL równą 200/s i zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | TAK >= 20 O/s |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

- Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [0/s] oraz Zamawiający dopuszcza do postępowania aparat z szybkością pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL równą 200/s i zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | TAK >= 20 O/s |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 6

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt IV.39

Zamawiający wymaga:

| Pojemność cieplna kołpaka | TAK >= 4,5 |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zapis jest również nie precyzyjny i niejednoznaczny.

- Zamawiający nie podał jednostek warunku granicznego. Czy Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [MHU]?

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens a wymóg jest zaprzeczeniem podstawowym zasadom ochrony pacjenta i personelu poprzez ograniczenie dawki.

Takie sformułowane parametru dyskryminuje wieloletnie doświadczenie producenta Canon (dawniej Toshiba) ale w dziedzinie dbałości o dobro personelu i pacjenta poprzez skuteczną redukcji dawki. Nie wynika to z faktu konstrukcji angiografu przez producenta z gorszych jakościowo komponentów, lecz z zaawansowanej konstrukcji i rozwiązań oraz doboru parametrów urządzenia w taki sposób, aby zapewnić użytkownikowi optymalną i bezpieczną możliwość wykonywanych funkcji diagnostycznych. W oferowanym przez nas rozwiązaniu, parametry lampy i kołpaka zostały dostosowane do najniższego na rynku poziomu dawek w taki sposób, że w warunkach codziennej eksploatacji ze względu na zaawansowane techniki redukcji dawki niemożliwe jest na tyle silne rozgrzewanie się układu lampa-kołpak, by miało to jakikolwiek wpływ na ciągłość pracy systemu czy żywotność lampy. Premiowanie zastosowania lampy o przesadnie dużej wartości obciążenia i kołpaka o jak największej pojemności cieplnej świadczy o tym, że Zamawiający preferuje rozwiązania przestarzałe technologicznie i wycofywane z rynku. System przystosowany do pracy na wysokich warunkach (prądach) jest sprzeczny z zasadą Alara oraz wytycznymi z wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej – OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2015 r.

Producent Canon (dawniej Toshiba) od lat stosuje techniki redukcji radiacji pozwalające na takie ograniczenie dawki aby nie było konieczności przewymiarowania elementów lampy i kołpaka. Dlatego wszystkie elementy angiografów tego producenta są dostosowane do technologii i wymogów stawianych współczesnym urządzeniom diagnostyki interwencyjnej..

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu z pojemnością cieplną kołpaka równą 2890 kHU (2,9 MHU) i zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Pojemność cieplna kołpaka | TAK >= 2,8 MHU |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [MHU] jednocześnie nie wyraża zgody na zmianę zapisu wymogu pkt IV.39 - Pojemność cieplna kołpaka.

Pytanie 7

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt IV.41

Zamawiający wymaga:

| Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, 2000 W i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia żadnej z firm złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zapis jest również nie precyzyjny i niejednoznaczny.

- Zamawiający nie podał jednostek warunku granicznego. Czy Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [mGy/h]?

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens a wymóg jest zaprzeczeniem podstawowym zasadom ochrony pacjenta i personelu poprzez ograniczenie dawki.

Konieczność podania promieniowania rozproszonego dokładnie dla obciążenia 2000 W jest nie zgodne z przytoczoną w tym samym punkcie normą IEC 60601-1-3.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ujednolicenie zapisu i zmianę wymogu na następujący:

| Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli jakiejkolwiek firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [mGy/h] oraz ujednolica zapis i zmienia wymogi pkt IV.41 na następujący:

| Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 8

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt IV

Zamawiający nie zawarł jednego z podstawowych fizycznych aspektów redukcji dawki tj fluoroskopii sterowanej siatką a nie z generatora.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie wymogu:

| Fluoroskopia sterowana siatką | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej i innym firmom na złożenie oferty na urządzenie najnowocześniejsze                               i najskuteczniejsze pod kątem ochrony radiologicznej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie wymogu w pkt IV - Fluoroskopia sterowana siatką.

Pytanie 9

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt V.50

Zamawiający wymaga:

| Rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego | TAK >= 3,25 |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty. Zapis jest również nie precyzyjny i niejednoznaczny.

- Zamawiający nie podał jednostek warunku granicznego. Czy Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [pl/mm]?

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

Parametr ten mogłyby mieć decydujący wpływ na jakość obrazowania, tylko i wyłącznie wtedy, gdyby systemy oferowane przez poszczególnych producentów na rynku były urządzeniami identycznymi konstrukcyjnie, a różniły się tylko i wyłącznie wykorzystywanymi detektorami. Różni producenci stosują różne generatory, lampy, wielkości ogniska (np. w połączeniu z oferowanymi wielkościami SID), systemy obróbki cyfrowej obrazu, w związku z czym Zamawiający nie powinien rozpatrywać użyteczności klinicznej zamawianego systemu angiograficznego poprzez pryzmat pojedynczych parametrów (wielkości piksela) o charakterze czysto technologicznym, bez odniesienia do całego systemu.

Zarówno wielkość piksela, jak i rozdzielczość przestrzenna detektora (a nie całego toru obrazowania) jest wartością wyrwaną z kontekstu i nie świadczy o jakości całego toru obrazowego.

W większości oferowanych na rynku systemów (do tych producentów nie należy producent, którego system pragniemy zaoferować, a którego angiografy jako nieliczne umożliwiają wykonanie badania dla wszystkich projekcji z maksymalną odległością SID i maksymalnym przybliżeniem detektora do pacjenta) z powodu tzw. „krótkiej geometrii SID” obraz ogniska rozmyty jest na 1,5 piksela (w rzeczywistości ze względu na digitalizację na 2 piksele).  Zatem mimo większej rozdzielczości przestrzennej samego detektora rozdzielczość przestrzenna obrazu jest dwa razy mniejsza niż w systemach z nieco większym pikselem.

Zwracamy uwagę, iż w angiografii stosuje się obecnie prowadniki i stenty o coraz delikatniejszej strukturze i systemy z detektorami o NISKIEJ CAŁKOWITEJ ROZDZIELCZOŚCI (mimo wyższej rozdzielczości samego detektora) wyraźnie odstają pod względem jakości odwzorowania tych elementów od najlepszych rozwiązań.

Premiowanie tego typu parametrów wyrwanych z kontekstu konstrukcji całego urządzenia może w naszej opinii świadczyć o nierównym traktowaniu wykonawców i stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu z rozdzielczością  2,6 pl/mm i zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego | TAK >= 2,6 pl/mm |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że  wymaga podania wartości w [pl/mm] oraz nie wyraża zgody na dopuszczenie aparatu 
z rozdzielczością  2,6 pl/mm i dokonania zmiany zapisu.

Pytanie 10

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt VI.53

Zamawiający wymaga:

| Pakiet specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (CARE+CLEAR, ClarityIQ – odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

Obecny zapis dopuszczający zaoferowanie rozwiązania „CARE+CLEAR, ClarityIQ – zależnie od nomenklatury producenta” dopuszcza zaoferowanie rozwiązań jedynie producentów Philips i Siemens. Należy zauważyć że Zamawiający wymaga od produktu producenta Philips (jeżeli zostaną zmienione inne parametry aby oferta z produktem tego producenta była ważna) nowocześniejszego rozwiązania i przestarzałego rozwiązania od firmy Siemens. Zmiana parametru na proponowane przez naszą firmę brzmienie umożliwi potencjalnym oferentom zaoferowanie porównywalnego najnowocześniejszego technicznie rozwiązania, a Zamawiającemu da pewność jakie konkretnie rozwiązanie zostanie mu zaoferowane.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Pakiet najnowszych dla danego producenta specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (np. CARE+CLEAR, ClarityIQ, Dose Rite – odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wymogu na następujący:

| Pakiet najnowszych dla danego producenta specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (np. CARE+CLEAR, ClarityIQ, Dose Rite – odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 11

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt VI.55

Zamawiający wymaga:

| Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 0,5-3,0 [pulsów/s] | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Powyższy wymóg spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

Wymaganie konkretnej wartości (od 0,5 pulsów/s) bezużytecznej w codziennej a nawet klinicznej praktyce kardiologicznej i naczyniowej w naszej opinii świadczy o nierównym traktowaniu wykonawców i stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 1-3,0 [pulsów/s] | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmienia treść zapisu wymogu na następujący:

| Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 1-3,0 [pulsów/s] | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 12

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt VI.63

Zamawiający wymaga:

| Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

W związku z wymaganiem silnikowego ustawiania ramienia do wybranych pozycji powyższa funkcjonalność nie ma uzasadnienia klinicznego

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu wymogu na następujący:

| Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania lub ruchomość ramienia umożliwiająca pozycjonowanie do wszystkich wymaganych pozycji bez konieczności przesuwania blatu ani obrotu stołu | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i  zmienia treść zapisu wymogu na następujący:

| Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania lub ruchomość ramienia umożliwiająca pozycjonowanie do wszystkich wymaganych pozycji bez konieczności przesuwania blatu ani obrotu stołu | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 13

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt VI.70

Zamawiający wymaga:

| Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Funkcja stabilizacji ruchomego stentu jest potrzebna w systemach, w których system postprocessingu jest nie wydajny a obraz ruchomego stentu jest nie wyraźny – „smuży”. Canon ma zaawansowane filtry ADCF i SNRF, które filtrują i wyostrzają obraz ruchomy i nie ma potrzeby „unieruchamiać” stent.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu określonego w pkt VI.70

Pytanie 14

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt VII.87

Zamawiający wymaga:

| Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych angiografu w sterowni i sali badań w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Podać |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Wymaganie takich parametrów (tj. specyfikowanie wad a nie zalet) narusza zasadę uczciwej konkurencji premiując produkty firmy Siemens, oraz jest niezgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi (stałość parametrów obrazowania monitorów dla obrazów radiologicznych). Monitory diagnostyczne nie mogą zmieniać parametrów (w tym przypadku jasność) a musza je utrzymywać na stałym skalibrowanym poziomie zgodnie z parametrami DICOM.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu określonego w pkt VII.87.

Pytanie 15

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt VIII.89

Zamawiający wymaga:

| Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy zapis uniemożliwia nam złożenie ważnej, niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Powyższy wymóg wraz z innymi parametrami spełnia tylko i wyłącznie jeden produkt Artis Zee Ceiling producenta Siemens.

Funkcjonalność jest zaszłością z czasów braku archiwizacji DICOM i we współczesnej medycynie nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego. We współczesnych systemach dawka jest trwale archiwizowana tylko i wyłącznie w systemie PACS/RIS.

- Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rezygnację z tego wymogu.

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wymogu określonego w pkt VIII.89.

Pytanie 16

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej – pkt VI.110

Zamawiający wymaga:

| UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższy wymóg nie zapewnia bezprzerwowej pracy urządzenia w przypadku zaniku zasilania. Zamawiający nie definiuje nawet jak długi maksymalnie może być czas zwłoki w przełączaniu. W nowoczesnych urządzeniach podtrzymanie jest bezprzerwowe, gdyż tylko takie rozwiązanie zapewnia bezpieczeństwo pracy w przypadku zaniku zasilania.

Pozostawienie parametru w obecnym brzmieniu powoduje, że mimo bezużyteczności rozwiązania Zamawiający poniesie koszty jego zakupu.

- W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu wymogu na następujący:

| UPS dla angiografu gwarantujący bezprzerwowe podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA | TAK |  |
| --- | --- | --- |

Powyższa zmiana, pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej nie podlegającej odrzuceniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wymogu określonego w pkt VI.110 i zmienia zapis wymogu na następujący:

| UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA lub UPS dla angiografu gwarantujący bezprzerwowe podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA | TAK | Podać |
| --- | --- | --- |

Pytanie 17

Dotyczy: ZESTAWIENIE NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO system angiografii cyfrowej

Zamawiający nie zawarł jednostek fizycznych wielkości parametrów wymaganych co może być powodem unieważnienia potencjalnie złożonych ofert. W związku z powyższym wnosimy o uwzględnienie powyższych pytań i dopisanie jednostek poprzez zmianę zapisów na:

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany/ wartość | Parametry oferowanego przedmiotu dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| I. |  |  |  |
|  | Pozycjoner mocowany na suficie, umożliwiający wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (pozycjoner za głową pacjenta oraz pozycjoner z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przemieszczania pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji LAO/RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 3000 |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji LAO / RAO mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | TAK >= 25 |  |
|  | Zakres ruchu dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta | TAK >= 1400 |  |
|  | Prędkość pozycjonera dla projekcji CRANIAL / CAUDAL mierzony w pozycji pozycjonera za głową pacjenta (z wyłączeniem angiografii rotacyjnej) | TAK >= 200/s |  |
|  | Sterowanie ruchami pozycjonera z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |
|  | Automatyczny programator pozycji pozycjonera zapamiętywanych i przywoływanych z panelu przy stole sterowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Liczba pozycji możliwych do zaprogramowania | TAK >= 50 |  |
|  | Automatyczne ustawianie pozycjonera i stołu pacjenta (angulacje, SID, pozycja przysłon, powiększenie, położenie blatu stołu) w pozycji odpowiadającej wybranemu obrazowi referencyjnemu | TAK |  |
|  | Automatyczne wybieranie obrazu referencyjnego 2D na monitorze referencyjnym (z aktualnego zbioru obrazów referencyjnych) odpowiadającego aktualnemu ustawieniu pozycjonera | Podać |  |
|  | System antykolizyjny | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie danych systemowych w sali badań (min.: kąty projekcji, SID, tryb pracy, status cieplny lampy, dawka promieniowania) | TAK |  |
|  | Automatyczny, silnikowy, bez ingerencji obsługi, obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia pozycjonera do pozycji z boku stołu pacjenta (prostopadłej i skośnej) | Podać |  |
| II. |  |  |  |
|  | Stół pacjenta, mocowany do podłogi | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu | TAK >= 325 kg |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego płyty pacjenta | TAK >= 120 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego płyty pacjenta | TAK >= 35 cm |  |
|  | Zakres obrotu stołu wokół osi pionowej | TAK >= 2400 |  |
|  | Długość blatu stołu | Tak >= 260 cm |  |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego stołu | TAK >= 28 cm |  |
|  | Sterowanie wszystkimi ruchami ramienia C, stołu i kolimatora możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |
|  | Sterowanie wszystkimi trybami fluoroskopii i akwizycji możliwe bezpośrednio przy stole pacjenta. | TAK |  |
|  | Panele sterowania – mocowane przy stole badań po obu stronach | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu: - materac, - podkładka pod głowę pacjenta, - podkładka pod ramię i przedramię pacjenta umożliwiająca wykonanie badań z dostępu radialnego, - uchwyty na dłonie za głową pacjenta z podpórkami pod ramiona – dla badań kardiologicznych, - podkładki pod ręce pacjenta wzdłuż tułowia przepuszczalne dla promieniowania, - statyw na płyny infuzyjne, - taca ze stali nierdzewnej na instrumenty mocowana do szyn bocznych stołu pacjenta. | TAK |  |
| III. |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości, zabezpieczany przed niepożądanym wyzwoleniem ekspozycji | TAK |  |
|  | Moc wyjściowa generatora | TAK >= 100 kW |  |
|  | Min. czas ekspozycji | TAK <= 1 ms |  |
|  | Maksymalne obciążenie generatora mocą ciągłą w czasie prześwietlania (dla 30 min.) | TAK >= 2 500 W |  |
|  | Zakres napięcia kV dla radiografii | TAK min. 50 – 125 kV |  |
|  | Zakres napięcia kV dla fluoroskopii | TAK min. 60 – 120 kV |  |
|  | Nożny włącznik ekspozycji (pedał skopia/grafia) w sali badań – bezprzewodowy, min. 4 przyciski/funkcje | TAK |  |
|  | Konfigurowalne przyciski nożnego włącznika ekspozycji (min. akwizycja z obniżoną wobec wartości standardowej dawką na impuls) | Podać |  |
|  | Ręczny włącznik ekspozycji (grafia) w sterowni. | TAK |  |
| IV. |  |  |  |
|  | Lampa rentgenowska minimum 3 ogniskowa | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie lampy mocą ciągłą w czasie prześwietlania (dla 30 min.) | TAK >= 2 500 W |  |
|  | Rozmiar najmniejszego ogniska | TAK =< 0,5 mm |  |
|  | Rozmiar kolejnego po najmniejszym ogniska lampy rtg | TAK =< 0,8 mm |  |
|  | Pojemność cieplna anody | TAK >= 3,0 MHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka | TAK >= 2,8 MHU |  |
|  | Max. prąd anody przy prześwietleniu pulsacyjnym z wykorzystaniem małego ogniska | Podać |  |
|  | Promieniowanie przeciekowe kołpaka przy min. 125 kV, i w odległości maks. 1 m (IEC 60601-1-3) | Podać |  |
|  | Sterowanie kolimatorem lampy RTG z pulpitu przy stole angiograficznym | TAK |  |
|  | Przesłony prostokątne oraz przesłona półprzepuszczalna klinowe | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja (np. filtry miedziowe, tantalowe) przy prześwietlaniu i grafii z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy o współczynniku filtracji nie mniejszym niż 0,9 mm Cu. | TAK |  |
|  | Automatyczny dobór i samoczynne wsuwanie dodatkowej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) redukującej dawkę w zależności od angulacji (uwzględniający zmieniającą się przepuszczalność pacjenta przy różnych angulacjach) przy prześwietleniu i ekspozycjach zdjęciowych/scenach | Podać |  |
|  | Liczba stopni filtracji promieniowania miedziowej / tantalowej z wyłączeniem filtracji inherentnej lampy dla obu lamp | Podać |  |
| V. |  |  |  |
|  | Typ rejestratora – płaski panel cyfrowy | TAK |  |
|  | Wymiary pola obrazowania detektora | TAK >= 30x38 cm x cm |  |
|  | Kształt płaskiego panelu cyfrowego | Podać |  |
|  | Rozdzielczość płaskiego panelu cyfrowego | TAK >= 3,25 pl/mm |  |
|  | Liczba pól obrazowych (FOV) | TAK >= 6 |  |
|  | DQE przy 0 lp/mm | TAK >= 74 % |  |
| VI. |  |  |  |
|  | Pakiet najnowszych dla danego producenta specjalizowanych algorytmów działających w czasie rzeczywistym, poprawiających jakość uzyskiwanego obrazu i umożliwiających obrazowanie z obniżoną dawką (np. CARE+CLEAR, ClarityIQ, Dose Rite – odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 4 - 30 [pulsów/s]. | TAK |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie 1 - 3,0 [pulsów/s] | Podać |  |
|  | Zapis obrazów z cyfrowego prześwietlenia pulsacyjnego na dysku HD | TAK, podać ilość zapisywanych obrazów | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD scen kardiologicznych w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 7,5 – 30 [obrazów/s] | TAK |  |
|  | Akwizycja, prezentacja i zapis na HD serii DR i DSA w matrycy 1024 x 1024 z częstotliwością obrazowania w zakresie min. 0,5 – 6 [obrazów/s] | TAK |  |
|  | DSA z kontrastem CO2 | TAK |  |
|  | Pojemność dysku twardego (bez stratnej kompresji) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 1024x1024, dla 12 bitów | TAK >= 25 000 |  |
|  | LIH (last image hold) | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon prostokątnych i półprzepuszczalnych znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania | TAK |  |
|  | Ustawianie położenia płyty stołu pacjenta znacznikami graficznymi na zatrzymanym obrazie - bez promieniowania lub ruchomość ramienia umożliwiająca pozycjonowanie do wszystkich wymaganych pozycji bez konieczności przesuwania blatu ani obrotu stołu | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Roadmapping 2D | TAK |  |
|  | Zoom w postprocessingu | TAK |  |
|  | Stosowanie automatycznego pixelshift w czasie rzeczywistym podczas roadmappingu | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń obwodowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -analiza ilościowa stenoz; -automatyczna i manualna kalibracja, -pomiary średnicy | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Oprogramowanie do analizy stenoz naczyń wieńcowych, min.: -automatyczne rozpoznawanie konturów; -pomiar stenoz z obliczeniami geometrycznymi i densytometrycznymi; -automatyczne i manualne określanie średnicy referencyjnej; -automatyczna i manualna kalibracja; -pomiary średnicy | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Oprogramowanie do poprawy wizualizacji stentów w naczyniach wieńcowych | TAK | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Funkcja stabilizacji obrazu ruchomego stentu umożliwiająca korzystanie z oprogramowania opisanego w punkcie powyżej w trakcie pozycjonowania stentu w czasie rzeczywistym tj. bez przerywania promieniowania w celu postprocessingu obrazu | Podać | Podać nazwę oferowanej funkcjonalności. |
|  | Sterowanie funkcjami systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego systemu cyfrowego w sali badań | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali badań (łącznie z analizą stenoz) | TAK |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego w sterowni | TAK |  |
|  | Realizacja funkcji ewaluacyjnych systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz) | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem programu przeglądarki DICOM umożliwiającego odtwarzanie nagranych CD-R i DVD na komputerach osobistych | TAK |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali badań oraz w sterowni | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na obrazie live sygnału EKG rejestrowanego przez stację badań hemodynamicznych; zapis wyświetlanego sygnału EKG wraz z rejestrowanymi scenami | TAK |  |
|  | DICOM 3.0 Dicom Send, Dicom Query/Retrieve | TAK |  |
|  | Funkcja wykonywania automatycznej, odbywającej się w tle, archiwizacji danych obrazowych w standardzie DICOM (na płytach CD-R i DVD oraz zdefiniowanym węźle sieciowym) w miarę akwizycji kolejnych scen -funkcja auto-send. | TAK |  |
|  | Czas uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu komputerowego przy zachowaniu wszelkich ruchów geometrii stołu i ramienia C; dla rozwiązań, w których dla przeprowadzenia restartu sytemu komputerowego wymagany jest równoległy restart generatora, należy podać czas restartu systemu komputerowego i generatora łącznie. | Podać |  |
| VII. |  |  |  |
|  | Zawieszenie sufitowe w sali zabiegowej dla min. 6 monitorów z możliwością przesuwu na szynach jezdnych: - live - referencyjny -stacja badań hemodynamicznych - 3x rezerwa dla zainstalowania monitorów innych urządzeń w przyszłości | TAK | Podać dla ilu monitorów |
|  | Monitory obrazowe LCD angiografu w sali badań (live i referencyjny) | TAK >= 2 |  |
|  | Przekątna monitorów obrazowych angiografu (live i referencyjny) w sali badań | TAK >= 19” |  |
|  | Okablowanie umożliwiające doprowadzenie sygnałów cyfrowych (DVI-D) do miejsc rezerwowych w opisanym powyżej zawieszeniu sufitowym | TAK |  |
|  | Monitor obrazowy LCD angiografu w sterowni (live) | TAK >= 1 |  |
|  | Przekątna monitora w sterowni | TAK >= 19” |  |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych angiografu w sterowni i sali badań w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Podać |  |
| VIII. |  |  |  |
|  | Transfer danych demograficznych pacjentów, rejestrowanych w stacji badań hemodynamicznych do systemu cyfrowego angiografu lub odwrotnie | TAK | Podać |
|  | Transfer wartości dawki promieniowania z systemu cyfrowego angiografu do systemu komputerowego stacji hemodynamicznej | TAK |  |
|  | Baza danych umożliwiająca przechowywanie wyników badań: danych demograficznych pacjentów wraz z zarejestrowanymi przynależnymi przebiegami EKG, ciśnień i innymi mierzonymi parametrami oraz z wyliczonymi wskaźnikami | TAK |  |
|  | Konsola komputerowa z dwoma kolorowymi monitorami o przekątnej ekranu min. 19”: - min. 12-kanałowy monitor przebiegów do prezentacji mierzonych wartości - monitor dialogowy do komunikacji z systemem komputerowym stacji badań hemodynamicznych | Tak | Podać |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja 12 kanałów EKG w zestawie kable EKG (min. 1 komplet odprowadzeń przedsercowych i kończynowych) | TAK | Podać |
|  | Pomiar i prezentacja częstości akcji serca | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja cardiac output (CO) metodą termodylucji i Ficka | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja SpO2 łącznie z czujnikiem wielokrotnego użytku typu klips | TAK |  |
|  | Pomiar i prezentacja ciśnienia nieinwazyjnego łącznie z mankietem pomiarowym | TAK |  |
|  | Pomiar i jednoczesna prezentacja min. 4 różnych ciśnień inwazyjnych łącznie z min. 20 szt. czujników jednorazowych | TAK | Podać |
|  | Oprogramowanie do obliczania parametrów hemodynamicznych (lewe i prawe serce dla dorosłych) m.in. gradienty ciśnień, powierzchnie otwarcia zastawek, przecieki międzyjamowe, opory naczyniowe | TAK | Podać |
|  | Monitor kolorowy do prezentacji przebiegów, wartości wyliczonych i danych demograficznych o przekątnej min. 19” zamontowany w sali badań na zawieszeniu sufitowym wspólnie z monitorami angiografu | TAK | Podać |
|  | Drukarka laserowa umożliwiająca drukowanie dokumentacji medycznej | TAK |  |
|  | Archiwizacja mierzonych przebiegów za pomocą nagrywarki DVD lub USB | TAK | Podać |
|  | UPS dla stacji badań hemodynamicznych umożliwiający w przypadku zaniku zasilania zapisanie w pamięci zmierzonych krzywych/wyliczonych parametrów hemodynamicznych | TAK |  |
|  | Wszystkie moduły pomiarowe i obliczeniowe winny stanowić integralną całość oferowanego systemu stacji badań hemodynamicznych | TAK |  |
|  | DICOM Worklist – zainstalowany w stacji hemodynamicznej lub w angiografie | TAK | Podać miejsce instalacji. |
| IX. |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku stołu pacjenta | TAK |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie na szynach jezdnych | TAK |  |
|  | Lampa do sali zabiegowej – bezcieniowa, natężenie min. 60 [klux], w technologii LED; mocowana wspólnie z szybą ołowiową opisaną powyżej | TAK | Podać |
|  | Interkom do komunikacji głosowej sterownia – sala zabiegowa | TAK |  |
|  | Strzykawka automatyczna zintegrowana z angiografem | TAK |  |
|  | UPS dla angiografu gwarantujący podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA lub UPS dla angiografu gwarantujący bezprzerwowe podtrzymanie pracy wszystkich niezbędnych elementów zestawu angiograficznego dla bezpiecznego zakończenia i zapisania (zapamiętania) badania przez czas min. 5 minut; dla utrzymania ciągłości obrazowania radiologicznego konieczne jest zapewnienie co najmniej fluoroskopii w wymaganym czasie – min. 40 kVA | TAK | Podać |
|  | Szkolenie aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego min 8 dni | TAK | Podać |

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje treść powyższej tabeli i uznaje ją za wiążącą w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania dotyczące ZESTAWIENIA NIEZBĘDNYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH SPRZĘTU MEDYCZNEGO Aparat USG

Pytanie 18

Zamawiający w pkt. 5 wymaga: Ilość niezależnych kanałów min. 160 000. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG posiadający 147 456 kanałów? Jest to niewielka różnica nie mająca wpływu na jakość badania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu aparat USG posiadającego 147 456 kanałów.

Pytanie 19

Zamawiający w pkt.6 wymaga : Ilość niezależnych gniazd głowic obrazowych przełączanych elektronicznie min.4 identyczne, aktywne gniazda. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający 3 identyczne gniazda?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu posiadającego 3 identyczne gniazda.

Pytanie 20

Zamawiający wymaga w pkt. 7: Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal] min. 21 cali. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający  monitor LCD o wielkości ekranu 19 cali? Jest to niewielka różnica nie mająca wpływu na jakość badania.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający  monitor LCD o wielkości ekranu min. 19 cali

Pytanie 21

Zamawiający wymaga w pkt. 9: Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min 10”. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający ekran dotykowy o wielkości 8,4 cali?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający ekran dotykowy o wielkości min. 8,4 cali.

Pytanie 22

Zamawiający wymaga w pkt. Tryb 2D (B-MODE) Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru powyżej 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający 3 kierunki sterowania liniami obrazowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu posiadającego 3 kierunki sterowania liniami obrazowymi.

Pytanie 23

Zamawiający wymaga: Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] Od max 0,2 do min. 20 mm.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający wielkość bramki Dopplerowskiej 1-20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu posiadającego wielkość bramki Dopplerowskiej 1-20 mm.

Pytanie 24

Zamawiający wymaga: Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej Min. 0 - +/- 89, skok o 1.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat posiadający kat bramki dopplerowskiej  wynoszący 0-800?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie do przetargu aparatu posiadającego kąt bramki dopplerowskiej  wynoszący 0-800

Pytanie 25

Zamawiający w pkt. 7.2. wymaga: Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” min. 190 Obr/sek. Czy Zamawiający dopuści aparat z częstotliwością odświeżania obrazu dla Power Doppler „frame rate” do 94 Obr/sek? Nie ma to większego znaczenia dla jakości badania.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie aparatu z częstotliwością odświeżania obrazu dla Power Doppler „frame rate” do 94 Obr/sek.

Pytanie 26

Zamawiający wymaga w pkt. XII	Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica sektorowa, do badań kardiologicznych Min. 5 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz].

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z elektroniczną głowicą sektorową, do badań kardiologicznych, posiadającą 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu z elektroniczną głowicą sektorową, do badań kardiologicznych, posiadającą 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode).

Pytanie 27

Zamawiający wymaga w pkt. XII	Wieloczęstotliwościowa elektroniczna głowica sektorowa, do badań kardiologicznych Min. 5 przełączalne częstotliwości harmoniczne dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz]. Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat  z Wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicą sektorową, do badań kardiologicznych posiadający    3 przełączalne częstotliwości harmoniczne dla trybu 2D (B – mode).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu z wieloczęstotliwościową elektroniczną głowicą sektorową, do badań kardiologicznych posiadający    3 przełączalne częstotliwości harmoniczne dla trybu 2D (B – mode).

Pytanie 28

Zamawiający wymaga w pkt. XIII Głowica liniowa elektroniczna wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] 4,0-13,0 MHz (+/- 1,0 MHz). Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat        z głowicą liniową elektroniczną wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych zakres częstotliwości pracy przetwornika posiadający  zakres do 11 MHz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu z głowicą liniową elektroniczną wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych zakres częstotliwości pracy przetwornika posiadający  zakres do 11 MHz.

Pytanie 29

Zamawiający wymaga w pkt. XV Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej. Czy Zamawiający dopuści aparat bez możliwości rozbudowy zintegrowanego oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu bez możliwości rozbudowy zintegrowanego oprogramowanie do automatycznej detekcji wsierdzia i obliczenia frakcji wyrzutowej.

Pytanie 30

Zamawiający wymaga w pkt. XV Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund. Czy Zamawiający dopuści aparat z Trybem „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie 60 sekund?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie aparatu z Trybem „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie 60 sekund.

Pytanie 31

Zamawiający wymaga w pkt. XV Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń. Czy Zamawiający dopuści  aparat bez możliwości rozbudowy o zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu bez możliwości rozbudowy o zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń.

Pytanie 32

Zamawiający wymaga w pkt. XV Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Moduł badań z wykorzystaniem środków kontrastujących. Czy Zamawiający dopuści  aparat bez możliwości rozbudowy o moduł badań z wykorzystaniem środków kontrastujących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu bez możliwości rozbudowy o moduł badań z wykorzystaniem środków kontrastujących

Pytanie 33

Zamawiający wymaga w pkt. XV Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Moduł Stress Echo.  Czy Zamawiający dopuści  aparat bez możliwości rozbudowy o Moduł Stress Echo?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu bez możliwości rozbudowy o Moduł Stress Echo.

Pytanie 34

Zamawiający wymaga w pkt. XV Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) Moduł automatycznego wykrywania lewej komory i generowaniu pomiarów min:

- Objętość końcowo-rozkurczową

- Objętość końcowo-skurczową

- Frakcję wyrzutową

- Objętość

Czy Zamawiający dopuści  aparat bez możliwości rozbudowy o Moduł automatycznego wykrywania lewej komory i generowaniu pomiarów min:

- Objętość końcowo-rozkurczową

- Objętość końcowo-skurczową

- Frakcję wyrzutową

- Objętość

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopuszczenie do przetargu aparatu bez możliwości rozbudowy o Moduł automatycznego wykrywania lewej komory i generowaniu pomiarów min:

- Objętość końcowo-rozkurczową

- Objętość końcowo-skurczową

- Frakcję wyrzutową

- Objętość.

Pytanie 35

Czy zamawiający będzie wymagał aby wstrzykiwacz posiadał menu w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający będzie wymagać aby wstrzykiwacz posiadał menu w języku polskim.

Pytanie 36

Czy zamawiający oczekuje dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością objęcia go zdalnym nadzorem serwisowym poprzez łącze internetowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne.

Pytanie 37

Czy zamawiający będzie wymagał instrukcji wyświetlanej na panelu sterującym wstrzykiwacza w formie komunikatów dla użytkownika typu „krok po kroku”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza posiadanie instrukcji wyświetlanej na panelu sterującym wstrzykiwacza w formie komunikatów dla użytkownika typu „krok po kroku”.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i Zamawiającego. Wszyscy Wykonawcy w składanych ofertach zobowiązani są uwzględnić w/w zmiany. Zamawiający przedłuża termin składania ofert  na podst. Art 12a Pzp, na dzień 14.05.2018 r.- godz. 9.00, termin otwarcia ofert godz. 10.00 /poniedziałek/ w związku                                   z wprowadzonymi zmianami treści SIWZ-Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przesłano do opublikowania w DZ.U.U.E  w dniu 26.04.2018 r.

Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Dyrektor

Szpitala Ogólnego im. dr Witolda w  Grajewie

lek. med. Grzegorz Dembski

…...…..........................................

Kierownik Zamawiającego