Załącznik nr 1 do SIWZ

ZP 03/18

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Remont i przebudowa w celu dostosowania do obowiązujących przepisów pod zachowaną i adaptowaną funkcję szpitalnego oddziału internistyczno-kardiologicznego w Szpitalu Ogólnym w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 34 w formule zaprojektuj, wybuduj, wyposaż.

Adres obiektu – Grajewo ul. Konstytucji 3 Maja 34

Nazwy i kod grupy robót:

71.00.00.00-8 	Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000 		Przygotowanie terenu pod budowę

45.00.00.00-7 	Roboty budowlane

45.21.51.00-8 	Roboty budowlane w zakresie placówek zdrowotnych

45.21.51.40-0 	Obiekty szpitalne

45.40.00.00		Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.41.00.00		Tynkowanie

45.42.00.00		Zakładanie stolarki budowlanej

45.43.00.00		Wykonanie podłóg i ścian

45.44.00.00		Malowanie i szklenie

45.30.00.00		Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45.31.00.00		Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.32.00.00		Roboty izolacyjne

45.33.0.000		Wykonanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

Zamawiający: 	Szpital Ogólny w Grajewie ul. Konstytucji 3 Maja 34

Spis zawartości programu funkcjonalno-użytkowego

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowe

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego

III. Koncepcja funkcjonalno-użytkowa- Rzut III piętra

Białystok 22.04.2018 r.				             Opracował :mgr inż. arch. Jan K. Hahn

I. Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowe

Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

1.  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie fragmentu budynku Szpitala Ogólnego w Grajewie przy ul. Konstytucji 3 Maja 34, stanowiącego część drugiej nadziemnej kondygnacji użytkowej w kompleksie obiektów szpitalnych i podlegający w niniejszym opracowaniu kompleksowemu remontowi i przebudowie wnętrza w celu dostosowania do obowiązujących przepisów pod zachowaną i adaptowaną funkcję szpitalnego oddziału internistyczno-kardiologicznego.

- Ogólna charakterystyka obiektu

W zakresie adaptowanej części szpital jest użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Poszczególne pomieszczenia nie spełniają jednak podstawowych wymogów funkcjonalnych, techniczno-użytkowych oraz estetycznych. Jest to konieczne dla prawidłowej i kompleksowej funkcji tworzonych oddziałów szpitalnych na bazie obowiązujących przepisów i standardów. Budynek Szpitala Powiatowego zrealizowany jest w uprzemysłowionej technologii prefabrykowanych ram żelbetowych w kształcie litery „H”, stanowiących główną konstrukcję budynku w układzie poprzecznym.

Konstrukcję stanowią prefabrykowane żelbetowe ramy w systemie „H” z połączeniami słupów ponad stropem, rozstawione co 6,00m. Każda z ram posiada trzy nawy. Oddział noworodkowy składa się z sześciu, a oddział internistyczno-kardiologicznego z dziewięciu traktów, po 6,00m każdy. Stropy żelbetowe z prefabrykowanych płyt kanałowych. Ściany zewnętrzne nadziemia warstwowe ocieplone styropianem. Ściany piwnic żelbetowe wylewane na mokro. Dach płaski z prefabrykowanych płyt korytkowych, pokryty papą bitumiczną.

  - Szczegółowy opis konstrukcji

1.2.1 Fundamenty

Na obecnym etapie nie badano szerokości ani stanu technicznego fundamentów, przede wszystkim dlatego, że planowana modernizacja nie jest związana ze zmianą funkcji użytkowej pomieszczeń i nie spowoduje wzrostu obciążeń na jakiekolwiek elementy konstrukcyjne budynku.

    - Prefabrykowany szkielet nośny

Konstrukcję nośną stanowią trójnawowe ramy nośne systemu „H” rozstawione co 6,00m. Ramy wykonane z betonu B20, zbrojone stalą StOS, 18G2, 34GS z elementami ze stali St3SX służącymi jako łączniki w węzłach spawanych. Każda trójnawowa ława składa się z dwóch jednakowych elementów skrajnych ze wspornikami oraz środkowej belki korytarzowej. Wszystkie elementy połączone w całość przy pomocy spawania stanowią trójnawową ramę. Połączenia belki korytarzowej ze wspornikami skrajnych ram zlokalizowane są w środkowym przęśle ramy nośnej, rozmieszczone symetrycznie względem osi podłużnej korytarza w odległości 109cm od wewnętrznych osi podłużnych budynku.

Ramy konstrukcyjne ostatniego piętra nieco różnią się od ram niższej kondygnacji, ponieważ nie posiadają pionowych słupów do połączenia z wyższym piętrem.

    - Stropy

Stropy wykonane z prefabrykowanych płyt żelbetowych kanałowych w systemie „cegła żerańska” z kanałami o średnicy 19,4 cm. Osiowa rozpiętość stropów wynosi 6,00m. Uzupełnienia fragmentów stropów w sąsiedztwie pionów wentylacyjnych wykonano jako żelbetowe wylewane na mokro.

    - Ściany

Ściany podłużne osłonowe oraz szczytowe warstwowe, murowane z bloczków gazobetonowych, ocieplone styropianem..

Ściany wewnętrzne działowe w większości grubości 12cm i 6cm murowane z cegły dziurawki.

    - Dach

Dach płaski dwuspadowy, z prefabrykowanych płyt korytkowych zamkniętych montowanych na żelbetowych belkach dachowych oraz ściankach ażurowych murowanych z cegły dziurawki. Pokrycie dachu - papa bitumiczna na lepiku.

    - Stolarka

Stolarka okienna i drzwiowa typowa. Na ścianach i stropach tynki wapienne, w sanitariatach glazura, w salach i korytarzach lamperie olejne. Posadzki w większości wykładzina PCV, w sanitariatach terakota.

1.2.3 Wykończenie wewnętrzne

Na ścianach i stropach tynki wapienno-piaskowe, w sanitariatach płytki glazurowane, w salach i korytarzach lamperie olejne. Posadzki w większości wykładzina PCV, w sanitariatach terakota.

  - Opis stanu istniejącego

Obecny stan techniczny wszystkich elementów konstrukcyjnych jest dostateczny.

Poziome, w większości proste rysy w stropach, widoczne od spodu powstały na stykach podłużnych krawędzi prefabrykowanych płyt stropowych. Są typowym i dość powszechnym zjawiskiem w obiektach ze stropami zmontowanymi z elementów kanałowych. Powstały wskutek nierównomiernej pracy sąsiadujących ze sobą elementów przy być może niedokładnym wypełnieniu szczeliny zaprawą lub przy niedostatecznym jej zagęszczeniu. Zarysowania tego typu mają znaczenie jedynie estetyczne, mogą powodować dyskomfort psychiczny.

Regularne niewielkie zarysowania po obwodzie przekroju poprzecznego z obu stron podciągów w korytarzach wystąpiły w miejscach oparcia środkowego fragmentu rygla wewnętrznej nawy ramy nośnej. Styki takie są typowe dla systemu ram typu „H”, jaki ma miejsce w omawianym obiekcie. Miejsce każdego styku jest szczególnie narażone na skutki wszelkiej pracy konstrukcji. Nie są to uszkodzenia groźne, nie mają wpływu na bezpieczeństwo danego elementu, ani całej konstrukcji. Nie stanowią zagrożenia dla osób przebywających w budynku. Mają jedynie znaczenie estetyczne, mogą stwarzać pewien dyskomfort psychiczny, zwłaszcza dla osób nie związanych z budownictwem, a w większości tacy są bywalcami tego obiektu. Jedynie w miejscach , gdzie uszkodzeń jest szczególnie dużo ( występują jednocześnie rysy poprzeczne i podłużne w podciągu, pionowe na ścianie oraz poziome na stropie ), ściana może być osłabiona. Tutaj w pierwszej kolejności należałoby podjąć kroki naprawcze.

Poziome oraz skośne rysy w ścianach działowych są skutkiem nadmiernych ugięć płyt stropowych.

1.4 Wnioski i zalecenia.

Po dokonaniu dokładnych oględzin analizowanej części obiektu, a także przeprowadzeniu dokładnych analiz, przy wykorzystaniu posiadanej wiedzy oraz fachowej literatury stwierdza się, że na dzień dzisiejszy stan techniczny obiektu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych ani całości ustroju oraz ludzi w nim przebywających. Konstrukcja obiektu w rozpatrywanym zakresie nadaje się do przeprowadzenia zamierzonych prac adaptacyjnych i modernizacyjnych.

Poniżej przedstawia się zalecany sposób naprawy zaobserwowanych uszkodzeń:

- Zarysowania w murowanych ścianach wewnętrznych oraz zewnętrznych Większość zarysowań można zlikwidować przy użyciu rzadkiej zaprawy cementowej nakładanej pod ciśnieniem. W przypadku większych rys proponuje się „zszyć” pęknięcie przy pomocy klamer stalowych.

- Spękania pomiędzy płytami stropów i zarysowania w ryglach ram nośnych Uszkodzenia tego typu trudno jest zlikwidować ostatecznie, ponieważ po pewnym czasie pojawiają się ponownie. Proponuje się zarysowania te częściowo ukryć. W tym celu na zarysowaniach spoin należy usunąć tynk i zaprawę na łączną grubość 2-2,5 cm i po dokładnym oczyszczeniu sprężonym powietrzem i zwilżeniu wodą szczeliny wypełnić gęstą zaprawą cementową. Przed związaniem zaprawy wcisnąć drewnianą lub stalową czy plastikową listwę o trapezowym kształcie przekroju, aby po związaniu zaprawy w szczelinach powstały regularne bruzdy.

Innym sposobem o większych nakładach jest następujące rozwiązanie:

Wzdłuż rysy skuć tynk oraz warstwę betonu na głębokość l,5-2,0cm i szerokość po 15 cm z każdej strony rysy. Po dokładnym oczyszczeniu powierzchni umocować za pomocą szpilek stalowych pasek siatki Rabitza. Następnie po zwilżeniu bloku wodą wykonać narzut z zaprawy cementowej.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy jedynie remontu, przebudowy i adaptacji wnętrz obiektu, nie ingeruje w bryłę i wystrój zewnętrzny obiektu, główną konstrukcję budynku i funkcje w przyległym terenie. Wykorzystywane są również istniejące instalacje techniczne wewnątrz obiektu, przy częściowej ich modernizacji i wymianie.

Podstawowy zakres robót obejmuje przede wszystkim zmianę układu ścianek działowych o grubości 12cm. Aby nie zwiększać nadmiernie obciążenia na stropy, nowe ścianki działowe należy murować z betonu komórkowego odmiany 05 lub ścianki z płyt STG. Pod ścianki murowane przebiegające w miejscu otworów wentylacyjnych lub szachtów kanalizacyjnych należy wykonać wzmocnienie w postaci belki o wysokości około 15cm, szerokości 12cm, zbrojonej dołem dwoma prętami o średnicy 10 mm. Nad otworami drzwiowymi wykonać również nadproża zbrojone dwoma prętami o średnicy 12mm. Wysokość nadproży- 20cm.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z „Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych”, sztuką budowlaną, przy zachowaniu podstawowych zasad BHP, pod stałym nadzorem uprawnionej osoby.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Prace projektowe należy wykonać w następującym zakresie:

- koncepcja

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych

Projekty na każdym etapie projektowania podlegają uzgodnieniu z Zamawiającym

Roboty budowlano-instalacyjne oraz montaż wyposażenia należy wykonać w zakresie wynikającym z opracowanych i uzgodnionych z Zamawiającym w/w projektów.

Wszystkie prace będą prowadzone w istniejącym, użytkowanym obiekcie i z tego powodu należy zachować szczególne warunki utrzymania czystości w pomieszczeniach poza zakresem prowadzonych robót.

3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wszystkie opracowania projektowe i roboty budowlano-instalacyjne oraz roboty montażowe mają służyć w celu dostosowania do obowiązujących przepisów pod zachowaną i adaptowaną funkcję:

- szpitalnego oddziału internistyczno-kardiologicznego.

4. szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe.

a)    powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji:

|  | Zestawienie powierzchni |  |
| --- | --- | --- |
| Nr pom. | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia |
| 3/01 | Kom. | 24,43 |
| 3/02 | Mag. sprz. | 8,13 |
| 3/03 | Kom. | 124,09 |
| 3/04 | Pracownia HOLTER | 17,69 |
| 3/05 | Pracownia ECHO | 12,62 |
| 3/06 | Sekretariat | 17,14 |
| 3/07 | Pok. piel. oddział. | 12,52 |
| 3/08 | Gab. zabiegowy | 19,29 |
| 3/09 | Punkt piel. | 10,77 |
| 3/10 | Pok. przygot. | 8,53 |
| 3/11 | Pok. piel. | 9,09 |
| 3/12 | ŁAZIENKA Person. | 2,83 |
| 3/13 | ŁAZIENKA | 2,88 |
| 3/14 | Izolatka | 9,94 |
| 3/15 | Śluza | 2,58 |
| 3/16 | Pok.chor.-1Ł | 12,16 |
| 3/17 | ŁAZIENKA | 3,60 |
| 3/18 | ŁAZIENKA | 3,61 |
| 3/19 | Pok.chor.-1Ł | 12,08 |
| 3/20 | Łazienka oddział./NPS | 7,23 |
| 3/21 | Brudownik | 3,22 |
| 3/22 | Łaz. | 2,42 |
| 3/23 | Pok. ordynatora | 11,74 |
| 3/24 | Kom. | 67,35 |
| 3/25 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/26 | Pok.chor.-4Ł | 28,76 |
| 3/27 | Pok.chor.-4Ł | 28,87 |
| 3/28 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/29 | Pok.chor.-4Ł | 28,79 |
| 3/30 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/31 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/32 | Pok.chor.-4Ł | 28,88 |
| 3/33 | ŁAZIENKA | 2,76 |
| 3/34 | Pok. lekarski | 42,06 |
| 3/35 | Pok. personelu | 13,07 |
| 3/36 | P.sion. | 2,90 |
| 3/37 | ŁAZIENKA | 2,82 |
| 3/38 | Pok.chor.-4Ł | 28,85 |
| 3/39 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/40 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/41 | Pok.chor.-4Ł | 28,76 |
| 3/42 | Pok.chor.-4Ł | 28,81 |
| 3/43 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/44 | ŁAZIENKA | 3,02 |
| 3/45 | Pok.chor.-4Ł | 28,76 |
| 3/46 | Pok.chor.-4Ł | 28,55 |
| 3/47 | ŁAZIENKA | 2,91 |
| 3/48 | Pom. porządk. | 2,61 |
| 3/49 | Brudownik | 8,45 |
| 3/50 | Mag. bieliz. | 8,29 |
| 3/51 | WC odwiedzających | 2,95 |
| 3/52 | Łazienka person. | 6,25 |
| 3/53 | Łazienka | 7,16 |
| 3/54 | Sala IOK - 5 Ł | 72,73 |
| 3/55 | Pok.chor.-3Ł | 22,30 |
| 3/56 | ŁAZIENKA | 3,65 |
| 3/57 | Kuch. oddział. | 15,35 |
| 3/58 | Kl.sch.-K3 | 19,36 |
|  | RAZEM | 924,77 |

-powierzchnia użytkowa netto (oddział internistyczno-kardiologicznego)	    924,77 m2

-kubatura użytkowa ogółem	2 948,00 m3

b)    wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto

– nie więcej niż 26%

c)    inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników

- nie występują

d)    określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

– do ± 20% w ogólnym bilansie

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:

- Wymagania ogólne w stosunku do Wykonawcy

- Przed złożeniem oferty możliwe jest wykonanie wizji lokalnej w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Przygotowanie i prowadzenie spraw formalno-prawnych – przedprojektowych oraz związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę, realizacji przedmiotu zamówienia i oddania do użytkowania, po stronie Wykonawcy.

- Inwentaryzacja do celów projektowych oraz wykonaniem niezbędnych badań i odkrywek, po stronie Wykonawcy.

- Koncepcja budowy z musi być opracowana z rozbiciem na etapy realizacji. Obowiązek Uzgodnienia koncepcji z Zamawiającym wraz z uzgodnieniem szczegółowego zakresu robót.

- Opracowanie projektu budowlanego ( wielobranżowy z technologią medyczną) do pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami, oraz wykonaniem specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, po stronie Wykonawcy.

- Opracowanie projektów wykonawczych w branżach: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, technologia medyczną, po stronie Wykonawcy.

- Przygotowania terenu budowy, po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych oraz montażu urządzeń zgodnie z zakresem projektów uzgodnionych z Zamawiającym.

- Przekazanie obiektów do użytku, po stronie Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym.

- Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych;

- Przygotowanie terenu budowy:

- Przejęcie placu budowy od Zamawiającego.

- Zabezpieczenie przed pyłem i zanieczyszczeniami pomieszczeń sąsiednich

- Uzgodnienie zasad i punktów poboru wody, prądu.

- Uzgodnienie lokalizacji kontenera na odpadki, miejsca składowania materiałów, zaplecza socjalnego.

- Architektura, konstrukcja, instalacje, wykończenie:

Inwestycja przewiduje korektę wadliwego układu funkcjonalnego w celu dostosowania do obowiązujących standardów - lokalizację w adaptowanych i przebudowanych pomieszczeniach na 3 piętrze oddziału internistyczno-kardiologicznego na 42 łóżka + 5 łóżek IOK, całość wraz z towarzyszącymi im pomieszczeniami socjalnymi, gospodarczymi i medycznymi. Projektowany oddział internistyczno-kardiologiczny posiada poprzez komunikację poziomą i pionową połączenie z pozostałymi oddziałami szpitalnymi.

Przy opracowaniu dokumentacji uwagę zwrócić przede wszystkim na możliwie optymalne wykorzystanie istniejącej substancji budowlanej i technicznej oraz ekonomicznie uzasadnioną zmianę zagospodarowania oddziału pod potrzeby tworzonej funkcji.

Przy projektowanym remoncie, przebudowie wnętrza oraz adaptacji pod funkcję projektowanego szpitalnego oddziału internistyczno-kardiologicznego należy uwzględnić wymogi budowlane według wytycznych uzgodnionego projektu technologii medycznej.

Ścianki działowe projektowane i zamurowania gr. 12cm z gazobetonu odm. 04 lub 05 i gr. 6,5cm lub z płyt STG w układzie STG 2x1,25 + U75 lub U50 z wypełnieniem wełną mineralną gr. 5 cm + STG 2x1,25  , ewentualne nadproża modernizowanych otworów drzwiowych i podciągi wylewane żelbetowe z betonu B20 według opracowania branży konstrukcyjnej.

Kominy wentylacyjne projektowane - po sprawdzeniu istniejących kanałów wentylacyjnych na budowie dokonać korekty usytuowania włączenia do pionowych kanałów grawitacyjnych dla projektowanych pomieszczeń według rysunku projektowanej adaptacji i przebudowy (przy podłączaniu należy uwzględnić kompleksowy projekt organizacji wentylacji grawitacyjnej dla budynku szpitala). W części oddziału internistyczno-kardiologicznego przewidziano wentylację mechaniczną (OIOK) pomieszczenia zabiegowe.

Izolacje przeciwwilgociowe - w pomieszczeniach mokrych izolacja wodoszczelna w postaci zaprawy wodoszczelnej wyprowadzonej min. 15 cm na ściany - w pomieszczeniach mokrych należy wykonać wpusty podłogowe,

Instalacje wewnętrzne doprowadzone do przyłączy istniejących w budynku - sanitarne (kanalizacyjna, hydrantowa ppoż., klimatyzacja i modernizowana wentylacja grawitacyjna i ze wspomaganiem mechanicznym oraz wentylacja mechaniczna jak także instalacja c.o. i c.t. (lub pompy ciepła) zgodnie z wytycznymi technologii medycznej. Gazy medyczne tlen, sprężone powietrze, próżnia.

- elektryczne (oświetlenia i gniazd wtykowych, oświetlenia miejscowego i nocnego, ochronna od porażeń, oświetlenia awaryjnego - bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, sygnalizacyjna, przyzywowa, komputerowa i intervox. IT), instalacje zabezpieczone systemem BENDER.

- wszystkie instalacje istniejące modernizowane i projektowane wg potrzeb i wymogów Inwestora, wykonane na podstawie projektów branżowych (projektowane jako kryte i w obudowane).

Wykończenie wewnętrzne budynku: (szczegółowe zasady wykończenia wewnętrznego pomieszczeń według poszczególnych kart wyposażenia budowlano-instalacyjnego zawartych w projekcie technologicznym, uzgodnionych z Zamawiającym).

Ściany wszystkich pomieszczeń użytkowych trwałe, łatwo zmywalne, gładkie, nienasiąkliwe (min. 200cm wys.) i umożliwiające dezynfekcję - istniejące tynki cem - wap. kat. III zatarte na gładko należy oczyścić z zabrudzeń i starej okładziny, umyć lub zeszlifować w celu przygotowania podłoża pod wyrównanie w postaci mas szpachlowych (np. „Caparol-Akkordspachtel”) pod projektowaną warstwę wykańczającą ściany. W pokojach łóżkowych i zapleczu diagnostyczno-zabiegowym, punktach pielęgniarskich, pokojach lekarskich, pokojach badań, gabinetach zabiegowych i pomieszczeniach administracyjno - socjalnych oraz w przestrzeni rekreacyjno-komunikacyjnej należy zastosować na całej wysokości bardzo wytrzymałe farby lateksowe – np. „Caparol-HochglanzLatex,, , „Caparol-SeidenLatex” lub aseptyczne powłoki malarskie „C/S Wallglaze PW”, w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, brudownikach i kuchence oddziałowej założono glazurę do wysokości min 200cm, przy umywalkach i zlewozmywakach w pozostałych pomieszczeniach należy wykonać fartuchy z glazury, (płytki wyłożone do wysokości co najmniej 160cm i 60 cm poza obrys urządzenia).

W pomieszczeniach wymagających częstej dezynfekcji i utrzymania aseptyki - pokoju zabiegowym oddziału, Sali IOK należy zastosować na całej wysokości trwałą powierzchnię zmywalną z glazury lub PCV. W projektowanej przebudowie zastosować tynki kat.III zatarte na gładko malowane farbami dyspersyjnymi w kolorach białych i pastelowych - wykończenie technologiczne j.w.

W przestrzeni komunikacji ogólnej (holle, korytarze), szczególnie narażonej na duże obciążenia i zabrudzenia zakłada się alternatywnie wykonanie na ścianach tapet z włókna szklanego wraz z powłokami zamykającymi w systemie np. Capaver Epoxi-Finisch z powłoką zamykającą dwuskładnikową na bazie żywicy epoksydowej lub powyższe ściany ciągów komunikacyjnych należy okleić na wyrównaną powierzchnię tapetami-okleinami winylowymi na podkładzie tekstylnym np. MURASPEC bądź innego, uzgodnionego typu - wszystkie jako produkt finalny posiadający atesty p.poż o niepalności (świadectwo ITB) oraz atest higieniczny (materiał przeznaczony do stosowania w obiektach służby zdrowia).

sufity wszystkich pomieszczeń malowane farbą emulsyjną, w pomieszczeniach pokojów badań, gabinetach zabiegowych, Sali IOK oraz brudowniku zastosować przy malowaniu farbę antybakteryjną (np. „CAPAROL” Malerit” lub „C/S Wallglaze PW” ).

posadzki z materiałów gładkich, trwałych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, ułożonych na wylewkach samopoziomujących o odpowiednim stopniu twardości.

W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych i gospodarczych, kuchenkach i brudownikach gres lub terrakota albo wykładziny obiektowe homogeniczne PCV , natomiast w pozostałych pomieszczeniach wykładziny obiektowe homogeniczne PCV, pokryte fabrycznie poliuretanem, np. systemu POLYFLOR typu „MYSTIQUE PUR” w pomieszczeniach wymagajacych ochrony o właściwościach antyelektrostatycznych 109 Q (wzór bezkierunkowy), z potwierdzonym polskim atestem.

W pomieszczeniach pokojów badań, gabinetach zabiegowych oddziału, sali IOK należy zastosować wykładzinę o wysokich parametrach przewodnictwa i klasy ścieralności V, grupa P (104-iT05Q). w postaci płytek 610x 610 mm” typu np. LG HEM CONTROL TILE lub wykładziny rulonowe PCV na kleju prądoprzewodzącym - klejoną z dodatkiem grafitu na wylanej masie samopoziomującej, zagruntowanej gruntem prądoprzewodzącym i z wykonanymi dwiema elektrodami z taśmy miedzianej po przeciwległych końcach pomieszczenia, podłączonych do niezależnej instalacji uziemiającej (wg. oprać, branży elektrycznej).

Cokoły przy wszystkich podłogach wykonać do wysokości co najmniej 8-10 cm nad posadzką z materiału odpowiadającego rodzaju i wymaganiom podłogi w danym pomieszczeniu. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bez szczelinowy, ułatwiający jego mycie i dezynfekcję.

stolarka wewnętrzna drzwiowa płytowa zunifikowana i indywidualna (przy skrzydłach szer.120 cm) o ościeżnicach regulowanych obejmujących z zabezpieczeniem drzwi i ościeżnic płytami i profilami termoformowanymi ACROVYN traktowanych jako pokrycie częściowe.

ślusarka drzwiowa przeszklona wewnętrzna wejściowa i oddzielająca strefy oddziału i naświetla z profili aluminiowych wg. np. systemu PONZIO NT lub PCV - całość szklona szkłem bezpiecznym (hartowanym lub klejonym) wg. wytycznych wykonawczych ślusarki- w/g załączonego wykazu, projektowane w projekcie branżowym

obudowy zewnętrzne tablic stalowe, malowane proszkowo wg. katalogu producenta oraz wnęk korytarzowych instalacji wg wykazu stolarki wewnętrznej drzwiowej dopasowane do gabarytów istniejących otworów (powierzchnia gładka bez wystających elementów).

poręcze / osłony przeciwuderzeniowe ścian komunikacji ogólnej typu np. ACROVYN HRB (na bazie żywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo z wytłoczeniami barwionymi w całej masie na profilach nośnych aluminiowych) wraz z zabezpieczeniami kątowymi (narożniki ścian) okleinowymi lub wyrównującymi typu np. ACROVYN lub podobne innego producenta. W pomieszczeniach w całym oddziale narażonych na zniszczenie mechaniczne ścian należy wykonać osłony przeciwuderzeniowe w postaci taśm z np. ACROVYN teksturowanego TP 100-j-300 lub podobne innego producenta. W pom. higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych należy zainstalować armaturę, poręcze i uchwyty rehabilitacyjne, krzesełka pod prysznic, umywalki uchylne profilowane, itp.(wg. systemu Ergo Plus, Koło, Lehnen lub Hewi).

zabudowy suche - obudowy kanałów poziomych projektowanej wentylacji grawitacyjnej wywiewnej - leżaków do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej, obudowy kanałów poziomych i pionowych projektowanej klimatyzacji oraz obudowy instalacyjne z płyty gipsowo - kartonowej STG GKF o odporności ogniowej EI60.

Uwaga: Dobór materiałów wykończeniowych, rodzajów - kolorystyki i faktur nastąpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie zastosowanie urządzenia muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, a materiały użyte do wykończenia wnętrz odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i szpitalnictwie - obiektach służby zdrowia (wymienione wyżej przykładowe materiały wykończeniowe posiadają wymagane atesty higieniczne).

Ochrona przeciwpożarowa - obiekt adaptowany zaliczony do kat. ZL II zagrożenia ludzi- zawierający pomieszczenia przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się, klasy odporności pożarowej B. Wszystkie zastosowane elementy budynku odpowiednio do klasy odporności pożarowej części budynku spełniają wymagania klasy odporności ogniowej oraz wymagania dla elementów nie rozprzestrzeniających ognia.

Główna konstrukcja nośna (ściany, słupy, stropy, podciągi i elementy klatki schodowej) - R 120 oraz stropy - REI 60 odporności ogniowej i NRO, ściana zewnętrzna osłonowa - El 60, ścianki wewnętrzne działowe - El 30 oraz dach z konstrukcją nośną - R 30 i z przekryciem - E 30 odporności ogniowej i NRO.

Wymagania w zakresie ewakuacji zostały spełnione - długość przejść ewakuacyjnych i dojść ewakuacyjnych oraz ilość wyjść ewakuacyjnych, oznakować zgodnie z PN przy zastosowaniu wnętrz z materiałów trudno zapalnych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji. Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla ścian wewnętrznych. W przedmiotowym budynku, zawierającym strefę pożarową ZLII na drodze komunikacji ogólnej w korytarzach wydzielono strefę pożarową o przegrodzie EI 120 oraz za pomocą przegrody drzwiowej w klasie odporności ogniowej El 60 oraz należy przewidzieć na klatce schodowej K3, obudowanej i zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej El 30 i wyposażenie jej w urządzenia służące do usuwania dymu (instalacja zapobiegająca zadymieniu i służąca do jego usuwania uruchamiana ręcznie z poziomu parteru i na ostatniej  kondygnacji oraz czujką dymową pod sufitem stropu klatki schodowej - wykonać na etapie realizacji przez zastosowanie środków np. wentylatory, klapy dymowe). Biegi i spoczniki schodów oraz pochylnie służące do ewakuacji są wykonane z materiałów niepalnych w klasie odporności ogniowej co najmniej R 60. Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej w wielkości 3500 m2 dla powierzchni użytkowej nie została przekroczona, w związku z czym cały budynek tworzy jedną strefę pożarową i zlokalizowany jest w wymaganej odległości od sąsiedniej zabudowy. Może wystąpić konieczność wydzielenia stref o pow. min. 750 m2

- W celu zabezpieczenia przeciwpożarowego przewiduje się wykonanie instalacji przeciwpożarowej w postaci hydrantów wewnętrznych Ø25, szafki hydrantowej z wężem półsztywnym, którego nominalny zasięg zabezpiecza ochronę obiektu.

- Obiekt nie wymaga wyposażenia w stałe i półstałe urządzania gaśnicze, zostanie natomiast wyposażony np. w gaśnice proszkowe 6 kg, przeznaczone do gaszenia pożarów A, B, C, co jest zgodne z normatywem jednej jednostki masy 2kg środka gaśniczego na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa.

- Budynek posiada podstawową instalację odgromową oraz instalację oświetlenia awaryjnego - bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, główny wyłącznik prądu umiejscowiono przy wejściach głównych do budynku.

- Przy aranżacji i wykończeniu wnętrz zastosować elementy odpowiadające wymogom przeciwpożarowych (użycie materiałów trudno zapalnych lub niepalnych na drogach ewakuacyjnych, przy stałych elementach wyposażenia i wystroju wnętrz)

- Przeciwpożarowe zaopatrzenia wodne do zewnętrznego gaszenia zapewnia miejska sieć wodociągowa, której projektowany hydrant nadziemny zlokalizowany jest w sąsiedztwie budynku.

- Do budynku zapewniony jest bezpośredni dojazd (droga pożarowa) od drogi komunalnej.

Wytyczne BHP

- Wszystkie zainstalowane urządzenia muszą posiadać oznakowanie literą B, CE oraz posiadać aktualne certyfikaty zgodności.

- W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przewidziano wentylację mechaniczną zespoloną z wyłącznikiem światła. W przypadku braku możliwości podłączenia pomieszczeń użytkowych do pionowych kanałów wentylacji grawitacyjnej należy zastosować wentylację mechaniczną działającą w systemie ciągłym.

- W komunikacji ogólnej zastosowano w oknach do poziomu posadzki korytarza i drzwiach przeszklonych wewnętrznych szklenie szkłem bezpiecznym i odpornym na uderzenia.

- Obiekt jest przystosowany dla ruchu osób niepełnosprawnych (dźwig szpitalny, łazienki przystosowane do użytku przez osoby niepełnosprawne - dostęp bezprogowy, przestrzeń manewrowa, akcesoria rehabilitacyjne, wentylacja i oświetlenie)

Wyposażenie medyczne

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# PARAMETRY TECHNICZNO – FUNKCJONALNE

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany / opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Panel ścienny wielofunkcyjny na sale obserwacyjne – 24 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | Kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego ( minimum 20 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi, | TAK |  |
|  | Układ kasetonu - poziomym, w tym: - wymiar wysokość 260 mm +/- 10 mm, głębokości nie większej niż 75 mm i długość 1000 mm | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko: - gniazdo O2 1 szt. - gniazdo VAC 1 szt. - gniazdo sprężone powietrze 1 szt. Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko: - gniazdo 230V/16A 4 szt. - gniazdo ekwipotencjalne 2 szt. - gniazdo teleinformatyczne RJ45 1 szt. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe na 1 stanowisko: - 1x oświetlenie miejscowe 2x5W LED załączane z panelu - 1x oświetlenie nocne 1x0,6W LED załączane z panelu - 1x otwór technologiczny umożliwiający montaż systemu przyzywowego z zaslepką - 1x szyna instrumentalna o przekroju 10x25 mm mocowana do panela na całej długości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oświetlenie miejscowe załączane przy wejściu do Sali | TAK |  |
| Pompa infuzyjna – 17 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | TAK |  |
|  | Prostota obsługi i wysoka niezawodność | TAK |  |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu i zmiany parametrów w trakcie infuzji | TAK |  |
|  | Praca ze strzykawkami 5-60 ml (powyżej 55 typów) | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie rozmiaru strzykawki | TAK |  |
|  | Tryb pracy „standard” umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych | TAK |  |
|  | Tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych | TAK |  |
|  | Tryb pracy „profil” umożliwiający infuzję wielofazową | TAK |  |
|  | Funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS | TAK |  |
|  | System wielopoziomowego wykrywania okluzji z funkcją ANTY-BOLUS(ABS) | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów | TAK |  |
|  | Wbudowana biblioteka leków | TAK |  |
|  | Wbudowany system testów | TAK |  |
|  | Możliwość odczytu historii zdarzeń na wyświetlaczu i w postaci pliku XML | TAK |  |
|  | Możliwość długotrwałej pracy z akumulatora | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania na statywie , na łóżku lub specjalnej szynie | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania w stacji dokującej | TAK |  |
|  | Prędkość dozowania: nastawiana co 0,1 ml/h 0,1 ÷ 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml 0,1 ÷ 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml 0,1 ÷ 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml 0,1 ÷ 600 ml/h dla strzykawki 10 ml 0,1 ÷ 400 ml/h dla strzykawki 5 m | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość dozowania dawki uderzeniowej (bolus): nastawiana co 0,1 ml/h do 2000 ml/h dla strzykawki 50 ml do 1200 ml/h dla strzykawki 30 ml do 1000 ml/h dla strzykawki 20 ml do 600 ml/h dla strzykawki 10 ml do 400 ml/h dla strzykawki 5 m | TAK |  |
|  | Typy strzykawek: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml | TAK |  |
|  | Zasilanie 100 - 240 VAC, 50/60 Hz lub 12 - 15 VDC | TAK |  |
|  | Praca na zasilaniu własnym min. 18 h przy prędkości 5ml/h | TAK |  |
|  | Waga max. 2,5 kg | TAK |  |
|  | Wymiary max 330x200x150 mm | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - 5 statywów jezdnych lub mocowanych do ściany umożliwiających montaż min. 2 szt. pomp. Montaż na Sali OIOK. | TAK |  |
| Parawan sufitowy – 36 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | Wysięgnik w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych | TAK |  |
|  | Mocowany do szyny modur lub euro standard lub mocowany bezpośrednio do ściany – do wyboru przez Użytkownika na etapie dostawy. | TAK |  |
|  | Parawan składany – możliwość rozłożenia do min. 200 cm, długość po złożeniu 70 cm | TAK |  |
|  | Regulacja pochylenia za pomocą odboju | TAK |  |
|  | Max. obciążenie –3 kg | TAK |  |
|  | Zasłonka - tkanina zmywalna – kolorystyka do uzgodnienia | TAK |  |
| Łóżko elektryczne intensywnego nadzoru z materacem – 5 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | Długość leża 197 cm +/- 3 cm | TAK |  |
|  | Szerokość leża 88 cm +/- 2 cm | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w akumulator | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża w zakresie 45-75cm +/- 5 cm oba parametry | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. Segmenty leża wypełnione płytami lub lamelami. Konstrukcja zapewniająca prześwit pod łóżkiem w każdym punkcie, w celu współpracy z podnośnikami pacjenta. | TAK |  |
|  | Klamry obejmujące materac, po każdej ze stron, zapobiegają przesuwaniu się materaca po płycie leża i ograniczają ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem a barierkami bocznymi. | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców, z autokonturem i ruchem wstecznym, tzn. podnoszenie (lub opuszczanie) segmentu oparcia powoduje uniesienie (lub opuszczenie) sekcji kolan, w celu regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia w stosunku do segmentu ud, zapewniając pacjentowi optymalne ułożenie i zapobiegając zsuwaniu się pacjenta w dół łóżka oraz ściskaniu bioder. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 – 65 stopni | TAK |  |
|  | Wskaźnik nachylenia segmentu oparcia zintegrowany z rama łóżka | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda wraz z autokonturem | TAK |  |
|  | Zakres regulacji segmentu uda w stosunku do poziomu ramy leża min. 0 – 28 stopni | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu podudzia | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga min. ( - 12 stopni ) - (+ 12 stopni ) | TAK |  |
|  | Sterowanie funkcjami elektrycznymi z pilota przewodowego i/lub z paneli bocznych znajdujących się w barierkach. Wszystkie przyciski membranowe, wodoodporne. | TAK |  |
|  | Możliwość blokady funkcji elektrycznych łóżka | TAK |  |
|  | Kompatybilność barierek oraz obsługi łóżka z łóżkami posiadanymi przez Szpital na OIT | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | 4 pojedyncze kółka antystatyczne min. 125 mm | TAK |  |
|  | Bezpieczna i prosta w obsłudze blokada kół | TAK |  |
|  | Koło sterujące pod segmentem oparcia. | TAK |  |
|  | Manualna funkcja CPR umożliwiająca natychmiastowe opuszczenie segmentu oparcia, dostępna z obu stron łóżka | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w dzielone barierki zabezpieczające pacjenta | TAK |  |
|  | Wysokość barierek bocznych min. 37cm | TAK |  |
|  | Barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentami leża , zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem. | TAK |  |
|  | Barierki wyposażone w wizualne wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia z zaznaczeniem kąta 30º i 45º oraz kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej. Wskaźniki stanowiące integralny element barierki oraz widoczne niezależnie od pozycji barierek. Nie dopuszcza się stosowania wskaźników kąta nachylenia ramy łóżka niemontowanych fabrycznie, przyklejanych lub podobnych | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka zapewniającą ich stabilność podczas transportu wykonane z wysokiej jakości tworzywa | TAK |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka. | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze min. 200kg | TAK |  |
|  | Zasilanie elektryczne 220-240 V;60 Hz/ 50 Hz | TAK |  |
|  | Wyposażenie: Materac dopasowany rozmiarami do wymiarów leża łóżka. Materac o grubości min. 15 cm, termoelastyczny w pokrowcu zmywalny, paroprzepuszczalnym, odpornym na środki do dezynfekcji – należy dostarczyć 5 szt. materacy | TAK |  |
|  | Łóżka wyposażone w materac przeciwodleżynowy - powietrzny – Materac o poniższych parametrach: | TAK |  |
|  | Materac powietrzny przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy będący aktywnym wyrobem medycznym terapeutycznym w klasie II a, przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (od 1 do 4) | TAK |  |
|  | Materac monoblokowy, zbudowany z 16 anatomicznych komór rurowych, poprzecznych wykonanych z PVC, nylonu i poliuretanu. Materac czterostrefowy o wysokości komór od 8,9 cm do 12,7 cm. Komory wyposażone w mocowanie zabezpieczające typu napy. | TAK |  |
|  | Komory napełniające się powietrzem i opróżniane na przemian (co druga) w stałym cyklu 9 – minutowym (+/- 5%) | TAK |  |
|  | Wysokość materaca max. 18 cm | TAK |  |
|  | Materac zapewniający nacisk na ciało leżącego poniżej 32 mmHG przez cały czas pracy materaca, tzw. materac niskociśnieniowy. | TAK |  |
|  | Materac układany bezpośrednio na ramie łóżka. | TAK |  |
|  | Materac o wymiarach z zaoferowanym łóżkiem rehabilitacyjnym | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w funkcję CPR - spust powietrza w czasie poniżej 20 sek. | TAK |  |
|  | Na wyposażeniu materaca: - podkład piankowy o wysokości ok. 5 cm zabezpieczony w osobnym pokrowcu zintegrowanym z materacem podwójny wąż powietrza - pokrowiec zapinany na suwak z okapnikiem - pompka zasilająca | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pokrowiec wykonany z poliuretanu, z okapnikiem, oddychający, przepuszczający parę wodną i powietrze, a nie przepuszczający cieczy (z tkaniny rozciągliwej we wszystkich 4 kierunkach). Spód materaca wykonany z tkaniny antypoślizgowej. | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu z możliwością mycia i dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Pompka wyposażona w: - funkcję regulacji ciśnienia w materacu w zakresie do 32mmHg (tzw. niskiego ciśnienia) - funkcję regulacji ciśnienia –płynna regulacja komfortu pacjenta -alarm świetlny - zaczepy do zawieszania na ramie łóżka -waga pompy nie większa niż 1,5 kg | TAK |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do 135 kg włącznie, bez wagi minimalnej pacjenta. | TAK |  |
|  | Klasa II a, IP21 | TAK |  |
|  | Materac spełniający obowiązujące normy niepalności PN EN 597-1 oraz PN EN 597-2 | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 HZ. | TAK |  |
| Panel ścienny wielofunkcyjny na salę OIOK– 2 kpl. (poziomy) Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | Kaseton elektryczno-gazowy ścienny poziomy wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego ( minimum 20 kolorów do wyboru) | TAK |  |
|  | Mocowany do ściany poziomy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi, | TAK |  |
|  | Układ kasetonu - poziomym, w tym: - wymiar wysokość 260 mm +/- 10 mm, głębokości nie większej niż 75 mm i długość min. 1600 mm | TAK |  |
|  | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko: - gniazdo O2 2 szt. - gniazdo VAC 1 szt. - gniazdo sprężone powietrze 1 szt. Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko: - gniazdo 230V/16A 8 szt. - gniazdo ekwipotencjalne 4 szt. - gniazdo teleinformatyczne RJ45 1 szt. | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe na 1 stanowisko: - 1x oświetlenie miejscowe 2x5W LED załączane z panelu - 1x oświetlenie nocne 1x0,6W LED załączane z panelu - 1x otwór technologiczny umożliwiający montaż systemu przyzywowego z zaślepką - 1x szyna instrumentalna o przekroju 10x25 mm mocowana do panela na całej długości | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oświetlenie miejscowe załączane przy wejściu do Sali | TAK |  |
| Panel ścienny wielofunkcyjny na salę OIOK – 3 kpl. (pionowy) Nazwa Handlowa: ….................................................................................................................................. Typ/model:....................................................................................................................................... |  |  |  |
| 94 | Kaseton elektryczno-gazowy ścienny wykonany z profili aluminiowych z oddzielnymi kanałami dla instalacji gazów medycznych i instalacji elektrycznej, malowany na wybrany kolor wg palety RAL przez Zamawiającego ( minimum 20 kolorów do wyboru) | TAK |  |
| 95 | Mocowany do ściany pionowy panel zasilania medycznego ze zintegrowanymi w swej obudowie gniazdami elektrycznymi, gazowymi i teletechnicznymi | TAK |  |
| 96 | Układ kasetonu - pionowy, w tym: - wymiar szerokość 360 mm +/- 10 mm, głębokości nie większej niż 130 mm i długość min. 1600 mm | TAK Podać |  |
| 97 | Urządzenie powinno być łatwe w utrzymaniu czystości -gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
| 98 | Od frontu dostępne gniazda gazowe kompatybilne z systemem AGA/stanowisko: - gniazdo 2x O2/ 1xAir/ 1xVAC Od frontu dostępne gniazda elektryczne/stanowisko: - gniazdo 230V/16A 8 szt. - gniazdo ekwipotencjalne 4 szt. - gniazdo teleinformatyczne RJ45 1 szt. | TAK |  |
| 99 | Wyposażenie dodatkowe na 1 stanowisko: - 2 x oświetlenie miejscowe 2x5W LED - włącznik w panelu - 2 x oświetlenie nocne 1x0,6W LED - włącznik w panelu -2 x otwór technologiczny z zaślepką umożliwiający montaż systemu przyzywowego - 1 x szyna instrumentalna o przekroju 10x25 mm | TAK |  |
| 100 | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych klasy IIb, Wymagane dokumenty: Deklaracja zgodności CE, Wpis lub zgłoszenie do URPLWMiPB, Certyfikat producenta wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 lub równoważny Certyfikat PN-EN ISO 9001 - projektowanie, serwis, produkcja sprzętu medycznego lub równoważny | TAK |  |
| 101 | Gwarancja min. 12 miesiące | TAK |  |
| 102 | Instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie | TAK |  |
| 103 | Serwis pogwarancyjny min.10 lat | TAK |  |
| 104 | Instruktaż dla pracowników w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu | TAK |  |
| 105 | Rok produkcji | 2018 |  |
| Szafka z blatem bocznym – 5 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 106 | Korpus szafki wykonany z profili aluminiowych. Ramki szuflad oraz boki korpusu wykonane z ocynkowanej stali pokrytej lakierem poliestrowo-epoksydowym. Blat szafki oraz czoła szuflad wykonane z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm). | TAK |  |
| 107 | Tylna część blatu szafki wyposażona w aluminiowy reling posiadający tworzywowy haczyk na ręcznik oraz tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości. Boczne krawędzie blatu szafki zabezpieczone aluminiowe listwy w kształcie litery C. | TAK |  |
| 108 | Szafka składająca się z dwóch szuflad, pomiędzy szufladami półka na prasę o wysokości min. 150 mm. – dostęp do półki od frontu szafki. | TAK |  |
| 109 | Szuflada górna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład ułatwiający mycie i dezynfekcję z podziałem na 3 części. Wysokość szuflady min. 110 mm. Szuflada wysuwana spod górnego blatu szafki na prowadnicach rolkowych umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK |  |
| 110 | Szuflada dolna wyposażona w odejmowany tworzywowy (ABS) wkład łatwy do mycia i dezynfekcji dzielący wnętrze szuflady na 3 części. Jedna z części ma pełnić funkcję uchwytu na 2 butelki o pojemności min. 1,5 l, uchwyt na butelki z możliwością jego demontażu. Wysokość szuflady min. 350 mm. Szuflada wyposażona w prowadnice rolkowe umożliwiające ciche i łatwe wysuwanie i domykanie. | TAK |  |
| 111 | Wymiary zewnętrzne: - wysokość - 900 mm (± 20mm) - szerokość szafki - 460 mm (± 20mm) - szerokość szafki z zamontowanym, złożonym blatem bocznym - 550 mm (± 20mm) - szerokość przy rozłożonym blacie - 1150 mm (± 20mm) - głębokość - 470 mm (± 20mm) | TAK |  |
| 112 | Czoła szuflad zaopatrzone w uchwyty w kolorze stalowym. | TAK |  |
| 113 | Pod dolną szufladą półka na rzeczy podręczne pacjenta (np. obuwie) wykonana z tworzywa ABS. Dostęp do półki tylko od frontu szafki | TAK |  |
| 114 | Szafka wyposażona w blat boczny z bezstopniową regulacją wysokości za pomocą sprężyny gazowej bez możliwości regulacji kąta pochylenia blatu. Sprężyna gazowa osłonięta w aluminiowej, prostokątnej obudowie. Mechanizm unoszenia oraz zwalniania blatu umieszczony w tworzywowej, ergonomicznej manetce umieszczonej na wysokości blatu głównego szafki, nie wymuszającej konieczności pochylania się celem rozłożenia lub uniesienia blatu bocznego. | TAK |  |
| 115 | Regulacja blatu bocznego w zakresie: 750 - 1100 mm (± 20mm) | TAK |  |
| 116 | Blat półki bocznej wykonany z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL (o grubości min. 6 mm), wspornik blatu osłonięty zaokrągloną osłoną wykonaną z aluminium, min. dwie krawędzie zabezpieczone aluminiowym relingiem w kształcie litery C. | TAK |  |
| 117 | Blat Boczny z możliwością jego rozłożenia na każdej wysokości bez konieczności odsuwania szafki od łóżka oraz bez konieczności obrotu blatu o kąt 180°. Rozkładnie blatu bocznego rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz(górna krawędź wyposażona w tworzywowy uchwyt wystający poza obrys blatu) nie dopuszcza się rozwiązania odwrotnego polegającego na odchyleniu dolnej krawędzi blatu – wymuszającej konieczność pochylania się oraz odsuwania szafki od krawędzi łóżka. | TAK |  |
| 118 | Łatwo odejmowany blat boczny z możliwością zamocowania z lewej lub prawej strony szafki (bez użycia narzędzi) | TAK |  |
| 119 | Szafka wyposażona w 4 podwójne koła jezdne w tym min. 2 z blokadą, o śr. min. 52 mm z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem. Blat boczny szafki wyposażony w dodatkowe 5 koło zapewniające większą stabilność podczas spożywania posiłków – piąte koło znajduje się centralnie pod obudową sprężyny gazowej. | TAK |  |
| 120 | Konstrukcja szafki przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach | TAK |  |
| 121 | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów oraz możliwość wyboru koloru ramy szafki w tym kolor szary. | TAK |  |
| Kardiomonitor stacjonarny – 5 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 122 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | TAK |  |
| 123 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | TAK |  |
| 124 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | TAK |  |
| 124 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 125 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
| 126 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
| 127 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 128 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), - Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), | TAK |  |
| 129 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 130 | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | TAK |  |
| 131 | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
| 132 | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | TAK |  |
| 133 | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | TAK |  |
| 134 | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 135 | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | TAK |  |
| 136 | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
| 137 | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 138 | - Monitorowanie odcinka QT | TAK |  |
| 139 | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | TAK |  |
| 140 | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
| 141 | - Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min Podać. | TAK |  |
| 142 | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
| 143 | - Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | TAK |  |
| 144 | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 145 | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
| 146 | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
| 147 | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | TAK |  |
| 148 | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | TAK |  |
| 149 | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 150 | - Alarm desaturacji | TAK |  |
| 151 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
| 152 | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 153 | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. | TAK |  |
| 154 | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | TAK |  |
| 155 | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | TAK |  |
| 156 | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | TAK |  |
| 157 | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | TAK |  |
| 158 | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 159 | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
| 160 | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | TAK |  |
| 161 | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | TAK |  |
| 162 | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 163 | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) | TAK |  |
| 164 | - Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | TAK |  |
| 165 | - Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | TAK |  |
| 166 | - Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +350 mmHg. | TAK |  |
| 167 | - Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | TAK |  |
| 168 | - Obliczanie wartości PPV. | TAK |  |
| 169 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | TAK |  |
| 170 | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | TAK |  |
| 171 | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | TAK |  |
| 172 | - Mankiet do pomiaru NIBP: mały, średni, duży | TAK |  |
| 173 | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | TAK |  |
| 174 | - Powierzchniowy czujnik temperatury | TAK |  |
| 175 | - Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | TAK |  |
| 176 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 177 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
| 178 | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
| 179 | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
| 180 | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
| 181 | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 182 | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 183 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 184 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 185 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 186 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
| 187 | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. | TAK |  |
| 188 | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. | TAK |  |
| 189 | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 190 | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | TAK |  |
| 191 | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z zaoferowaną centralą monitorującą. | TAK |  |
| 192 | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
| 193 | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 194 | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 195 | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. | TAK |  |
| 196 | Port USB | TAK |  |
| 197 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 198 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| 199 | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria lub system mocowania do panelu medycznego – do ustalenia z Użytkownikiem | TAK |  |
| Centrala monitorująca – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 200 | System nadzorczy sprzętowo i programowo przystosowany do obsługi min. 15 urządzeń posiadanych na Oddziale. Wymagana jest instalacja wraz dostawą okablowania, serwera, routera oraz innych potrzebnych elementów potrzebnych do prawidłowego działania systemu nadzorczego. | TAK |  |
| 201 | Centrala powinna umożliwiać bezprzewodowy odbiór sygnału np. z telemetrii lub kardiomonitorów na salach pacjentów | TAK |  |
| 202 | Dwa kolorowe ekrany LCD TFT każdy o przekątnej co najmniej 19’’ zainstalowane na Sali OIOK | TAK |  |
| 203 | Podgląd wszystkich parametrów i przebiegów falowych z monitorów przyłóżkowych | TAK |  |
| 204 | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |
| 205 | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | TAK |  |
| 206 | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min 0,5 godz | TAK |  |
| 207 | Funkcja "holterowska": przynajmniej 48 godzin pamięci ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z możliwością wglądu w dowolny fragment tego zapisu | TAK |  |
| 208 | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków monitorowanych krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) -minimalna liczba zdarzeń: 50/pacjenta | TAK |  |
| 209 | W komplecie drukarka laserowa | TAK |  |
| 210 | Centrala kompatybilna z zaoferowanymi w postępowaniu kardiomonitorami, urządzeniami do telemetrii oraz aparatem EKG | TAK |  |
| 211 | Centrala kompatybilna z kardiomonitorami posiadanymi przez Użytkownika | TAK |  |
| 212 | Dodatkowy podgląd centrali w Pokoju Lekarzy | TAK |  |
| 213 | Funkcja systemu monitorowania telemetrycznego pacjentów (odbiornik sygnałów dołączany do centrali i nadajniki noszone przez pacjentów) | TAK |  |
| 214 | Możliwość rozbudowy o podgląd na żywo monitorowanych pacjentów poprzez aplikację zainstalowaną na urządzeniach typ smartfon. Mobile server do współpracy z systemami mobilnymi opartymi na Android i na iOS. Sieć Wifi na wyznaczonym oddziale | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Telemetria – 3 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 215 | System anten zapewniający nieprzerwaną i niezakłóconą transmisję danych z nadajników do stacji centralnej z wyznaczonego obszaru Protokół IEEE 802.11 b/g/n. Tryb modulacji DSSS i OFDM. Ochrona danych WPA-PSK i WPA2-PSK. Technologia odporna na zakłócenia i niedozwoloną ingerencję. | TAK |  |
| 216 | Nadajniki osobiste pacjenta. Wyposażone w zasilanie bateryjne na okres minimum 22 godzin oraz pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy LCD TFT minimum 3,5” do wyświetlania krzywych i wartości, w tym możliwość jednoczasowego wyświetlania minimum 2 krzywych EKG. | TAK |  |
| 217 | Obsługa poprzez ekran dotykowy i przyciski. | TAK |  |
| 218 | Zabezpieczenia nadajnika: - stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym CF - ochrona przed dostępem wody IPX7 - wysokość spadku minimum 1,5 m | TAK |  |
| 220 | Funkcja odszukania nadajnika – nadajnik generujący sygnał dźwiękowy po naciśnięciu przez obsługę odpowiedniego przycisku ekranowego w stacji centralnego nadzoru. | TAK |  |
| 221 | Monitorowanie EKG – zestaw odprowadzeń: - 5-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, V - 6-końcówek EKG – odprowadzenia I, II, III, aVR, aVL, aVF, Va, Vb - zakres pomiaru częstości pracy serca: minimum 15-300 B/min - zakres pomiaru odchylenia odcinka ST minimum od -2.0 do +2.0 mV - zakres pomiaru odcinka QT minimum od 200 do 800 ms - zakres pomiaru QTc minimum od 200 do 800 ms - analiza arytmii – minimum 25 kategorii zaburzeń | TAK |  |
| 222 | Możliwość rozbudowy nadajników o monitorowanie pulsoksymetrii | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 223 | Przycisk przywołania personelu | TAK |  |
| 224 | System alarmowy: - alarmy fizjologiczne i techniczne - wskaźnik dźwiękowy - wskaźnik wizualny: - kontrolka alarmów - wyświetlanie komunikatu alarmowego | TAK |  |
| 225 | Akcesoria do przenoszenia nadajników telemetrycznych z każdym nadajnikiem: - wielorazowe torebki z paskiem do noszenia na ramieniu – 1 szt. - jednorazowe torebki z paskiem do noszenia na ramieniu – 5 szt. | TAK |  |
| 226 | Współpraca z zaoferowaną centralą nadzorczą | TAK |  |
| Aparat EKG – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 227 | Waga aparatu z akumulatorem i wbudowanym zasilaczem do 5 kg | TAK |  |
| 228 | Zasilanie sieciowe 230 V 50 Hz | TAK |  |
| 229 | Wbudowane zasilanie akumulatorowe na co najmniej 3,5 godz. ciągłego monitorowania oraz rejestracji | TAK |  |
| 230 | Ochrona przed impulsem defibrylacji | TAK |  |
| 231 | Wyświetlacz LCD TFT kolorowy 24 bitowy o przekątnej min. 8 cali z podświetleniem LED oraz wysokiej rozdzielczości (min. 800 x 480 pikseli) | TAK |  |
| 232 | Na wyświetlaczu prezentacja krzywej EKG, wartości parametrów i menu. Menu w języku polskim. | TAK |  |
| 233 | Klawiatura funkcyjna oraz alfanumeryczna zabezpieczona przed zalaniem | TAK |  |
| 234 | Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR | TAK |  |
| 235 | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
| 236 | Impedancja wejściowa >50 [MΩ] | TAK |  |
| 237 | CMRR >110 dB | TAK |  |
| 238 | Częstotliwość próbkowania 1000 [Hz] / kanał | TAK |  |
| 239 | Detekcja pików rozrusznika serca Próbkowanie 16000 [Hz]/kanał | TAK |  |
| 240 | Filtr zakłóceń sieciowych | TAK |  |
| 241 | Filtr zakłóceń mięśniowych | TAK |  |
| 242 | Filtr anty-dryftowy | TAK |  |
| 243 | Sygnał EKG 12 odprowadzeń standardowych – wydruk w formacie 12-kanałowym | TAK |  |
| 244 | Formaty wydruku:3*4 ; 3*4+1R ; 3*4+3R ; 6*2 ; 6*2+1R /12*1 | TAK |  |
| 245 | Głowica drukująca z automatyczną regulacją linii izotermicznej | TAK |  |
| 246 | Czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV oraz AUTO | TAK |  |
| 247 | Prędkość zapisu rejestratora: 5/12,5/25/50 mm/s | TAK |  |
| 248 | Szerokość papieru min. (szer.) 210 mm x (wys.) 295 mm. - składanka | TAK |  |
| 249 | Możliwość przeglądania i oceny badania na badania przed wydrukiem | TAK |  |
| 250 | Wydruk w trybie monitorowania rytmu | TAK |  |
| 251 | Automatyczna analiza i interpretacja (dorośli, dzieci, noworodki) w języku polskim | TAK |  |
| 252 | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod i odłączenia przewodu ekg | TAK |  |
| 253 | Funkcja uśpienia (standby) umożliwiająca szybki start aparatu | TAK |  |
| 254 | Możliwość archiwizacji badania do pamięci wewnętrznej (min. 800 badań) i eksportu danych do pamięci typu Pendrive w formacie PDF, XML | TAK |  |
| 255 | Możliwość współpracy urządzenia w sieci komputerowej. Współpraca z serwerem FTP | TAK |  |
| 256 | Kompatybilność z centralą monitorującą – opisaną powyżej | TAK |  |
| 257 | Przeglądanie i wydruk badania z archiwum urządzenia | TAK |  |
| 258 | Możliwość wydruku badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu (po zakupie drukarki) | TAK |  |
| 259 | Wyposażenie: przewód pacjenta, elektrody przyssawkowe oraz klipsowe, papier termiczny Akcesoria kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez Użytkownika na Oddziale | TAK |  |
| 260 | Mobilny wózek aparaturowy na pięciu kółkach, wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Dodatkowo: kosz na akcesoria oraz wysięgnik na przewód pacjenta | TAK |  |
| Monitor przenośny – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 261 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej 4 kg | TAK |  |
| 262 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia oraz w kieszeń na akcesoria. | TAK |  |
| 263 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. | TAK |  |
| 264 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. | TAK |  |
| 265 | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | TAK |  |
| 266 | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | TAK |  |
| 267 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 268 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD). | TAK |  |
| 269 | Pomiar EKG | TAK |  |
| 270 | Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | TAK |  |
| 271 | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | TAK |  |
| 272 | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | TAK |  |
| 273 | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | TAK |  |
| 274 | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | TAK |  |
| 275 | Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | TAK |  |
| 276 | Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | TAK |  |
| 277 | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | TAK |  |
| 278 | Monitorowanie odcinka QT | TAK |  |
| 279 | Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 23), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | TAK |  |
| 280 | Pomiar oddechów (RESP). | TAK |  |
| 281 | Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | TAK |  |
| 282 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | TAK |  |
| 283 | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | TAK |  |
| 284 | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| 285 | Pomiar saturacji (SpO2). | TAK |  |
| 286 | Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | TAK |  |
| 287 | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | TAK |  |
| 288 | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | TAK |  |
| 289 | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | TAK |  |
| 290 | Alarm desaturacji | TAK |  |
| 291 | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | TAK |  |
| 292 | Oscylometryczna metoda pomiaru. | TAK |  |
| 293 | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷270 mmHg.Podać. | TAK |  |
| 294 | Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷240 bpm. | TAK |  |
| 295 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | TAK |  |
| 296 | Tryb pomiaru: AUTO; Ręczny. | TAK |  |
| 297 | Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | TAK |  |
| 298 | Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | TAK |  |
| 299 | Pomiar temperatury (TEMP) | TAK |  |
| 300 | Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | TAK |  |
| 301 | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | TAK |  |
| 302 | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| 303 | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | TAK |  |
| 304 | Kabel EKG 3-odprowadzeniowy | TAK |  |
| 305 | Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP - 1 kpl. | TAK |  |
| 306 | Mankiet do pomiaru NIBP dla dorosłych – mały, średni, duży | TAK |  |
| 307 | Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips - 1 kpl. | TAK |  |
| 308 | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | TAK |  |
| 309 | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | TAK |  |
| 310 | Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | TAK |  |
| 311 | Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | TAK |  |
| 312 | Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | TAK |  |
| 313 | Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | TAK |  |
| 314 | Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | TAK |  |
| 315 | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
| 316 | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 317 | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | TAK |  |
| 318 | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | TAK |  |
| 319 | Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 4 godziny. Podać. | TAK |  |
| 320 | Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 6 godzin. Podać. | TAK |  |
| 321 | Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | TAK |  |
| 322 | Kardiomonitor przystosowany do pracy z zaoferowaną centralą nadzorczą | TAK |  |
| 323 | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
| 324 | Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | TAK |  |
| 325 | Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci. | TAK |  |
| 326 | Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | TAK |  |
| 327 | Port USB | TAK |  |
| 328 | Możliwość podłączenia ekranu referencyjnego | TAK |  |
| 329 | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | TAK |  |
| 330 | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| Respirator z wbudowaną turbiną – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 331 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia | TAK |  |
| 332 | Respirator stacjonarno-transportowy | TAK |  |
| 333 | Zasilanie gazowe w tlen z centralnej instalacji lub butli, minimalny zakres 2,8 do 6,0 bar | TAK |  |
| 334 | Złącze niskociśnieniowe tlenu pozwalające na pobór O2 z koncentratora | TAK |  |
| 335 | Wewnętrzna turbina pozwalająca na pracę respiratora bez elektrycznego zasilania zewnętrznego | TAK |  |
| 336 | Respirator stacjonarno-transportowy na podstawie jezdnej z jednoetapowym mechanizmem zwalniającym (brak konieczności użycia narzędzi). Waga respiratora bez podstawy jezdnej max 10kg | TAK |  |
| 337 | Zasilanie AC 100-240 V 50 Hz | TAK |  |
| 338 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego min. 120 minut | TAK |  |
| 339 | V-A/C Wentylacja kontrolowana objętością | TAK |  |
| 340 | P-A/C Wentylacja kontrolowana ciśnieniem | TAK |  |
| 341 | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z docelową objętością oddechową PRVC | TAK |  |
| 342 | CMV/ Assist | TAK |  |
| 343 | V-SIMV, P-SIMV | TAK |  |
| 344 | CPAP/PSV | TAK |  |
| 345 | Wdech manualny Respirator musi być wyposażony w przycisk umożliwiający na żądanie podanie przez lekarza mechanicznego oddechu o ustalonych parametrach. | TAK |  |
| 346 | Oddech spontaniczny | TAK |  |
| 347 | Westchnienia automatyczne z regulacją parametrów | TAK |  |
| 348 | Wentylacja spontaniczna na dwóch poziomach ciśnienia: BIPAP, Bilevel, DuoLevel, SPAP, i podobne | TAK |  |
| 349 | Wentylacja nieinwazyjna NIV | TAK |  |
| 350 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu z regulowanym czasem bezdechu | TAK |  |
| 351 | Funkcja wstrzymania na wdechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 352 | Funkcja wstrzymania na wydechu min. do 20 sek. | TAK |  |
| 353 | Funkcja natlenowania i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora | TAK |  |
| 354 | Automatyczna kompensacja oporów rurki intubacyjnej i tracheostomijnej | TAK |  |
| 355 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–100 odd./min | TAK |  |
| 356 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 20– 2000 ml | TAK |  |
| 357 | Czas wdechu minimalny zakres 0,2 – 10 s | TAK |  |
| 358 | I:E minimalny zakres 4:1 – 1:10 | TAK |  |
| 359 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu | TAK |  |
| 360 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% | TAK |  |
| 361 | Ciśnienie wdechowe Pinsp minimalny zakres 5 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 362 | Ciśnienie wspomagania Psupp minimalny zakres 0 – 80 cmH2O | TAK |  |
| 363 | PEEP minimalny zakres 1 – 45 cmH2O | TAK |  |
| 364 | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-70 cmH2O | TAK |  |
| 365 | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV Wymagany zakres minimalny: 0-45 cmH2O | TAK |  |
| 366 | Czas wysokiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Zamawiający wymaga aby respirator umożliwiał stosowanie długich czasów górnego wysokiego poziomu ciśnienia co jest szczególnie istotne w trybie wentylacji z uwolnieniem ciśnienia APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 367 | Czas niskiego poziomu ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoLevel, SPAP, APRV. Wymagany zakres minimalny: 0,2 do 30 sekund | TAK |  |
| 368 | Czas narastania ciśnienia min. 0 – 2 s | TAK |  |
| 369 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,5 – 15 l/min | TAK |  |
| 370 | Ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres -0,5 – -10 cmH2O | TAK |  |
| 371 | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 80 [%] | TAK |  |
| 372 | Kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali. Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w stosunku do respiratora | TAK |  |
| 373 | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 374 | Całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 375 | Częstość oddechów obowiązkowych | TAK |  |
| 376 | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 377 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 378 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu spontanicznego | TAK |  |
| 379 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej | TAK |  |
| 380 | Wydechowa objętość minutowa wentylacji spontanicznej | TAK |  |
| 381 | Minutowa objętość przecieku | TAK |  |
| 382 | Ciśnienie szczytowe | TAK |  |
| 383 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym | TAK |  |
| 384 | Ciśnienie PEEP/CPAP | TAK |  |
| 385 | Ciśnienie plateau | TAK |  |
| 386 | Pomiar oporów wdechowych i wydechowych | TAK |  |
| 387 | Pomiar podatności statycznej | TAK |  |
| 388 | Pomiar podatności dynamicznej | TAK |  |
| 389 | Pomiar ciśnienia PEEPi | TAK |  |
| 390 | Pomiar Vtrap – objętość gazu pozostałego w płucach wytwarzana przez wewnętrzny PEEPi | TAK |  |
| 391 | Pomiar P0.1 | TAK |  |
| 392 | Pomiar NIF- maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | TAK |  |
| 393 | Pomiar pracy oddechowej WOB | TAK |  |
| 394 | Pomiar wskaźnika RSBI | TAK |  |
| 395 | Pomiar stałej czasowej wydechowej RCexp | TAK |  |
| 396 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu | TAK |  |
| 397 | Możliwość równoczesnego obrazowania dwóch pętli zamkniętych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość lub ciśnienie/przepływ | TAK |  |
| 398 | Możliwość rozbudowy o automatyczny manewr kreślenia pętli statycznej - ciśnienie/objętość w fazie wdechu i wydechu przy niskim przepływie gazów do płuc pacjenta z możliwością doboru przepływu i analizy za pomocą kursorów w celu określenia optymalnego PEEP-u | TAK |  |
| 399 | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych z min. 72 godzin | TAK |  |
| 400 | Alarmy: | TAK |  |
| 401 | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |
| 402 | Braku zasilania w tlen | TAK |  |
| 403 | Braku zasilania w powietrze | TAK |  |
| 404 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 405 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) | TAK |  |
| 406 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 407 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |
| 408 | Wysokiej częstości oddechowej | TAK |  |
| 409 | Bezdechu | TAK |  |
| 410 | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | TAK |  |
| 411 | Pamięć alarmów z ich opisem, minimum 2000 zdarzeń | TAK |  |
| 412 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | TAK |  |
| 413 | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnograficzny z prezentacją krzywej na ekranie respiratora | TAK |  |
| 414 | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar SpO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora. | TAK |  |
| 415 | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji i alarmów na podstawie wagi pacjenta IBW | TAK |  |
| 416 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora | TAK |  |
| 417 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego | TAK |  |
| 418 | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standby) | TAK |  |
| 419 | Sterylizowalna w autoklawie zastawka wydechowa i wdechowa respiratora | TAK |  |
| 420 | Kompletny układ oddechowy dla dorosłych jednorazowego użytku | TAK |  |
| 421 | Wewnętrzny nebulizator. Wymagany minimalny zakres czasu: 1 – 60 min. | TAK |  |
| 422 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta | TAK |  |
| 423 | Szyna do mocowania akcesoriów | TAK |  |
| 424 | Obsługa poprzez ekran dotykowy, przyciski i pokrętło | TAK |  |
| 425 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: RS232, USB, VGA, Ethernet | TAK |  |
| Zestaw do intubacji – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 426 | W skład zestawu do intubacji wchodzi: laryngoskop zestaw oraz resuscytator ręczny o poniższych parametrach: | TAK |  |
| 427 | Laryngoskop zestaw: | TAK |  |
| 428 | Standardowa, halogenowa lub diodowa żarówka. | TAK |  |
| 429 | Lekki, ergonomiczny. | TAK |  |
| 430 | Łatwy do sterylizacji bez potrzeby wyjmowania żarówki. | TAK |  |
| 431 | Normy: ISO 7376: 2009 umożliwia instalowanie łyżek na jednej rączce dołączonej do zestawu | TAK |  |
| 432 | Zasilanie bateryjne. | TAK |  |
| 433 | Zestaw zapakowany w specjalną przeciwwstrząsową walizkę. | TAK |  |
| 434 | W zestawie rączka + łyżki. | TAK |  |
| 435 | Cztery łyżki typu Macintosh 1- 2 – 3 – 4 | TAK |  |
| 436 | Resuscytator ręczny: | TAK |  |
| 437 | Urządzenie przeznaczone do wentylacji pacjentów o macie ciała powyżej 30 kg | TAK |  |
| 438 | Objętość oddechowa do 1100 ml | TAK |  |
| 439 | Pasek zabezpieczający przed wyślizgiwaniem się z dłoni zintegrowany z workiem silikonowym | TAK |  |
| 440 | Rezerwuar tlenu wielorazowego użytku o objętości 2600 ml | TAK |  |
| 441 | Nieodłączalny system zastawek rezerwuaru tlenu zintegrowany z zastawką wlotową | TAK |  |
| 442 | Rezerwuar tlenu połączony z zastawkami za pomocą nakrętki, co zabezpiecza przed przypadkowym rozłączeniem | TAK |  |
| 443 | Zawór bezpieczeństwa 40 cmH2O | TAK |  |
| 444 | Autoklawowalny w temperaturze 134 st. C | TAK |  |
| 445 | Sterylizacji w 134 st. C muszą podlegać wszystkie części resuscytatora włącznie z maską, z wyłączeniem rezerwuaru tlenu | TAK |  |
| Aparat USG do Echokardiografii z sondą przezprzełykową – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 446 | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost przedniej pary kół, ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury | TAK |  |
| 447 | Waga aparatu maksymalnie 90 kg | TAK |  |
| 448 | Cyfrowy monitor LCD o przekątnej min. 21” i rozdzielczości 1920x1080, regulowany w trzech płaszczyznach niezależnie od panelu sterowania, antyrefleksowy zapewniający możliwość pracy w warunkach naturalnego / sztucznego oświetlenia | TAK |  |
| 449 | Możliwość uzyskania rzeczywistej wielkości wyświetlanego obrazu USG powyżej 60% wielkości monitora | TAK |  |
| 450 | Możliwość płynnej regulacji położenia panelu sterowania we wszystkich kierunkach – lewo/prawo min. +/- 120 stopni, góra/dół min. 20 cm | TAK |  |
| 451 | Dotykowy ekran LCD o przekątnej min. 10”, do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych | TAK |  |
| 452 | Możliwość podglądu (zduplikowania) obrazu USG na ekranie dotykowym aparatu | TAK |  |
| 453 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań dostępna na dotykowym panelu | TAK |  |
| 454 | Liczba cyfrowych kanałów odbiorczych przetwarzania ultradźwiękowego powyżej 3 000 000 | TAK |  |
| 455 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 18,0 MHz | TAK |  |
| 456 | Wymagana dynamika aparatu min. 270 dB | TAK |  |
| 457 | Ilość aktywnych gniazd do podłączania głowic obrazowych min. 4 gniazda | TAK |  |
| 458 | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler | TAK |  |
| 459 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis dopplera spektralnego min. 45 sekund | TAK |  |
| 460 | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów | TAK |  |
| 461 | Moduł EKG oraz Physio (m.in. sygnał oddechowy, pulsu) wbudowany w aparat | TAK |  |
| 462 | Wbudowany akumulator pozwalający na zahibernowanie systemu celem jego przetransportowania i ponowne wzbudzenie go w czasie maksymalnie 25s | TAK |  |
| 463 | Videoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
| 464 | Współpraca aparatu z głowicami: phased array liniowe convex microconvex wielopłaszczyznowa, matrycowa do obrazowania 2D i 3D w czasie rzeczywistym dedykowane do echokardiografii przezprzełykowej dopplerowskie typu ołówkowego volumetryczne: convex, liniowa | TAK |  |
| 465 | Tryby obrazowania: 2D (B-mode) M-mode Kolor M-mode M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym Doppler pulsacyjny (PW) i HPRF Doppler ciągły (CW) Doppler kolorowy (CD) Power (angio) Doppler Duplex (2D +PW/CD/Power Doppler) Triplex (2D + CD/Power Doppler + PW) Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny | TAK |  |
| 466 | Regulacja głębokości penetracji w zakresie min. od 2 cm do 30 cm | TAK |  |
| 467 | Regulacja wzmocnienia głębokościowego wiązki ultradźwiękowej (TGC) min. 8 regulatorów | TAK |  |
| 468 | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) | TAK |  |
| 469 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 470 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (inwersją fazy) | TAK |  |
| 471 | Częstotliwość odświeżania obrazu (frame rate) w trybie 2D min. 1600 obrazów/s | TAK |  |
| 472 | Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | TAK |  |
| 473 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 1 mm -20 mm | TAK |  |
| 474 | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD), sterowany pod kontrolą obrazu 2D, maksymalna mierzona prędkość przy kącie 0°, min. 16 [m/s] | TAK |  |
| 475 | Możliwość rozbudpwy o obrazowanie trójwymiarowe struktur serca (3D serca) w czasie rzeczywistym z głowicy przezprzełykowej z funkcją elektronicznej rotacji skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą | TAK |  |
| 476 | Możliwość rozbudowy o funkcję jednoczesnej wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej w trybie B i Doppler kolorowy | TAK |  |
| 477 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym typu B i B/CD | TAK |  |
| 478 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie naczyń narządów miąższowych, do wizualizacji bardzo wolnych przepływów w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępne na zaoferowanej głowicy liniowej. Możliwość prezentacji kierunku napływu. | TAK |  |
| 479 | Specjalistyczne oprogramowanie do badań: echokardiograficznych dorosłych | TAK |  |
| 480 | Możliwość rozbudowy o Pakiet do echokardiograficznej próby wysiłkowej „Stress Echo” | TAK |  |
| 481 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie pozwalające na kolorową wizualizację globalnej i regionalnej ruchomości ścian, pokazującą w sposób parametryczny i zautomatyzowany zmianę granic w czasie | TAK |  |
| 482 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej, śledzenia ruchu pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w czasie, wyliczenia krzywych odkształceń pierścienia zastawki w czasie | TAK |  |
| 483 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i wyliczania frakcji lewej komory oraz oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking | TAK |  |
| 484 | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 8-stopniowy | TAK |  |
| 485 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 486 | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu 2D wyzwalana przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | TAK |  |
| 487 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego ustawiania bramki dopplera w naczyniu, z uwzględnieniem kąta korekcji | TAK |  |
| 488 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) | TAK |  |
| 489 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 7 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D na wszystkich zaoferowanych głowicach. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
| 490 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 491 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji | TAK |  |
| 492 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważny | TAK |  |
| 493 | Pomiar odległości, min. 6 pomiarów | TAK |  |
| 494 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 495 | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D, min.: LVEDV, LVESV, EF, CO; w prezentacji M: EF, CO, LA/Ao | TAK |  |
| 496 | Pomiary w trybie dopplera spektralnego kardiologiczne min.: MV A, AVA, VTI, Qp/Qs; naczyniowe min.: PS, ED, PI, RI, HR, PS/ED wraz z raportami z badania kardiologicznego | TAK |  |
| 497 | Pomiary w trybie kolorowego dopplera metodą PISA | TAK |  |
| 498 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru Intima Media z wybranej przez użytkownika klatki pamięci CINE ze wskazaniem skuteczności wykonanego pomiaru wyrażonej w procentach | TAK |  |
| 499 | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, X-Ray, Mammography celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | TAK |  |
| 500 | Możliwość rozbudowy o funkcję elastografii (Shear Wave) do oceny stopnia zwłóknienia wątroby dostępna na głowicy convex. Możliwość uzyskania min. 15 wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/s | TAK |  |
| 501 | Możliwość rozbudowy o funkcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET | TAK |  |
| 502 | Możliwość rozbudowy o funkcję nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) | TAK |  |
| 503 | Możliwość rozbudowy o badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących z wykorzystaniem niskich wartości indeksu mechanicznego (MI) oraz technik Pulse Inversion oraz Power Modulation dostępnych na głowicy sektorowej. | TAK |  |
| 504 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie z komunikacją w DICOM zawierające analizy obrazów do zainstalowania na zewnętrznym komputerze min.: • automatyczne wyznaczanie IMT, • analizę ilościową badań z kontrastem (wyznaczanie krzywych zmian intensywności kontrastu w danym regionie), • analizę ilościową obrazów trójwymiarowych (pomiary odległości objętości itp.), • oprogramowanie do wyświetlania projekcji obrazu 2D z zapamiętanego obrazu 3D w tzw. sposób tomograficzny tj. jednoczesne wyświetlanie min. 16 projekcji/przekroi na jednym ekranie, • analizę ROI • analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości • oprogramowanie do analiz 2D Strain na bazie technologii speckle tracking • pomiary odległości, powierzchni, objętości i EF, • graficzna prezentacja globalnej i segmentowej EF, • możliwość oceny asynchronii z obrazu trójwymiarowego lewej komory • możliwość zrekonstruowania przestrzennego kształtu lewej komory, • graficzne modelowanie zastawki mitralnej wraz z wyznaczaniem parametrów modelu | TAK |  |
| 505 | Głowica sektorowa Szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 5.0 MHz (± 1 MHz) Liczba elementów min. 80 Pole widzenia głowicy min. 90 stopni | TAK |  |
| 506 | Głowica do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych Wielopłaszczyznowa, matrycowa o zakresie częstotliwości pracy min. od 2 do 8 MHz (± l MHz) Liczba elementów min. 2500 Tryby obrazowania: B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, Możliwość rozbudowy o obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD Możliwość rozbudowy o tryby: 3D, 3D kolor Doppler, | TAK |  |
| 507 | Możliwość rozbudowy o głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 1.0 – 9.0 MHz (± l MHz), kącie pola widzenia min. 90°, ilości elementów min. 192 | TAK |  |
| 508 | Możliwość rozbudowy o szerokopasmową głowicę przezprzełykową pediatryczną o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 8.0 MHz (± 1 MHz), kącie widzenia min. 90 stopni | TAK |  |
| 509 | Możliwość rozbudowy o głowicę sektor pediatryczny o zakresie częstotliwości min. 5.0 – 13.0 MHz (± 1 MHz), kącie pola widzenia min. 90°, ilości elementów min. 96 | TAK |  |
| 510 | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (± l MHz), polu widzenia max 50 mm, ilości elementów min. 1600 | TAK |  |
| 511 | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych i obrazów w wewnętrznym archiwum na dysku twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  |
| 512 | Możliwość ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 513 | Wbudowana w aparat nagrywarka CD/DVD do archiwizacji badań, umożliwiająca eksport obrazów w formacie DICOM oraz formacie np JPG, AVI. | TAK |  |
| 514 | Automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne | TAK |  |
| 515 | Port USB do archiwizacji obrazów na pamięciach przenośnych. Port umieszczony w pulpicie aparatu. | TAK |  |
| 516 | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |
| 517 | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci komputerowej w standardzie DICOM 3.0 zawierający minimum DICOM Worklist oraz raporty strukturalne kardiologiczne oraz naczyniowe | TAK |  |
| Kozetka wysoka – 3 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 518 | Kozetka przystosowana do badań EKG, echo, innych kardiologicznych | TAK |  |
| 519 | Stabilna drewniana rama o stałej wysokości. Wysokość leża na poziomie min. 700mm | TAK |  |
| 520 | Miękkie, wygodne leżysko | TAK |  |
| 521 | Dwuwarstwowa tapicerka dostępna w wielu wersjach kolorystycznych | TAK |  |
| 522 | Wygodnie regulowany zagłówek (od 0º do 25º) pozwalający ułożyć pacjenta w odpowiedniej pozycji | TAK |  |
| 523 | Wyposażona w uchwyt na papierowy ręcznik. | TAK |  |
| 524 | Wysokiej jakości cieczoodporna tapicerka | TAK |  |
| 525 | Podstawa leżanek wykonana z wysokogatunkowego drewna sosnowego w kolorze naturalnym lub bejcowanego | TAK |  |
| 526 | Śruby mocujące leżysko wkręcane w metalowe wzmocnienia znajdujące się w desce tapicerki | TAK |  |
| Taboret medyczny z oparciem – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 527 | Taboret medyczny z gazową regulacją wysokości | TAK |  |
| 528 | Taboret wyposażony w przedłużone oparcie | TAK |  |
| 529 | Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowana | TAK |  |
| 530 | Tkanina siedziska zmywalna – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem | TAK |  |
| 531 | Regulowana wysokość | TAK |  |
| 532 | Podstawa o średnicy 62 cm +/-5% | TAK |  |
| 533 | Siedzisko o średnicy 34 +/-5% | TAK |  |
| 534 | Koła jezdne ciche z tworzywa technicznego zabezpieczającego powierzchnię podłóg przed porysowaniem. | TAK |  |
| Fotel do pobierania krwi – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 535 | Stół zabiegowy z możliwością regulacji segmentu plecowego wykonany z metalowego szkieletu malowanego proszkowo | TAK |  |
| 536 | Minimalne obciążenie 120 kg | TAK |  |
| 537 | Regulowane podpory pod rękę – 2 kpl. | TAK |  |
| 538 | Półka boczna – 1 kpl. | TAK |  |
| 539 | Leże dwusegmentowe | TAK |  |
| 540 | Tkanina leża zmywalna – kolor odcień niebieskiego – do uzgodnienia z Użytkownikiem | TAK |  |
| Wózek zabiegowy – 2 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 541 | Stolik z wyjmowaną tacą (na górze) i dwiema półkami z kuwetami (na dole), mobilny, wykonany w całości ze stali lakierowanej proszkowo. Stelaż - szkielet wózka o przekroju okrągłym, średnica min. 18 mm, kolor biały | TAK |  |
| 542 | Wózek wyposażony w min.: - Zaokrąglony wyprofilowany na zewnątrz wózka uchwyt (profil o przekroju okrągłym) do prowadzenia, umieszczony na całej długości krótszego boku stolika, - Wyjmowaną tacę z pogłębieniem zapobiegającym zsuwaniu się przedmiotów, wykonaną ze stali kwasoodpornej min. gat. OH18N9, - Dwie półki w postaci wyjmowanych kuwet-pojemników plastikowych wykonanych z polipropylenu. Każda półka składa się z dwóch wyjmowanych pojemników. - Uchwyt z pokrywą do worka na odpady. W komplecie worek foliowy o pojemności min. 35 L Druciany kosz malowany proszkowo. | TAK |  |
| 543 | Koła o średnicy min. 75 mm, w tym min. dwa z blokadą, z bieżnikiem niebrudzącym powierzchni. | TAK |  |
| Wózek inwalidzki – 5 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 544 | Udźwig wózka min. 120 kg | TAK |  |
| 545 | Hamulce kół | TAK |  |
| 546 | Elementy montażowe kompatybilne z wózkami posiadanymi przez Zamawiającego | TAK |  |
| 547 | Łatwy w czyszczeniu i dezynfekcji | TAK |  |
| 548 | Koła oraz podnóżki kompatybilne z wózkami posiadanymi przez Użytkownika | TAK |  |
| Dezynfektor do basenów i kaczek – 1 kpl. Nazwa Handlowa: …………………………………………………………………………………. Typ/model: …………………………………………………………………………………………. |  |  |  |
| 549 | Dezynfektor do basenów i kaczek o pojemności na jeden cykl – dwie „kaczki” i jeden „basen” lub trzy kaczki |  |  |
| 550 | Rama, komora oraz elementy funkcjonalne wykonane ze stali kwasoodpornej klasy AISI304 lub lepszej bez elementów plastikowych. | TAK |  |
| 551 | Komora mycia głęboko tłoczona, bez spoin, wykonana z jednego elementu w postaci leja z pochyleniem sufitu. | TAK |  |
| 552 | Wymiary urządzenia: 555x480x1640mm (+/- 10mm) | TAK |  |
| 553 | Izolacja termiczna myjni (min.15mm) | TAK |  |
| 554 | Drzwi otwierane uchylnie, w dół, gwarantujące załadunek na ergonomicznej wysokości. | TAK |  |
| 556 | Automatyczne otwieranie drzwi za pomocą przycisku nożnego | TAK |  |
| 557 | System mycia składający się z ramienia myjącego do mycia powierzchni zewnętrznych oraz co najmniej 13 dysz (w tym min. 9 obrotowych) gwarantujący najwyższy poziom mycia. | TAK |  |
| 558 | Elementy grzejne poza komorą myjni . Moc Elementów grzejnych – min. 4,5 kW | TAK |  |
| 559 | Dwie pompy dozujące detergent z możliwością nastawienia dozowania bezpośrednio z panelu sterowania, dla każdego programu oddzielnie | TAK |  |
| 560 | Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panelu sterowania (za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych) – program krótki, standardowy, intensywny | TAK |  |
| 561 | Możliwość modyfikowania programów myjących przez użytkownika, dostęp do modyfikacji zabezpieczony kodem cyfrowym. | TAK |  |
| 562 | Nastawialna temperatura dezynfekcji – standard pracy przy 93°C | TAK |  |
| 563 | Sterowanie mikroprocesorowe – automatyczny przebieg cyklu bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
| 564 | Blokada drzwi podczas trwania cyklu | TAK |  |
| 565 | Zabezpieczenie przed zalaniem | TAK |  |
| 566 | Wyświetlacz LCD, wszystkie komunikaty w języku polskim (wyświetlane informacje to m.in. typ programu, wartość A0, temperatura w komorze, aktualna faza cyklu) | TAK |  |
| 567 | Akustyczna i dźwiękowa informacja o błędach i awariach | TAK |  |
| 568 | Pompa cyrkulacyjna o mocy co najmniej 700W | TAK |  |
| 569 | Wydajność pompy min. 200l/min | TAK |  |
| 570 | Samodezynfekcja urządzenia poprzez wszystkie dysze natryskowe | TAK |  |
| 571 | Wbudowana wytwornica pary | TAK |  |
| 572 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 51dB | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 573 | Maksymalny poziom emitowanego hałasu – 55dB | TAK |  |
| 574 | Podłączenie wody zimnej i ciepłej – ¾” | TAK |  |
| 575 | Odpływ Ø 110 mm | TAK |  |
| 576 | Podłączenie elektryczne 400V 50 Hz, całkowita moc urządzenia <5,5 kW | TAK |  |
| 577 | Program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji Clostridium difficile. dokument niezależnej instytucji potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów Clostridium difficile. | TAK |  |

WYKAZ

wyposażenia niemedycznego objętego zamówieniem:

| L.p. | Sprzęt |  | Ilość |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sale pacjentów. 9 sal – 4 łóżkowych 3 sale – 1 łóżkowe 1 sala – 3 łóżkowe |  |  |  |  |  |
| 2. | krzesło |  | 45 |  | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku. Wymiary siedziska 500x500 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| 3. | stolik |  | 13 |  | Konstrukcja stolika wykonana jest z kształtowników stalowych lakierem proszkowym. Blat stolika wykonany jest z płyty meblowej laminowanej. Stolik wyposażony jest w regulowane stopki. Wymiary blatu nie mniejsze niż 78x78 cm |
| 4. | lustra na salę |  | 13 |  | Lustro frezowane ścienne o wymiarach ok. 50x60 cm |
| 5. | rolety na okna |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 7. | taboret |  | 4 |  | Lekka i stabilna metalowa konstrukcja, siedzisko tapicerowane zmywalne, wymiary siedziska – średnica ok.40-45cm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| Magazyn bielizny |  |  |  |  |  |
| 1. | zabudowa - szafy zamykane |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| Kuchenka |  |  |  |  |  |
| 1. | wyparzacz ze zmywarką |  | 1 |  | Urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt drzwi profilowany ze stali nierdzewnej, 2 pary ramion myjąco-płuczących – góra/dół, 1 cykl pracy – 180 sek, dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego w standardzie, kosz do talerzy, uniwersalny i pojemnik na sztućce w standardzie, maksymalna wysokość wsadu 315 mm, Stacja zmiękczająca wodę w zestawie, środki chemiczne startowe 2x5l w zestawie. Wysokość - H: 825 mm Głębokość - D: 630 mm Szerokość - W: 562 mm Tolerancja dla powyższych wymiarów (+/- 25%) |
| 2. | zabudowa z blatem i szafkami wiszącymi w tym szafka z ociekaczem |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | szafa na ubrania pojedyncze |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 4. | stolik |  | 1 |  | Konstrukcja stolika wykonana jest z kształtowników stalowych lakierem proszkowym. Blat stolika wykonany jest z płyty meblowej laminowanej. Stolik wyposażony jest w regulowane stopki. Wymiary blatu nie mniejsze niż 78x78 cm |
| 5. | krzesło |  | 2 |  | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku. Wymiary siedziska 500x500 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| 6. | kuchenka mikrofalowa |  | 1 |  | Pojemność min. 20 l, moc min. 800 W, różne tryby pracy |
| Brudownik |  |  |  |  |  |
| 1. | Regał na kaczki i baseny |  |  |  | Regały na baseny i kaczki wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, listwa nośna z haczykami przystosowanymi do montażu suszarek, ociekacz do suszarek z tworzywa Wymiary całkowite: 600, 800, 1000 mm |
| 2. | Szafy zamykane na środki chemiczne |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | Taboret |  | 1 |  | Lekka i stabilna metalowa konstrukcja, siedzisko tapicerowane zmywalne, wymiary siedziska – średnica ok.40-45cm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| 4. | Wózek do sprzątania |  | 1 |  | Podstawa z technicznych tworzyw sztucznych. Konstrukcja pionowa ze stali nierdzewnej, Dwa wiaderka 20 l niebieskie i pomarańczowe, Wyciskarka szczękowa szaro- pomarańczowa, Trzy koszyki z tworzyw sztucznych, Trzy wiaderka 6l z tworzyw sztucznych niebieskie i pomarańczowe, Uchwyt na worek na odpady 120l ze stali nierdzewnej, Worek osłonowy z zamkiem bocznym, Cztery skrętne, łożyskowane koła 100mm, Wymiar max.wózka gotowego do pracy 1175x640x1000 mm |
| 5. | Wózek na brudna bieliznę duży |  | 1 |  | Podstawa z technicznych tworzyw sztucznych zapewniająca łatwość w dezynfekcji, ograniczająca namnażanie się drobnoustrojów, Konstrukcja pionowa ze stali nierdzewnej, Uchwyt na worek na odpady 2 X 120l ze stali nierdzewnej. Dołączone elementy zapinające worki, Klapa na worki – 2 szt., Mechanizm nożny podnoszenia klapy wykonany ze stali nierdzewnej, Dwa skrętne, dwa stałe łożyskowane koła min100mm, Wymiar wózka gotowego do pracy 980x760x990 mm +/-10mm |
| 6. | Wózek na bieliznę czystą |  | 1 |  | Mobilny wózek wykonany w całości z tworzywa sztucznego, odpornego na preparaty myjące i dezynfekcyjne. Wózek modułowy z możliwością rozbudowy o kolejne segmenty w zależności od potrzeb. Wyposażenie: półka wewnętrzna ze ścianką (4 segmenty wewnętrzne), podstawa pod worek, uchwyt worka 120L |
| 7. | ew. wózek do składowania bielizny brudnej |  | 1 |  | j.w. |
| Magazyn na sprzęt jednorazowy. |  |  |  |  |  |
| 1. | Regały otwarte |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 2. | Drabinki 3-4 stopniowe |  | 2 |  | Drabinka rozkładana wykonana z aluminium lub wytrzymałego tworzywa – 3-4 stopniowa |
| Pokój oddziałowej. |  |  |  |  |  |
| 1. | Zabudowa/szafy |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 2. | biurko |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | Półka nad biurko |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 4. | Regał na dokumenty zamykany |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 5. | stolik |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 6. | fotele |  | 2 |  | Zgodnie z projektem |
| 7. | krzesła |  | 2 |  | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku. Wymiary siedziska 500x500 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| Sekretarki. |  |  |  |  |  |
| 1. | Biurko 2-3 osobowe |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 2. | Półki wiszące |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | Szafa/zabudowa na dokumenty |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 4. | Szafa na ubrania |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 5. | stolik |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 6. | Fotel ergonomiczny |  | 2 |  | Ergonomiczny fotel biurowy z wyraźnie profilowanym siedziskiem, rozbudowanym oparciem, Oparcie tapicerowane jest siatką, zagłówek o regulowanym kącie położenia, podpórką lędźwiowa o regulowanej wysokości, Oparcie wychyla się z siedziskiem w ruchu synchronicznym (łącznym, wspólnym), Regulowana wysokość podłokietników. Wymiary siedziska ok. 510x500mm, wysokość oparcia z zagłówkiem min. 700mm |
| 7. | krzesła |  | 2 |  | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku. Wymiary siedziska 500x500 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| OIOK |  |  |  |  |  |
| 1. | Wyspa zabudowa z centralą monitorującą |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 9. | lodówka |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 10. | Zestaw mebli na trzy ściany z szafkami na leki, z oświetleniem blatu |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 13 | Lampka nocna dla pielęgniarek |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| ECHO |  |  |  |  |  |
| 2. | Szafa na myjki (do echa przezprzełykowego) |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | Szafy zabudowy w tym na leki |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 5. | Krzesło obrotowe (taboret) z oparciem |  | 1 |  | Taboret z gazową regulacją wysokości, Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej lub chromowana, Podstawa o średnicy 62 cm +/-5%, Siedzisko o średnicy 34 +/-5%, Koła jezdne ciche z tworzywa technicznego zabezpieczającego powierzchnię podłóg przed porysowaniem, Taboret wyposażony w oparcie profilowane dla operatora, Tkanina siedziska zmywalna – kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem |
| 6. | Krzesło ergonomiczne |  | 1 |  | Ergonomiczny fotel biurowy z wyraźnie profilowanym siedziskiem, rozbudowanym oparciem, Oparcie tapicerowane jest siatką, zagłówek o regulowanym kącie położenia, podpórką lędźwiowa o regulowanej wysokości, Oparcie wychyla się z siedziskiem w ruchu synchronicznym (łącznym, wspólnym), Regulowana wysokość podłokietników. Wymiary siedziska ok. 510x500mm, wysokość oparcia z zagłówkiem min. 700mm |
| 7. | biurko |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| Pracownia Holter |  |  |  |  |  |
| 2. | biurko |  | 2 |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | Krzesła ergonomiczne |  | 2 |  | Ergonomiczny fotel biurowy z wyraźnie profilowanym siedziskiem, rozbudowanym oparciem, Oparcie tapicerowane jest siatką, zagłówek o regulowanym kącie położenia, podpórką lędźwiowa o regulowanej wysokości, Oparcie wychyla się z siedziskiem w ruchu synchronicznym (łącznym, wspólnym), Regulowana wysokość podłokietników. Wymiary siedziska ok. 510x500mm, wysokość oparcia z zagłówkiem min. 700mm |
| 5. | Szafa do holtera w zabudowie |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 6. | Wieszaki na ubrania dla pacjentów |  | 2 |  | Zgodnie z projektem |
| Zabiegowy. |  |  |  |  |  |
| 3. | Lodówka |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 5. | Zabudowa z blatem roboczym podświetlanym |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 6. | krzesła |  | 3 |  | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku. Wymiary siedziska 500x500 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| 7. | biurko |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 8. | Fotel ergonomiczny |  | 1 |  | Ergonomiczny fotel biurowy z wyraźnie profilowanym siedziskiem, rozbudowanym oparciem, Oparcie tapicerowane jest siatką, zagłówek o regulowanym kącie położenia, podpórką lędźwiowa o regulowanej wysokości, Oparcie wychyla się z siedziskiem w ruchu synchronicznym (łącznym, wspólnym), Regulowana wysokość podłokietników. Wymiary siedziska ok. 510x500mm, wysokość oparcia z zagłówkiem min. 700mm |
| Gabinet lekarski. |  |  |  |  |  |
| 1. | Biurka-stanowiska komputerowe |  | 7 |  | Zgodnie z projektem |
| 2. | Półki wiszące |  | 7 |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | Kontenery/szafki pod biurko |  | 7 |  | Zgodnie z projektem |
| 4. | Szafa na ubrania wierzchnie i robocze |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 5. | Kącik kuchenny-zabudowa |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 6. | Fotel ergonomiczny |  | 7 |  | Ergonomiczny fotel biurowy z wyraźnie profilowanym siedziskiem, rozbudowanym oparciem, Oparcie tapicerowane jest siatką, zagłówek o regulowanym kącie położenia, podpórką lędźwiowa o regulowanej wysokości, Oparcie wychyla się z siedziskiem w ruchu synchronicznym (łącznym, wspólnym), Regulowana wysokość podłokietników. Wymiary siedziska ok. 510x500mm, wysokość oparcia z zagłówkiem min. 700mm |
| 7. | lodówka |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 8. | telewizor |  | 1 |  | 32” FULL HD |
| 9. | Stolik |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 10. | komputery |  | 7 |  |  |
| JEDNOSTKA CENTRALNA KOMPUTERA |  |  |  |  |  |
|  |  | Nazwa podzespołu/ parametry |  | Opis minimalnych wymagań |  |
|  |  | Typ |  | Komputer stacjonarny |  |
|  |  | Procesor |  | - zgodny z architekturą x86 i x64 - osiągający, co najmniej 8800 punktów w teście wydajnościowym PassMark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php - obsługujący 64-bitowe systemy operacyjne - maksymalne TDP 65W - dedykowany wentylator w zestawie |  |
|  |  | Płyta główna |  | - zintegrowana karta dźwiękowa, - min. 2x USB 3.0, - min. 4x USB 2.0, - złacza: HDMI, DVI-D, VGA - 4 złącza SATA III, - min. 1 x PCIe 3.0 x16 - min. 2 x PCIe 2.0 x1 - - minimum 2 sloty pamięci z obsługą trybu dwukanałowego |  |
|  |  | Pamięć RAM |  | - min. 2x4GB, - Dual Channel |  |
|  |  | Dysk twardy |  | - SSD, min. 240GB, - min. prędkość odczytu 550 MB/s, - min. prędkość zapisu 450 MB/s - kości pamięci MLC |  |
|  |  | Napęd |  | - DVD+/-RW DualLayer wraz z oprogramowaniem - kolorystycznie zgodny z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  |  | Karta grafiki |  | - Zintegrowana z płytą główną |  |
|  |  | Karta sieciowa |  | 10/100/1000 Mbit zintegrowana z płytą główną |  |
|  |  | Obudowa |  | - przedni panel z minimum: 2 x USB w tym minimum 1 x USB 3.0, 1 x wyjście słuchawkowe, 1 x wejście na mikrofon |  |
|  |  | Zasilacz |  | - maksymalna moc nie mniejsza niż 330W - aktywny układ PFC, - sprawność min. 87% przy obciążeniu 50%, - certyfikat 80PLUS BRONZE, - maksymalna głośność nie więcej niż 20 dB(A). |  |
|  |  | Klawiatura |  | - standardowa polska programisty (układ QWERTY) PS/2 lub USB, - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  |  | Mysz |  | - optyczna - minimum 3 przyciski i rolka przewijania - USB - kolorystycznie zgodna z pozostałymi elementami zestawu |  |
|  |  | Zainstalowany system operacyjny |  | Windows 10 Pro 64 bit PL lub równoważny. |  |
|  |  | Wymagania dodatkowe |  | dołączony przewód zasilający |  |
|  |  | Niezawodność / jakość wykonania |  | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  |  | Gwarancja |  | Minimum 24 miesiące |  |
|  |  | Serwis |  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
|  |  | MONITOR |  |  |  |
|  |  | Nazwa podzespołu/ parametry |  | Opis minimalnych wymagań |  |
|  |  | Wielkość ekranu |  | Minimum 23” |  |
|  |  | Rozdzielczość |  | Minimum 1920 x 1080 pikseli |  |
|  |  | Wyświetlanie |  | Minimum 16,7 mln kolorów |  |
|  |  | Czas reakcji matrycy |  | Maksymalnie 8 ms |  |
|  |  | Głośniki |  | Wbudowane |  |
|  |  | Ekran |  | Matowy |  |
|  |  | Regulacja nachylenia |  | Minimum – 3o do + 20o |  |
|  |  | Złącza |  | Złącze cyfrowe DisplayPort lub DVI-D lub HDMI; Złącze analogowe VGA |  |
|  |  | Jasność (typ.) |  | Minimum 350 cd/m2 |  |
|  |  | Kontrast (typ.) |  | Minimum 1 000:1 |  |
|  |  | Regulacja wysokości monitora |  | Min. 5 cm |  |
|  |  | Inne |  | Technologia Flicker-Free |  |
|  |  | Niezawodność/jakość wykonania |  | Sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważnymi oraz ISO 14001 lub równoważnymi |  |
|  |  | Gwarancja |  | Minimum 24 miesiące |  |
|  |  | Serwis |  | Bezpłatny serwis gwarancyjny na czas trwania gwarancji |  |
| Gabinet ordynator. |  |  |  |  |  |
| 1. | Biurko duże |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| Punkt pielęgniarek. |  |  |  |  |  |
| 1. | Zabudowa komputerowa /biurka |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 2. | Regały na dokumenty |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| Pokój pielęgniarek. |  |  |  |  |  |
| 1. | Zabudowa z blatem |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 2. | Szafki wiszące |  |  |  | Zgodnie z projektem |
| 3. | kanapa |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 4. | fotele |  | 2 |  | Zgodnie z projektem |
| 5. | stolik |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 6. | Lodówka |  | 1 |  | Zgodnie z projektem |
| 7. | krzesła |  | 2 |  | Krzesło na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku. Wymiary siedziska 500x500 mm +/- 50 mm. Wysokość maksymalna 870 mm. Kolorystyka do uzgodnienia |
| 2. | Ławka-krzesła na korytarz przy echo i holter |  | 5 |  | Ławka do poczekalni dla 5 osób, Stelaż : stalowe profile, malowane proszkowo na kolor czarny, Siedziska : polipropylen, odporny na zabrudzenia, promienie UV. Mały otwór w siedzisku pozwala na sprawne odprowadzenie wody, Długość całkowita 2530 mm, Kolor do wyboru: zielony, niebieski, czarny, szary, biały, pomarańczowy i czerwony |

- zagospodarowanie terenu: nie dotyczy

- warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych:

Opracować i uzgodnić z Zamawiającym warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.

II. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego:

1)  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

– program użytkowy opracowany przez Zamawiającego

2)  Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

– w posiadaniu Zamawiającego

3) Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego;

Dokumentacja Projektowa i wykonanie robót budowlanych w odniesieniu do obiektu budowlanego musi spełniać wymagania:

3.1.	ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy.

3.2.	ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (z późn. zm.), oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy, w zakresie wymagań dla Projektu Budowlanego  określonych przez ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (późn. zm.).

3.3.	Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (z późń. zm.).

3.4.	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (z późn. zm.).

3.5.	Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowania kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (z późn. zm.).

3.6.	Polskich Norm (obowiązkowych) i przepisów techniczno-budowlanych oraz zasad wiedzy technicznej.

- Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót budowlanych:

a) kopia mapy zasadniczej,

- nie dotyczy

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów,

- nie dotyczy

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków,

- nie dotyczą

d) inwentaryzację zieleni,

- nie dotyczy

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska,

- nie dotyczy

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości,

- nie dotyczy

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek,

- w załączeniu inwentaryzacja pomieszczeń objętych zakresem robót

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych,

- uzyskanie w/w porozumień, zgód lub pozwoleń oraz warunki techniczne i realizacyjne w zakresie Wykonawcy z pełnomocnictwa Zamawiającego

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

– do uzgodnienia na etapie koncepcji.

Białystok 22.04.2018 r.				Opracował :	mgr inż. arch. Jan K. Hahn