## PAKIET_1
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2
PAKIET 1 – Produkty anestezjologiczne jednorazowe – obwody oddechowe
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1.	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych - materiał PCV (polichlorek winylu);w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm, kolanko z portem luer-lock z zakręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi koreczkami przytwierdzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm, złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF, zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, zastosowanie do 7 dni do jednego pacjenta, sposób pakowania papier-folia; sterylny.	szt.	200
2.	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych – materiał PCV (polichlorek winylu); w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 180 cm, dodatkowa rura do worka o długości 90 cm, bezlateksowy worek oddechowy 2 litry, łącznik prosty do podłącznia worka z dodatkową rurą, kolanko z portem luer-lock z wkręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwiedzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 22 mm; złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF; zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności, sposób pakowania papier-folia, sterylny.	szt.	120
3.	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia pediatryczny – materiał PCV (polichlorek winylu), w zestawie: 2 rury gładkie wewnętrznie o długości 150 cm, dodatkowa rura do worka o długości 90 cm, bezlateksowy worek oddechowy 1 litr, łącznik prosty do podłącznia worka z dodatkową rurą, kolanko z portem luer-lock z zakręcanym koreczkiem, trójnik Y z dwoma portami pomiarowymi zabezpieczonymi koreczkami przytwiedzonymi na stałe do obwodu, średnica rur 15 mm; złącza elastyczne typu "Flex" 22 mmF, zatyczka obwodu 22mmF-tester szczelności; sposób pakowania papier-folia; sterylny.	szt.	100
4.	Obwód modyfikowany Jacksona-Reesa, noworodkowy – rura karbowana dł. 140 cm, zakończona złączem 22 mm, złączka 22 mmM-22 mmM/15 mmF, z bezlateksowym workiem oddechowym poj. 0,5 litra, złącze worka oddechowego 22 mmF, na dole worka regulowany zawór, linia świeżych gazów zakończona złączem 15 mmM, mikrobiologicznie czysty.	szt.	5
5.	Filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci – filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem kapno; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1500ml; opory przepływu nie większe niż 2,5 cm H2O przy 60l/min; nawilżanie nie mniejsze niż 32 mg/l, przy Vt=500 ml; przestrzeń martwa nie większa niż 55 ml; masa nie większa niż 36 g; sterylny.	szt.	2 000
6.	Filtr oddechowy elektrostatyczny antybakteryjny i antywirusowy – filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy z portem kapno; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 150-1500ml; opory przepływu nie większe niż 1,0 cm H2O przy 60l/min; przestrzeń martwa nie większa niż 33ml; masa nie większa niż 20g; sterylny.	szt.	2 000
7.	Nebulizator z łącznikiem T, ustnikiem i drenem tlenowym – długość drenu tlenowego 1.8-2.1m, mikrobiologicznie czysty.	szt.	200
8.	Przedłużacz obwodu oddechowego "martwa przestrzeń" - przedłużacz do obwodu oddechowego (do podłączenia rurki intubacyjnej z filtrem oddechowym), gładki wewnętrznie PCV o stałej długości, o długości 15 cm, złącza 22mmF-22mmM/15mmF, zespolony łącznik kątow, y podwójnie obrotowy z portem do odsysania i portem do bronchoskopii, sterylny.	szt.	500
9.	Gazowa linia pomiarowa - średnica wewnętrzna 1,20mm, średnica zewnętrzna 2,80 mm, długość 2 m., złącza męskie-męskie, mikrobioologicznie czysta.	szt.	200
10.	Jednorazowy rezerwuar tlenu do resususcytatora silikonowego – wykonany z folii polietylenowej, ze wzmocnieniem wokół otworu umożliwiającym mocowanie do resuscytatora za pomocą nakrętki, opakowanie zbiorcze - 5 sztuk.	op.	10
11.	Maska tlenowa do średniej koncentracji tlenu – maska do podawania tlenu z drenem 1,8-2,1 m, dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta.	szt.	120
12.	Maska tlenowa do wysokiej koncentracji tlenu - maska tlenowa z rezerwuarem, drenem 1,8-2,1 m, dla dorosłych, mikrobiologicznie czysta.	szt.	50
13.	Filtr oddechowy elektrostatyczny pediatryczny - filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy pediatryczny z portem kapno, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999%; skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; objętość oddechowa 70-600ml; opory nie większe niż: 0,5cmH2O przy 0,15l/s, 1,0cmH2O przy 0,25l/s, 2,0cmH2O przy 0,5l/s; przestrzeń martwa nie większa niż 22ml; waga nie większa niż 17g; bez lateksu; bez ftalanów; sterylny.	szt.	100
14.	Ressuscytator jednorazowego użytku dla dorosłych - możliwość wentylacji pacjentów dorosłych, objętość oddechowa 1100 ml, możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatowch złączek; zawór ciśnieniowy 40cmH2O z możliwością blokady, pasek zabezpieczający przed wyślizgliwaniem się z dłoni; port do podawania leków drogą dotchawiczną, rezerwuar tlenu umożliwiający podawanie wysokich stężeń tlenu w mieszaninie oddechowej oraz dren do podawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem dla dorosłego.	szt.	20
15.	Wymiennik ciepła i wilgoci – przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 15 kg oddychających samodzielnie; wkład celulozowy; objętość oddechowa 50-1000ml; przestrzeń martwa nie większa niż 15ml; waga nie większa niż 9gr; nawilżanie nie mniejsze niż 28,5 mg/l przy Vt=500ml; opory przepływu nie większe niż: 0,7cmH2O przy 0,5l/s, 1,8cmH2O przy 1,0l/s, 3,0cmH2O przy 1,5l/s; port do odsysania umieszczony centralnie; port do podłączenia drenu tlenowego; sterylny.	szt.	400
16.	Obwód oddechowy jednorurowy do respiratora dla dorosłych - jednorazowy układ oddechowy jednorurowy dwuświatłowy "rura w rurze" o średnicy złącz 22 mm, długość 180 cm, z kolankiem z portem kapno. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do min. 30cm, bez DEHP, czas stosowania do 7 do jednego pacjenta.	szt.	100
17.	Pojemnik na próbki biopsyjne 20ml Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5.Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 20ml 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Stabilność użytkowa próbki 72 godziny udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze 24 szt.	op.	40			8
18.	Pojemnik na próbki biopsyjne 60ml Bezpieczny pojemnik tworzący system zamknięty do materiału biopsyjnego składający się z pokrywy zawierającej środek utrwalający i zbiornika. Pokrywa zbudowana z elementów : 1.Tłok zakończony nakłuwaczem 2.Folia aluminiowa zgrzana z nakrętką 3.Filtr zabezpieczający 4.Przycisk uwalniający substancję utrwalającą 5.Substancja utrwalająca - Formaldechyd 4% w roztworze wodnym (10% roztwór formaliny) i <2.5% metanol o łącznej objętości 60ml 5. Pokrywa wyposażona w gwint zewnętrzny. Zbiornik wyposażony w gwint wewnętrzny służący do zamknięcia i szczelnego połączenia z pokrywą. Substancja utrwalająca uwalniana po połączeniu pokrywy ze zbiornikiem i przez wciśnięcie przycisku wbudowanego w górną część pokrywy. Stabilność użytkowa próbki 72 godziny udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi. Opakowanie zbiorcze 18 szt.	op.	30			8
RAZEM					0,00	X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............……………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_2
	FORMULARZ CENOWY					ZAŁĄCZNIK NR 2
	PAKIET 2-Ogólny sprzęt medyczny
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. Netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1.	Strzykawki j.uż.wykonane z polipropylenu PP korpus, polietylenu PE tłok kontrastujący zielony umożliwiający dokładną kontrolę wizualną podawanego leku, strzykawka posiada czytelną i niezmywalną czarną skalę, stożek Luer zbieżnosc 6:100 kompatybilny z igłami j.u. położenie stożka strzykawka 2ml centrycznie, strzykawka 5ml, 10ml, 20ml - nie centrycznie, podwójna kryza na korpusie strzykawki, uniemożliwiająca przypadkowe wysunięcie tłoka, z prostym sztywnym tłokiem gwarantującym płynną podaż leku bez dodatkowych przewężeń w jego środkowej części, opakowania jednostkowe typu blister pack, opakowania pośrednie małe pudełka (opak. 100szt) jeden rozmiar w każdym asortymencie, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, łatwy i płynny przesuw tłoka, oraz dobra szczelność między tłokiem i korpusem, strzykawki jałowe, apyrogenne i nietoksyczne sterylizowane tlenkiem etylenu, na pojedynczej strzykawce (cylindrze) nadrukowana informacja z nazwą producenta i typem strzykawki, kolorystyczne oznakowanie rozmiaru strzykawki na pojedynczym opakowaniu każdej sztuki oraz informacja o braku zawartości ftalanów (skalowanie rozszerzone: strzykawka 2ml skala do 3ml; strzykawka 5ml skala do 6ml; strzykawka 10ml skala do 12ml; strzykawka 20ml skala do 24ml)
	Strzykawka j.uż. 2 ml. jałowa, skala do 3 ml (opak.= 100 szt.)	op.	950
	Strzykawka j.uż. 5 ml. jałowa, skala do 6 ml (opak.= 100 szt.)	op.	900
	Strzykawka j.uż. 10 ml. jałowa, skala do 12ml. (opak.= 100 szt.)	op.	1 000
	Strzykawka j.uż. 20 ml.jałowa, skala do 24 ml (opak.= 100 szt.)	op.	900
2.	Strzykawka 3 ml trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, pojemność 3 ml, sterylna, a'100szt.	op.	10
3.	Strzykawka 5 ml trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, pojemność 5 ml, sterylna, a'100szt.	op.	10
4.	Strzykawka 10 ml trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, pojemność 10 ml, sterylna, a'100szt.	op.	10
5.	Strzykawka 20 ml trzyczęściowa bezpieczna z końcówką luer-lock, posiadająca mechanizm umożliwiający schowanie igły w cylindrze po użyciu oraz zabezpieczenie przed ponownym użyciem strzykawki, czytelna i trwała czarna skala pomiarowa, podwójne uszczelnienie tłoka, nazwa własna umieszczona poziomo pod skalą na cylindrze, sterylizowane EO, informacja o braku lateksu na opakowaniu jednostkowym, mankiet foliowy z przetłoczeniami ułatwiającymi otwieranie opakowania, pojemność 20 ml, sterylna, a'100szt.	op.	10
6.	Igły do pobierania i rozpuszczania leków, ze szlifem ołówkowym, z otworem bocznym, zapobiegająca fragmentacji korka, rozm. 1,2 x 40mm (18G), sterylna, op = 100 szt.	op.	200
7.	Strzykawka j.uż. 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia-papier, sterylna.	szt.	6 000
8.	Strzykawka j.uż. 50/60 ml. Luer - Lock do pomp infuzyjnych bursztynowa do leków światłoczułych. Posiada dwustronną skalę pomiarową, podwójne uszczelnienie tłoka i czterostronne podcięcie tłoczyska w celu instalacji w uchwytach pompy infuzyjnej, opakowanie folia-papier, sterylna.	szt.	2 000
9.	Strzykawka do tuberkuliny z igłą 0,5x16 pakowana oddzielnie w jednym opakowaniu jednostkowym, sterylna, op. a'100 szt.	op.	8
10.	Strzykawka do insuliny z igłą 0,40x12 lub 0,33x12 (do wyboru przez Zamawiającego podczas składania zamówień), U100, sterylna, a'100szt.	op.	2
11.	Strzykawka typu "Janeta" 100 ml z końcówką cewnikową, posiadająca podwójne uszczelnienie tłoka oraz podwójną skalę pomiarową, wyposażona w dodatkowy łącznik redukcyjny Luer, sterylna, opakowanie folia-papier.	szt.	1 500
12.	Igły iniekcyjne j.u. (opak. = 100 szt.), opakowanie jednostkowe oznaczone barwnym kodem rozmiaru zgodnym z kolorem nasadki, igy j.u. z poz. 12-15 muszą pochodzić od jednego producenta . Rozmiary 1,1-1,2 na opakowaniu jednostkowym informacja o rodzaju ścięcia ostrza, igły w wersji krótko i długościętej, sterylne: / Igła j.u. 0,5 x 25 mm (a'100 szt.), / Igła j.u. 0,6 x 30 mm (a'100 szt.), / Igła j.u. 0,7 x 30 mm (a'100 szt.) / Igła j.u. 0,8 x 40 mm (a'100 szt.) / Igła j.u. 0,9 x 40 mm (a'100 szt.)	op.	3 000
13.	Opis jw. w poz. 12 / Igła j.u. 1,1 x 40 mm (a'100 szt.) / Igła j.u. 1,2 x 40 mm (a'100 szt.)	op.	700
14.	Igła j.u. 0,6 x 60mm, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu.	szt.	100
15.	Igła j.u. 0,9 x 70mm, jednostkowe opakowanie oznakowane takim samym kolorem jak nasadka igły, sterylizowane tlenkiem etylenu, oznaczenie o braku latexu.	szt.	100
16.	Igła do znieczuleń splotów nerwowych do stymulatora, Stimuplex A ze szlifem 300 22G 0,7 x 50 mm	szt.	100
17.	Igła do znieczuleń splotów nerwowych do stymulatora, Stimuplex A ze szlifem 300 21G 0,8 x 100 mm	szt.	100
18.	Przyrząd do wlewów typu motylek rozm. 0,7	szt.	2 000
19.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 60 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.	1 000
20.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 20 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.	1 000
21.	Strzykawka Enteralna ENFit jedn. użytku o pojemności 10 ml przeznaczona tylko do obsługi żywienia drogą przewodu pokarmowego, sterylna.	szt.	1 000
22.	Bezlateksowa staza jednorazowego użytku wykonana z silikonu (przyjaznego dla skóry - nie powoduje maceracji), perforowana (otwory na klips zabezpieczający) co 1 cm. Staza posiada klips do zapięcia na wskazanej przez użytkownika długości. Staza bardzo elatyczna, zapewnia możliwośc stosowania dwóch technik mocowania (do wyboru przez użytkownika) t.j. zapinanie i wiązanie (op. a'100 szt.).	op.	20
23.	Opaska zaciskowa z zatrzaskiem, automatyczna, wielorazowego użytku	szt.	100
24.	Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiar zgłębnika Ch 18/40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz centymetrową podziałkę znakowaną co 1 cm.. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą stabilne umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapeniając pacjentowi komfort. Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFit. Zgłębnik nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo, sterylny.	szt.	40
25.	Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) z wewnętrznym balonem mocującym. Rozmiar zgłębnika Ch 18/23 i Ch 20/23 cm, wypełnianie balonu 15 ml sterylnej wody. Rozmiar Ch 14/23 wypełnienie balonu 5ml sterylnej wody. Używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej. Zgłębnik wykonany z silikonu zapewniającego pacjentowi komfort, nie wymaga użycia endoskopu, może być wymieniany w warunkach domowych. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) posiada potrójną linię cieniodajną widoczną w promieniach RTG; w części zewnętrznej zawiera centymetrową podziałkę ułatwiającą kontrolę zakładania i położenia zgłębnika względem kanału stomii/powłok. Dalszy koniec zgłębnika zakończony jednym centralnym otworem przelotowym, bliższy koniec zgłębnika umożliwaia podłączenie zestawu żywieniowego lub strzykawki żywieniowej, dodatkowo posiada szczelne zamknięcie (kapturek z silikonu). Zestaw zawiera zacisk do regulacji przepływu zabezpieczający przed cofaniem się diety oraz zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształ, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki. Zgłębnik jednorazowego użytku, wolny od DEHP, pakowany pojedynczo, w rozmiarach 14, 18, 20, sterylny	szt.	40
26.	Sonda Sengstaken CH 18	szt.	40
27.	Zintegrowany, jednorazowy, sterylny zestaw do pobierania próbek moczu i cewnikowania przerywanego składający się z: cewnika o długości 47cm pokrytego sterylnym lubrykantem z osłoną chroniącą przed kontaminacją (system bezdotykowy), z zaworem zabezpieczającym przed przepływem zwrotnym oraz worka o poj.1,5l z zintegrowanym bezigłowym portem do pobierania próbek moczu, średnice cewnika CH10 do CH18.	szt.	500
28.	Elektroda neutralna j.u., dzielona dla dorosłych i dzieci powyżej 5 kg	szt.	2 200
29.	Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia opakowania diety (butelek 500 ml i 200 ml) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (wersja grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.	szt.	200
30.	Zestaw do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu Pack) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.	szt.	200
31.	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego ( metoda grawitacyjna). Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit.	szt.	200
32.	Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia butelki (butelki 500 ml i 200 ml) z dietą ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Zestaw zgodny z zestawem w instrukcji obsługi pompy Focare Infinity.	szt.	150
33.	Zestaw do żywienia dojelitowego do połączenia worka z dietą (opakowanie miękkie typu PACK) ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity, do zastosowań mobilnych jest przeznaczony dla pacjentów poruszających się, chodzących. Zestaw ze złączem medycznym ENFit. Zestaw zgodny z zestawem w instrukcji obsługi pompy Focare Infinity.	szt.	130
34.	Zestaw uniwersalny do żywienia dojelitowego służący do połączenia worka z dietą lub butelki z dietą, ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy do żywienia dojelitowego Flocare Infinity. Zestaw ze złączem i portem medycznym ENFit. Zestaw zgodny z zestawem w instrukcji obsługi pompy Focare Infinity.	szt.	130
35.	Zgłębnik przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera oznakowaną centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła zgłębnika oraz 3 cieniodajne linie kontrastujące w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika posiada dwa boczne otwory i jeden centralny przelotowy. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. W rozmiarach CH 6/60cm, 8/ 110cm, 10/110cm, 10/ 130cm, 12/110 cm.	szt.	80
36.	Zgłębnik nosowo-żołądkowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do żołądka wyposażony w dodatkowy port do odbarczania przeznaczony do ewakuacji treści żołądka. Rozmiar zgłębnika Ch 14/110 cm. Umieszczenie portów na oddzielnych przewodach z oddzielnymi zaciskami umożliwia zastosowanie portu do odbarczania bez koniecznością odłączania zestawu do żywienia. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit służącym do łączenia z zestawami do podaży diet ze złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z miękkiego, nieprzezroczystego poliuretanu, nie twardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Zawiera centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm ułatwiającą kontrolowanie długości wprowadzanego zgłębnika, metalową trójskrętną prowadnicę (pokrytą silikonem) z kulkową końcówką ułatwiającą jej wprowadzanie do światła. Zgłębnik posiada właściwości kontrastujące (całą swoją powierzchnią) w promieniach RTG. Dalszy koniec zgłębnika w kształcie oliwki posiada cztery boczne otwory i dodatkowy otwór końcowy umożliwiający np. założenie pętli z nici ułatwiający pociągnięcie zgłębnika podczas zakładania metodą endoskopową. Nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu.	szt.	80
SUMA					0,00	X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............……………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_3
				ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 3 – Artykuły jednorazowe
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Strzykawka 3-częściowa LUER o pojemności 2ml . Polipropylenowy, przezroczysty cylinder z centrycznym stożkiem, polipropylenowy tłok w kolorze kontrastującym z czterostronnym podcięciem. Gumowe uszczelnienie tłoka z podwójnym pierścieniem. Sterylna, pakowana pojedynczo w blister-pack. Opakowanie zbiorcze a'100 szt
	Pojemność 2ml, czarna skala co 0,1ml (cyfrowa co 0,5ml)	opak.	120
	Pojemność 5ml, czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co 1ml)	opak.	120
	Pojemność 10ml, czarna skala co 0,2ml (cyfrowa co 1ml)	opak.	120
	Pojemność 20ml, czarna skala co 0,5ml (cyfrowa co 5ml)	opak.	80
2	Kaniula obwodowa z PTFE-neoflon-bez portu górnego, ze zdejmowanym uchwytem 25gx19mm-0,7mm, przepływ 13 ml.	szt.	2 200
3	Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca / • wyrób przeznaczony do bezpiecznej zbiórki oraz utylizacji potencjalnie / zakaźnego stolca / SKŁAD ZESTAWU: / • cewnik / • dwa rzepy umożliwiające zamocowanie worka do ramy łóżka / • 3 worki zbiorcze o pojemności 1500ml / • strzykawka 50ml z końcówką luer lock / OPIS PRODUKTU: / • praktyczny i wydajny / • higieniczna zbiórka płynów oraz stolca / • redukuje kontakt personelu pielęgniarskiego oraz pacjenta z infekcyjnymi mikroorganizmami / • redukuje powikłania dermatologiczne / • możliwość wymiany pojemnika oraz pobrania próbek w razie potrzeby / • cewnik z zatyczką umożliwiającą zamknięcie drenu na czas wymiany worka zbiorczego / • nie zawiera lateksu / • cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach / • niskociśnieniowy balon (niebieski, pojemność 45ml) z możliwością jego wypełnienia (oraz opróżnienia) wodą lub roztworem soli fizjologicznej, w celu ustabilizowania pozycji cewnika w odbycie pacjenta oraz zmniejszenia ryzyka przecieków oraz wypływania płynów / • czarny znacznik nad balonem ułatwiający kontrolę położenia cewnika / • port do irygacji (białe oznaczenie) służący do przepłukiwania systemu w razie konieczności / • dodatkowy port do pobierania próbek stolca oraz przepłukiwania cewnika / • worek zbiorczy wykonany z polimeru z absorbentem cieczy (saszetka) / • łatwe, obrotowe podłączenie do cewnika / • posiada zatyczkę zabezpieczającą po odłączeniu worka / • pojemność 1500 ml (skalowany co 100ml) / • zestaw pakowany pojedynczo w sztywne opakowania / • niejałowy	szt.	2
4	Worki kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1500ml 1000 ml, skalowane co 100ml 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniacz zapachu pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste	szt.	2
5	Jednorazowy aplikator gąbkowy do nawilżania jamy ustnej. Długość całkowita 15,5 cm, długość części gąbkowej 2,5 cm. Uchwyt wykonany z poliestru, gąbka wykonana z polipropylenu. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze = 50 szt.	szt.	2 000
6	Ściereczki do toalety pacjenta w rozmiarze 22 x 22 cm, o właściwościach czyszczących, nawilżających, usuwających przykry zapach oraz ochronnych poprzez pozostawienie bariery dimetikonowej chroniącej przed zapaleniem skóry i odleżynami związanymi z nietrzymaniem stolca i moczu, w składzie: 3% dimetikon, niespłukiwany preparat oczyszczający o zrównoważonym pH, aloes, witamina E, dezodorant, bez lateksu, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu z dodatkową warstwą termoizolacyjną, pomagającym utrzymać temperaturę myjek oraz zapewniającym możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 30 sekund przy mocy 1.000 W, opakowanie z mini-kartą obserwacji zmian skórnych, 24 ściereczki w opakowaniu. Jednorazowe myjki do mycia ciała w formie ściereczki nie wymagające spłukiwania oraz namaczania, rozmiar 33cm x 22cm, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (60sek. w 750W). Zawierające w składzie m.in. PEG-12 dimethicone, polysorbate T20, Tetrasodium Glutamate Diacetate. Zapachowe, pakowane w opakowania a'10sztuk. Zarejestrowane jako wyrób medyczny.	szt.	100
7	Jednorazowy, antybakteryjny czepek do bezwodnego mycia głowy nasączony substancjami myjącymi oraz odżywką. Nie wymagający namoczenia oraz spłukiwania. Zawierające w składzie m.in. Cetyl pyrinidium chloride, Quaterinium-80, Tetrasodium Glutamate Diacetate. Pakowane pojedynczo, z możliwością podgrzania w mikrofalówce (20 sek. w 650W). Zapachowy.	szt.	100
8	Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą nie zawierającą mydła oraz nie wymagającą spłukiwania. Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Nasączona dodatkowo 2% roztworem chlorheksydyny. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	szt.	100
9	Jednorazowa gąbka nasączona 25ml substancją myjącą oraz 4% roztworem chlorheksydyny (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 8cm x 2,5cm, wykonana z poliuretanu. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe. Zarejestrowana jako wyrób medyczny.	szt.	100
10	Jednorazowa szczoteczka do zębów wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Z jednej strony pokryta miękkim włosiem, z drugiej gąbką. Łączna długość 18cm, długość części czyszczącej 2,5cm. Otwór odsysający zarówno od strony włosia jak i w przestrzeni pomiędzy gąbką i włosiem. Łącznik do kontrolowanego odsysania ścięty pod kątem 45st dla wygodnej manipulacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I. Pakowana pojedynczo w opakowania foliowe, opakowanie zbiorcze a'50sztuk.	szt.	2 000
11	Jednorazowa myjka do mycia ciała nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w całości z poliestru, o rozmiarze 12cm x 20 cm, gramaturze 90g/m2. Produkowana zgodnie z wymaganiami ISO 22716:2007 oraz ISO 9001:2008 (certyfikaty dołączone do oferty). Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami nie starszymi niż 2017 rok na brak zawartości Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Opakowanie jednostkowe a'24 sztuki z nadrukowanym rozmiarem, graficzną instrukcją stosowania oraz składem. Produkt pozbawiony latexu. Termin ważności: 5 lat od daty produkcji, wyrób należy zużyć do 12 m-cy po otwarciu opakowania.	opak.	3 000
12	Wielorazowy trzonek bezpieczny, możliwość założenia dowolnego rozmiaru ostrza, stabilne zabezpieczenie ostrza, możliwość całkowitego zabezpieczenia skalpela na czas nieużywania ostrza, możliwość bezdotykowego zdejmowania ostrzy, antypoślizgowa powierzchnia skalpela ze skalą numeryczną na odwrocie, możliwość sterylizacji parą wodną lub tlenkiem etylenu.
	Rozmiar 3 kompatybilny z ostrzami 6-16	szt.	20
	Rozmiar 4 kompatybilny z ostrzami 18-36	szt.	20
13	Fartuch foliowy 71 cm x 116 cm, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze a'100 szt.	op.	30
14	Folia operacyjna o grubości 30µm /0,03 mm/, paroprzepuszczalności 850g/(m2x24h), gramatura około 30g/m2. Folia posiada 2 nieodrywalne aplikatory ułatwiające aplikację. Opakowanie zewnętrzne papier - papier. Wewnątrz dodatkowy papier zabezpieczający. Na opakowaniu graficzna instrukcja użycia. Jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu.
	Rozmiar całkowity 14 cm x 25 cm (część lepna 14 cm x 21 cm)	szt.	100
	Rozmiar całkowity 40 cm x 42 cm (część lepna 36 cm x 40 cm)	szt.	200
	Rozmiar: całkowity 45 cm x 55 cm (część lepna 45 cm x 49 cm)	szt.	200
15	Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie kuli, rozmiar 65 cm x 85 cm	szt.	100
16	Sterylna osłona na aparaturę medyczną w kształcie walca, rozmiar 90 cm x 100 cm	szt.	100
17	Worek do dobowej zbiórki moczu 2 L długość drenu 150cm	szt.	100
18	Test do wykrywania badań alergologicznych typu True-Test	op.	12
19	Pojemnik sterylny do pobierania moczu od niemowląt z gąbką -chłopcy i dziewczynki, opakowanie folia-papier	szt.	1 000
SUMA					0,00	X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_4
				ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 4 – Sprzęt do infuzji, kaniule
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1.	Kaniula bezpieczna do długotrwałego podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu z dodatkowym portem do iniekcji, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi w promieniach RTG, posiadająca komorę z hydrofobową membraną hemostatyczną zintegrowaną z koreczkiem luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi koreczka, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację kaniuli, port boczny umiejscowiony bezpośrednio nad skrzydełkami, mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym otwarciem koreczka po obrocie o 180o aktywowany ruchem obrotowym, nazwa producenta umieszczona w co najmniej dwóch miejscach bezpośrednio na kaniuli, muszą posiadać badania laboratoryjne potwierdzające biokompatybilność materiału z którego są wykonane, sterylizowana EO, międzynarodowy kod kolorów, sterylizowana EO, sterylna; rozmiary: 24G dł.19mm (przepływ 22ml/min); 22G dł. 25mm (przepływ 36ml/min); 20G dł. 25mm (przepływ 65ml/min); 20G dł. 33mm (przepływ 61ml/min); 18G dł. 33mm (przepływ 103ml/min); 18G dł. 45mm (przepływ 96ml/min); 17G dł. 45mm (przepływ 128ml/min); 16G dł.50mm (przepływ 196ml/min); 14G dł. 50mm (przepływ 343ml/min), sterylne	szt.	44 000
2.	Kaniula bezpieczna do podawania płynów i leków z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli (z metalowym zatrzaskiem chroniącym ostry koniec igły bezpośrednio po jej usunięciu z naczynia), wykonana z poliuretanu bez portu górnego, posiadająca 4 wtopione paski kontrastujące w promieniach RTG, skrzydełka zapewniające dobrą stabilizację; kaniula wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływaniu krwi po wyjeciu igły z kaniuli, możliwość zastosowania do dostępu żylnego i tętniczego (potwierdzone oświadczeniem producenta), sterylna, w rozmiarach: 24G dł. 19mm, 22G dł. 25mm, 20G dł. 25mm, 20G dł. 32mm, 18G dł. 32mm, 18G dł. 45mm	szt.	4 500
3.	Koreczek do kaniul, j. uż. Luer-lock, sterylny posiadający trzpień zamykający światło kaniuli poniżej krawędzi koreczka w celu zapewnienia aseptyczności produktu, nazwa producenta umieszczona bezpośrednio na koreczku (koreczki mają pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz. 1 i 2 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń).	szt.	70 000
4.	Koreczek dwufunkcyjny do zamykania światła kaniuli i strzykawki z końcówką luer-lock, gdzie trzpień zamykający światło kaniuli znajduje się poniżej krawędzi korka, sterylny (koreczki mają pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz. 1 i 2 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń).	szt.	1 000
5.	Korek do dezynfekcji zaworów bezigłowych, umożliwiający dezynfekcję pasywną, nasączony 70% izopropanolem, utrzymujący zdezynfekowaną powierzchnie zaworu do 7 dni, sterylny	szt.	1 000
6.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków z opakowań zbiorczych z filtrem p/bakteryjnym 0,45 µm posiadający standardowy ostry kolec, samozamykający się górny port, zastawkę bezzwrotną zapobiegającą przypadkowemu wydostawaniu się leku na zewnątrz po rozłączeniu strzykawki oraz posiadający zatyczkę zamykającą łącznik do pobierania leku zapewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami.	szt.	5 000
7.	Aparaty do infuzji grawitacyjnych, długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec z zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samodomykajacą się klapką, górna część komory twarda, elastyczna wydłużona dolna część komory kroplowej, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, 15µm filtr cząsteczkowy, precyzyjny zacisk rolkowy z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu, miejsce do podwieszenia drenu, sterylizowany promieniami gamma, długość drenu 180cm zakończona końcówką lock, posiada filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełniania, posiada filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej, posiadający zastawkę bezzwrotną, nie zawierający DEHP, sterylny	szt.	1 000
8.	Aparat do infuzji grawitacyjnych, bursztynowy, przeznaczony do podaży leków światłoczułych. Komora kroplowa wyposażona w odpowietrznik z filtrem BFEmin. 99,9999941%. Górna część komory twarda, dolna elastyczna, precyzyjny zacisk rolkowyz miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po uzyciu. Koniec drenu wyposażony w filtr hyrofobowy chroniący linie naczyniową przed kontaminacją, bez zawartości PCV, sterylny.	szt.	200
9.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wykonana z PP wolna od PVC o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, filtr płynu o średnicy oczek 15 µm, nazwa producenta na zaciskaczu, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny.	szt.	100 000
10.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy z workiem, pakowany fabrycznie przez producenta w jednym opakowaniu razem z workiem do osłony podawanego płynu przed światłem, worek w kolorze zielonym o wymiarach 210mmx310mm o poj. 3000ml, komora kroplowa wykonana z PP o długości min. 60mm (w części przezroczystej), całość wolna od ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), igła biorcza ścięta dwupłaszczyznowo wykonana z ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	1 000
11.	Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC o długości min. 80mm w części przezroczystej, całość bez zawartości ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta bezpośrednio na przyrządzie, wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	2 400
12.	Dren do pompy objętościowej Infusomat Space-Line, typ standard, dł.drenu 250cm, sterylny	szt.	200
13.	W pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi o składzie: / - Silikonowy mieszek o pojemności minimum 400 ml z zastawką przeciwzwrotną i filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona / - Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000 ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu / - Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzji lub alternatywnie dwa dodatkowe worki na krew z filtrem i worek drenażowy / - Wymagane podciśnienie początkowe minimum 65 mm Hg / - Wymagane zatrzaskowe łączenie mieszka z workiem / - Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14 lub 16Ch	szt.	250
14.	Przedłużacze do pomp infuzyjnych przezroczyste bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, długość drenu 150 cm. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane).	szt.	4 500
15.	Przedłużacze do pomp infuzyjnych bursztynowe do leków światłoczułych bez ftalanów (informacja na opakowaniu jednostkowym), wyposażone w opaskę lub gumkę stabilizującą dren wewnątrz opakowania, długość drenu 150 cm. Pakowany w rękaw foliowo-papierowy napisy w języku polskim (nadrukowane nie naklejane).	szt.	1 200
16.	Przyrząd do infuzji do pomp AP31P z wkładką 13 cm bez ftalanów	szt.	700
17.	Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych o określonej objętości infuzji; ostry kolec zaopatrzony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, zatyczka Eurocap; biureta o poj. 150 ml, z dokładną skalą (co 1 ml) i portem do wstrzyknięć, automatyczny zawór pływakowy zapobiegający zapowietrzeniu się układu; mikrokroplomierz, 60 kropli=1ml +/- 0,1ml, elastyczna dolna część komory kroplowej pozwala na szybkie i łatwe ustawienie poziomu płynu, 15µm filtr infuzyjny, dwa zaciski rolkowe z zabezpieczeniem na kolec dla zapewnienia bezpieczeństwa po użyciu, port Y do dodatkowych wstrzyknięć.	szt.	100
18.	Aparat do przetoczeń płynów z precyzyjnym regulatorem zaopatrzony w antybakteryjny filtr powietrza, dren dł. 150 cm, zakończony końcówką luer - lock, regulator z możliwością dokładnego ustawienia prędkości przepływu, skala w postaci koła od 0 do 250, komora kroplowa dwuczęściowa - górna twarda, dolna miękka, oddzielone między sobą opaską ułatwiającą wprowadzenie kolca do pojemnika, obsługiwany jedną ręką, sterylny.	szt.	250
19.	Aparat do przetoczeń płynów z możliwością pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ)	szt.	100
20.	Przyrząd do podawania leków i płynów infuzyjnych przy użyciu pompy objętościowej Medima Line S: komora kroplowa 20 kropli/min., filtr 15 μm, regulator przepływu zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, długość drenu min. 270 cm, wolny od latexu, ftalanów (DEPH), na drenie zaznaczony segment kontaktujący się z mechanizmem pompy.	sz.	500
21.	Przyrząd bursztynowy do podawania leków światłoczułych przy użyciu pompy objętościowej Medima Line L: komora kroplowa 20 kropli/min., filtr 15 μm, regulator przepływu zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, długość drenu min. 270 cm, wolny od latexu, ftalanów (DEPH), na drenie zaznaczony segment kontaktujący się z mechanizmem pompy.	szt.	100
22.	Nasadka na butelkę umożliwiająca bezpośrednie przeniesienie leku z fiolki do pojemnika, która umożliwia bezpieczne przygotowanie leku. (tworzywo sztuczne bez elementtów metalowych).	szt.	280
23.	Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk, bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający przeźroczystą obudowę i niebieską membranę (przy wkłuciach obowodowych) oraz czerwoną obudowę (przy wkłuciach centralnych), gładka powierzchnia membrany, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji (bezigłowy system ma pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz.1 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń), sterylna	szt.	1 000
24.	Zastawka do dostępu bezigłowego o ergonomicznym kształcie z przeźroczystą obudową, przezierną silikonową membraną zapewniającą łatwą i pewną dezynfekcję miejsca dostępu. Zastawka bez elementów metalowych, zakończona końcówkami luer-lock, posiadająca automatyczny system zapobiegający cofaniu krwi/leku w kierunku zastawki po odłączeniu strzykawki lub linii infuzyjnej, umożliwiająca stosowanie ponad 200 dostępów, wyrzut pozytywny 0,03ml, odporność ciśnieniowa 300psi/21 bar, bez lateksu i DEHP, pakowana pojedynczo (zastawka do dostępu bezigłowego ma pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz.1 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń)., sterylna.	szt.	1 000
25.	Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej z przedłużką 10 cm (drenikiem), redukujący przypadkowe zakażenia przez dotyk bez potrzeby stosowania dodatkowego koreczka, bezpieczne podawanie leków i płynów, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, posiadający obudowę, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji, gładka powierzchnia membrany (bezigłowy system ma pochodzić od tego samego producenta co kaniule z poz.1 w celu zachowania kompatybilności i szczelności połączeń).	szt.	1 000
26.	Filtr infuzyjny z filtrem przeciwbakteryjnym 0,2 µm z dodatnio naładowaną membraną (zatrzymujący bakterie, endotoksyny i zanieczyszczenia cząsteczkowe z automatycznym odpowietrznikiem) zamknięciem luer lock, o wielkości przepływu>10 ml/min. oraz efektywnej powierzchni filtrującej>4cm2 i wytrzymałości ciśnieniowej 3,1 bara, możliwość stosowania do 96 godz. bez utraty jakości terapii.	szt.	200
27.	Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu, z optycznym identyfikatorem pozycji „otwarty-zamknięty". Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej, z możliwością podawania lipidów, wytrzymałość ciśnieniowa do 4 barów, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami.	szt.	3 000
28.	Kranik trójdrożny wykonany z poliamidu, z optycznym identyfikatorem pozycji otwarty-zamknięty" z przedłużaczem 10cm . Prawe ramię kranika musi posiadać łącznik rotacyjny, połączony z drenem 10 cm, zapewniający obrót kranika wokół osi drenu bez możliwości jego skręcania. Możliwość podawania lipidów wytrzymałość ciśnieniowa 4 barów, wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkami.	szt.	100
29.	Rampa 3-kranikowa przeznaczona do prowadzenia infuzji wieloma lekami. Wykonana z poliamidu o dużej odporności na działanie nawet bardzo agresywnych leków. Kraniki z jednokolorowymi pokrętłami o wyczuwalnym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię ostatniego kranika rampy musi posiadać łącznik rotacyjny, który po połączeniu z linią infuzyjną musi zapewnić swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej bez możliwości skręcania jej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z białą podstawą umożliwiająca mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny.	szt.	100
30	Łącznik schodkowy pomiędzy Peg, a linią do podaży diety przemysłowej op. a'30 szt.	op.	20
31	Łącznik boczny umożliwiający podłączenie do linii z końcówką ENFit strzykawki nie posiadającej takiej końcówki op. a'30 szt.	op.	20
32	Łącznik międzystrzykawkowy do leków służący do szybkiego i bezpiecznego przenoszenia leków między strzykawkami.	szt.	100
33	Chusteczki do dezynfekcji zastawek bezigłowych, nasączone 2% chlorhexidine oraz 70% alkoholem izopropylenowym. Rozmiar złożonej: 42mm x 32mm, a rozłożonej 162mm x150mm, pakowane pojedynczo, opak. a'100 szt.	op.	50
34	Zestaw do toalety jamy ustnej składajacy sie ze szczoteczki z miękkim włosiem oraz gąbką; na górnej powierzchni, z możliwością odsysania, z łącznikiem do kontroli odsysania, ściętym pod kątem 45 st., 10ml saszetki z 0,10% chlorheksydyną;, aplikator gąbkowy 3ml, żel nawilżający jamę ustną z dodatkiem ksylitolu oraz gliceryny, pakowany pojedynczo w folię.	szt.	25
SUMA					0,00	X		X	X

Poz. 9 – 11 - do oferty należy załączyć Oświadczenie o zastosowanym plastyfikatorze i załącznik do oświadczenia w postaci „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”. „Karta” ta musi zawierać wyszczególnienie składników, w tym również plastyfikatora.

				……………..……….….…..………………………...............……………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_5
FORMULARZ CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 2
PAKIET 5 – Sprzęt jednorazowy anestezjologiczny
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych Pencil Point 25 G/88mm z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR.	szt.	450
2.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G88mm Pencil Point z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR.	szt.	1 300
3.	Igła Atraucan	szt.	90
4.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27Gx103mm Pencil Point z prowadnicą pakowaną razem lub osobno. Uchwyt owalny bezbarwny, przezroczysty z pryzmatem odbarwiającym się podczas identyfikacji PMR.	szt.	75
5.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą seldingera, cewnik kontrastujący w promieniach RTG trzykanałowy 15cm, prowadnica niklowo tytanowa, system umożliwiający identyfikację położenia końcówki cewnika za pomocą EKG, zaqkładanie prowadnicy bez odejmowana strzykawki, igła jednorodna bez dodatkowych łączników.	szt.	100
6.	Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwu kanałowy 15cm prowadnica niklowo tytanowa, system umożliwiający identyfikację położenia końcówki cewnika za pomocą EKG, załadanie prowadnicy bez odejmowania strzykawki, igła jednorodna bez dodatkowych łączników.	szt.	150
7.	Cewnik czasowy dwuświatłowy prosty do hemodializy 12 Fr długość 20 cm, (zestaw zawiera: cewnik dwukanałowy, igła wprowadzająca, rozszerzacz, prowadnik).	szt.	10
8.	Zestaw do pomiaru diurezy z plastikową komorą pomiarową o pojemności 500 ml i workiem 1,5-2 litry z odpływem i zastawką Zestaw musi posiadać : 1. dren długości 150-170cm. z portem do pobierania próbek oraz zaciskiem ślizgowym, łączący cewnik z komorą pomiarową 2. połączenie drenu z komorą pomiarową zapobiegające zamknięciu światła drenu 3. czytelna trwała skala na komorze pomiarowej; komora dokładnego pomiaru –skala co 1 ml (od 0-50 ml) i co 5 ml ( skala do 150 ml); każde kolejne 100 ml wyraźnie odznaczające się na skali komory pomiarowej 4. kilka możliwości mocowania komory do ramy łóżka 5. bezpieczne połączenie worka z komorą pomiarową zapobiegające jego odłączeniu 6. czytelna informacja o położeniu (otwarte/zamknięte) zaworu spustowego do opróżniania komory pomiarowej 7. bezigłowy port do pobierania próbek. Zestaw musi być w pełni zamknięty, umożliwiający transport komory w położeniu poziomym bez ryzyka przelania moczu do drenu łączącego.	szt.	75
9.	Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej (dedykowany również do punkcji osierdzia i otrzewnej) składający się z igły Veressa ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, z możliwością utrzymania w pacjencie do 29 dni, dostępnego w dwóch rozmiarach 9Ch i 12Ch, zakończonego układem z automatycznymi zastawkami jednokierunkowymi (bez konieczności regulacji przepływu za pomocą kraników), posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek.	szt.	5
10.	Zestaw do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej składający się z igły dł. 19 cm i poliuretanowego drenu rozmiar 8CH dł. 12,45 cm, strzykawki luer lock, worka do drenażu 2000 ml. Igła z tępą kaniulą zabezpieczającą umieszczoną w kanale igły, posiadająca dwukolorowy zielono-czerwony wskaźnik bezpieczeństwa w złączu, który zapewnia bezpośrednią sygnalizację położenia kaniuli zabezpieczającej po wprowadzeniu igły, posiadająca jednokierunkowy zawór wentylowany w złączu igły, umożliwiający ewakuację powietrza i płynu z jamy opłucnej, zapobiegając jednocześnie przedostawaniu się powietrza w przeciwnym kierunku. / Cewnik zawierający zawór kulowy z ręczną blokadą w złączu cewnika, zamykający światło cewnika podczas wycofywania igły, chroniący przed przypadkową odmą opłucną w trakcie zabiegu.	szt.	5
11.	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego składający się z: igły Tuohy kodowanej kolorem; cewnika z trzema otworami bocznymi; filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 um skuteczny przez 96h, sterylny; strzykawka niskooporowa z końcówką luer slip 10ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączanie; prowadnik i etykieta identyfikacyjna cewnika ZO, rozmiar: 18G/8cm.	szt.	25
12.	Zestaw drenów ssąco-płuczących, do 20-krotnej dezynfekcji kompatybilne z pompą ssąco-płuczącą, firmy Aesculap.	szt.	30
13.	Kaniula arterialna z sysemem Flo Switch wykonana z PTFE	szt.	900
14.	Jednorazowy zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa zawierający oddzielnie pakowane, sterylne elementy o następującym składzie: Zestaw użytkowy z rozszerzaczem wstępnym o zagiętej końcówce , kaniulą punkcyjną,skalpelem, strzykawką Luer-lock i z prowadnicą Seldingera z zakończeniem ‘’J’.	szt.	30
15.	Rurka intubacyjna z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy'ego z wbudowanym w ściankę rurki przewodem do odsysania. Rozmiary 6,0-9,0 mm co 0,5 mm.	szt.	200
16.	Rurka tracheotomijna z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej z cienkościennym mankietem niskociśnieniowym oraz systemem ograniczania wzrostu ciśnienia wewnątrz mankietu typu Soft Seal, wykonana z termoplastycznego PCW, z samoblokującym się mandrynem z otworem na prowadnicę Seldingera umożliwiający założenie bądź wymianę rurki. Rozmiary od 6,0mm do 10,0mm co 1,0mm oraz 7,5 mm i 8,5 mm.	szt.	150
17.	Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem.	szt.	50
18.	Filtr antybakteryjny z przodu, sprawność 99,97% dla cząsteczek o wielkości 0,3 μm do regulatora próżni RVTM3, pakowany po 10 szt. w tubie	opak.	30
SUMA					0,00	X		X	X

					……………..……….….…..………………………...............……………
					/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_6
				ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 6 – Drobne artykuły medyczne
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1.	Pojemnik z PP lub PS (przezroczysty lub mleczny) ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 15 ml	szt.	200
2.	Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 30 ml	szt.	400
3.	Pojemnik z PP lub PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 100 ml	szt.	200
4.	Pojemnik z PP lub PS,(przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 200 ml	szt.	200
5.	Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 250 ml	szt.	200
6.	Pojemnik z PP lu PS, (przezroczyst lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 500 ml	szt.	150
7.	Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 1000 ml	szt.	200
8.	Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 2500 ml	szt.	100
9.	Pojemnik z PP lu PS, (przezroczysty lub mleczny), ze szczelną pokrywką zakręcaną lub na zatrzask z przeznaczeniem na próbki do badań histopatologicznych, niesterylne, poj. 5000 ml	szt.	50
10.	Żel do EKG 500 g-bezbarwny, posiadający wysokie przewodnictwo elektryczne, neutralny odczyn PH, wykazujący bierność chemiczną, wykazujący przewodnictwo punktowe – potwierdzić folderem Producenta	szt.	150
11.	Żel do USG 500 g -bezbarwny, wykazujący się wysoka odpornością na wysychanie, posiadający odpowiednią lepkość, neutralny odczyn PH, wykazujący bierność chemiczną- potwierdzić folderem producenta	szt.	500
12.	Elektroda EKG dla dorosłych, prostokąt o rozm. 42x56mm , baza gąbka, żel stały do badań holterowskich z wycięciem na kabel	szt.	12 000
13.	Elektroda EKG dla dorosłych, rozm. 50 mm/ żel ciekły badania spoczynkowe, monitorowanie, diagnozowanie.	szt.	5 500
14.	Elektroda EKG dla dzieci, okrągła, baza - gąbka, średnica 32 mm-badania spoczynkowe, monitorowanie, diagnozowanie	szt.	1 000
15.	Elektroda EK-S 50 PSG, do badań spoczynkowych i krótkookresowych	szt.	5 000
SUMA					0,00	X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............……………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_7
				ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 7 – Wkłady jednorazowe do ssaka
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Wkład workowy jednorazowy z filtrem antybakteryjnym w skład którego wchodzi: / - zastawka hydrofobowa działająca jako zintegrowany filtr przeciwbakteryjny i ochronny przed przepełnieniem – automatyczne odcięcie ssania po kontakcie zastawki z płynami / - szybka i wygodna instalacji / - uchwyt umożliwiający łatwe i szybkie wyjęcie napełnionego wkładu / - posiada port szeregowy umożliwiający zwiększenie pojemności ssania do 36l / - schodkowe przyłącze umożliwiające podłączenie drenu o każdej średnicy / - po zakorkowaniu porty zostają trwale zamknięte i pozostają szczelne nawet po upuszczeniu na podłogę
	o pojemności 1 l w kształcie owalnym	szt.	3 800
	o pojemności 2 l w kształcie okrągłym	szt.	2 800
	o pojemności 3 l w kształcie okrągłym	szt.	300
2	Pojemnik wielorazowy poliwęglanowy: / - bezbarwny ale dostępny również w kolorze niebieskim / - skala łatwo czytelna z każdej strony / - mocna struktura i materiał odporny na czyszczenie i sterylizację w autoklawie 121 st. / - pojemnik może być montowany w różnego rodzaju uchwytach
	o pojemnościach 1000ml o owalnym kształcie	szt.	4
	o pojemnościach 2000ml o okrągłym kształcie	szt.	4
	o pojemnościach 3000ml o okrągłym kształcie	szt.	4
3	Uniwersalny uchwyt automatyczny do szyny	szt.	4
4	Uchwyt do blatu	szt.	4
5	Łącznik kątowy do pojemnika	szt.	4
SUMA					0,00	X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............……………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_8
				ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 8 – Artykuły medyczne jednorazowego użytku dla pacjenta pod szczególnym nadzorem
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Stożkowa próbówka do pobierania wydzieliny z drzewa oskrzelowego, sterylna bez fingier tip - 10 ml.	szt.	500
2	System zabezpieczający pacjenta przed osuszaniem dróg oddechowych, jednomembranowy, z portem do odsysania, przestrzeń martwa 16 ml	szt.	800
3	Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nie przyklejającą się do rany, - rozmiar 8 x 9 cm, średnica otworu 12-19 mm, pakowany pojedynczo.	szt.	450
4	Pozycjoner przeciwodleżynowy składający się z: maty paroprzepuszczalnej z pasem stabilizacyjnym umożliwiającej przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta z górną powierzchnią antypoślizgową o wymiarach: 91 x 126 cm, z 9 uchwytami na ręce na każdym z dłuższych boków, taśmy mocującej na łóżko, czterowarstwowego podkładu chłonącego wilgoć i przepuszczalnego dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej minimum :79 x 122 cm, oraz z 2 klinów o nachyleniu 30 stopni.	szt.	2
5	Jednorazowy, czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm, kompatybilny z pozycjonerem przeciwodleżynowym umożliwiającym przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta, 5 podkładów w opakowaniu.	szt.	50
6	Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną lub tracheotomijną, z możliwością stosowania przez 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii , mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką.	szt.	230
7	Zatyczka do zabezpieczania cewników i sond, sterylna, z uchwytem płetwowym do PEG-a	szt.	500
8	Stabilizator powieki górnej oka dla pacjenta wentylowanego mechanicznie, protekor rogówki, wykonany z materiału przepuszczalnego dla powietrza i utrzymującego wilgoć, warstwa klejąca na bazie kleju medycznego, hypoalergiczny. / Owalny kształt o wymiarach 5,5 x 3,5 cm, z żółtym listkiem ułatwiającym założenie i usunięcie. Produkt biologicznie czysty, w opakowaniu 1 para stabilizatorów.	szt.	200
9	Wkład jednorazowy enFlow,. Sterylizowany, jednorazowy wkład można podłączyć do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem Luer. Konstrukcja ogrzewacza uniemożliwia nieprawidłowe wsunięcie wkładu. Wkład może pozostawać w obwodzie i być transportowany razem z pacjentem nawet przez 24 godziny, a do jego wstępnego napełnienia wystarczą niecałe 4 ml płynu. Wszystkie wkłady są sterylizowane radiacyjnie, niepirogenne i wykonane z materiałów niezawierających lateksu kauczuku naturalnego ani ftalanu di-(2-etyloheksylu) (DEHP).	szt.	200
10	Jednokierunkowy zawór mechaniczny; Wewnątrz membrana silikonowa; Przepływ: 250 ml/min na 1 m słupa wody Zalecana wymiana po 72h, w przypadku podaży żywienia (np..lipidów), krwi, substancji krwiopochodnych zalecana wymiana po 6-12 h, zależnie od szybkości przepływu, Ciśnienie otwarcia: < 0,21 psi Ciśnienie max rozrywające”: > 200 psi ;Przestrzeń martwa: 0,2 ml ;Nie zawiera BSE; Nie zawiera DEHP ; Nie zawiera latexu; Sterylizacja ETO	szt.	190
11	Łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, z dodatkowymi silikonowymi pierścieniami uszczelniającymi od strony pacjenta i obwodu oddechowego, z rozciągalną giętką rurą dającą zróżnicowanie długości według potrzeb oraz możliwość umocowania w optymalnej pozycji dzięki pamięci kształtu, zatyczka portu do bronchoskopii o śr. 9,5 mm i portu do odsysania o śr.4 mm, z uchwytem zatyczki w osi pionowej, złącze 22M/15F od strony pacjenta, złącze 15M od strony maszyny, przestrzeń rozciągliwa w zakresie 60mm x 150 mm, jednorazowego użytku, sterylny, bezlateksowy, bez DEHP, bez BPA, opakowanie folia-papier, termin przydatności do użycia 5 lat, na opakowaniu jednostkowym nr serii i data ważności, piktogram z opisami rozmiarów złączy od strony pacjenta i od strony maszyny.	szt.	190
12	Maska anestetyczna jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, korpus maski oraz haczykowaty pierścień wykonane z poliwęglanu, silikonowy zawór skierowany pionowo w nosowej części maski, możliwość pracy w środowisku MRI, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży. Waga w (g) odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g. Dla roz 1 i 2 złącze 15 mm męskie oraz dla roz 3-7 złącze 22 mm żeńskie, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty, bez DEHP.	szt.	200
13	Stabilizator położenia oraz ochraniacz przeciwodleżynowy stopy z systemem odciążającym zapobiegającym przykurczom zgięcia podeszwowego oraz bocznego, z system elastycznych fiksatorów , ze zintegrowanym klinem oraz z otworem pozwalającym na współpracę z urządzeniami do masażu uciskowego DVT, dostępny w rozmiarze standardowym dla pacjentów o obwodzie łydki 25-46 cm i stopach dłuższych niż 23,65 cm	szt.	10
14	Jednorazowy zestaw do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca z silikonowym rękawem odprowadzającym długości 1,5 m z balonikiem retencyjnym, z barwnie oznaczoną na niebiesko kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego, z portem na worek kolekcyjny. Z rękawem zintegrowane wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz do irygacji. W zestawie 3 worki o pojemności 1000 ml do zbiórki stolca z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml, oraz z filtrem węglowym. Pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek IT i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty.	szt.	4
15	Worki kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, biologicznie czyste, pakowane po 10 szt.	szt.	10
16	Jednorazowy, czterowarstwowy podkład chłonący wilgoć i przepuszczalny dla powietrza o wymiarach powierzchni chłonnej: 79 x 122 cm, kompatybilny z pozycjonerem przeciwodleżynowym umożliwiającym przemieszczanie oraz zmianę pozycji pacjenta, 1 opakowanie- 5 podkładów.	opak.	10
17	Zestaw do 24-godzinnej toalety jamy ustnej. Każde pojedyncze opakowanie zawarte w zestawie pełni jednocześnie funkcję pojemnika. Zestaw posiada możliwość powieszenia na plastikowej zawieszce oraz zawiera numerację sugerującą kolejność stosowania. Zestaw zawiera: - 2 opakowania - zawierające szczotkę z pofalowaną gąbką z trzema otworami odsysającymi, z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, 1 opakowanie z antyseptycznym płynem do płukania jamy ustnej z 0,12% roztworem chlorheksydyny - 4 opakowania - zawierające 1 pofalowaną gąbkę z możliwością odsysania, pokrytą dwuwęglanem sodu, z zagiętą końcówką oraz z końcówką do podłączeniem do ssaka i funkcją fingertip, z roztworem Perox-A-Mint, 1 gąbką - aplikator i preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.	szt.	50
SUMA					0,00	X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............……………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_9
				ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 9 – Opaski identyfikacyjne dla pacjenta
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Opaska biała na roli do drukarki GEODEX RT200 wykonana z polipropylenu niezawierającego lateksu, metoda druku: termiczna
	dla dorosłych o wymiarach 25mmx279mm/200 sztuk na roli	rolka	100
	dla dzieci o wymiarach 25mmx178mm/300 sztuk na roli	rolka	9
	dla niemowląt o wymiarach 25mmx152mm/350 sztuk na roli	rolka	2
2	Etykieta papierowa w bloczkach z nadrukiem 100mmx60mm ODPADY MEDYCZNE Rodzaj odpadu- KOD: ............................................................... Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Regon 450666822 Nr księgi rejestrowej 000000010739/ Organ rej. w Białymstoku Data, godz otwarcia .............................................................................Data, godz zamknięcia ..................................................................…	bloczek/1000 sztuk etykiet	60
3	Etykieta papierowa w rolkach z nadrukiem 100mmx60 mm ODPADY MEDYCZNE Rodzaj odpadu- KOD: ...................................................................... Szpital Ogólny im. dr Witolda Ginela w Grajewie Regon 450666822 Nr księgi rejestrowej 000000010739/Organ rej. w Białymstoku Data, godz. Otwarcia...................................................................… Data, godz zamknięcia ....................................................................	rolka/1000 sztuk etykiet	10
				0,00	X		X	X

				……………..……….….…..………………………...............……………
				/podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela/

## PAKIET_10
				ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ CENOWY
PAKIET 10 - ASORTYMENT WŁÓKNINOWYJEDNORAZOWEGO UŻYTKU
Lp.	Nazwa asortymentu	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	VAT %	Wartość brutto w PLN	Nazwa Producenta/ kraj pochodzenia	Nazwa handlowa wyrobu/ nr katalogowy
1	Koszula dla położnic jednorazowego użytku, włóknina poliestrowa 45-55 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa (wiązane na troki), dodatkowa para troków, służąca zmniejszaniu objętości koszuli w pasie, rozcięcie pod szyją w kształcie litery Y, rozmiar uniwersalny L, długość min. 120 cm, niesterylna. Kolory: biały i zielony – do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	2 500
2	Koszula pacjenta jednorazowego użytku, włóknina poliestrowo-wiskozowa 45-50 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie pod szyją w kształcie litery V, rozmiar uniwersalny L, długość min. 120 cm, niesterylna. Kolory: biały i zielony - do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	1 000
3	Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny poliestrowo-wiskozowej 45-50 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana na troki o dł. min, 80cm w talii oraz min. 35cm na szyi, obwód min. 43cm, długość koszuli min. 120cm, szerokość 140 cm. Kolory: biały i zielony – do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	1 200
4	Koszula pacjenta jednorazowego użytku, włóknina poliestrowa 45-50 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, wycięcie pod szyją w kształcie litery V, długość min. 120cm, niesterylna. Rozmiary: M- XXL	szt.	400
5	Koszula dla pacjenta wykonana z włókniny typu SMS, gramatura min. 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, umożliwiająca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązana na troki o dł. min, 80cm w talii oraz min. 35cm na szyi, obwód min. 43cm, długość koszuli min. 120cm, szerokość 140 cm. Kolory: niebieski i zielony – do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	500
6	Ubranie jednorazowe dla pacjenta w skład którego wchodzi: bluza z krótkim rękawem z wycięciem V pod szyją, spodnie z gumką w pasie, niesterylne. Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, kolory: niebieski lub zielony – do wyboru przez Zamawiającego, niesterylne. Rozmiar: M – XXL.	kpl.	600
7	Ubranie jednorazowe dla pacjenta w skład którego wchodzi: bluza z krótkim rękawem z wycięciem V pod szyją, spodnie przed kolano z gumką w pasie. Wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, kolor niebieski lub zielony – do wyboru przez ZAmawiającego. Rozmiary: M – XXL.	kpl.	200
8	Furażerka męska wykonana z włókniny wiskozowej perforowanej, gramatura min. 25g/m2, głębokość przodu 12,5cm, denko dł. 27cm, szer. 15cm, wiązana na troki, opakowanie jednostkowe 100 szt.(kartonik), kolory: niebieski i zielony- do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	7 500
9	Pokrowiec na zwłoki z czarnej lub zielonej włókniny polipropylenowej, gramatura min. 40g/m2, jednorazowego użytku, wymiary: 80cm x 130cm, pakowany pojedynczo, wiązany na 5 par troków.	szt.	100
10	Podkład nieprzemakalny, wykonany z dwuwarstwowego laminatu w kolorze białym i i zielonym, gramatura min. 50g/m2, rozmiar 80cm x 210cm.	szt.	500
11	Komplet pościeli jednorazowego użytku, niejałowy, włóknina polipropylenowa, gramatura minimum 40g/m2, kolor zielony, skład: poszewka na poduszkę 70cm x 80 cm, poszewka na kołdrę 200cm x 160 cm, prześcieradło 150-160 cm x 200 cm.	kpl.	100
12.	Komplet pościeli jednorazowego użytku, niejałowy, włóknina poliestrowa 45-50 g/m2, kolor niebieski, skład: poszewka na poduszkę 70cm x 80 cm, poszewka na kołdrę 200cm x 160 cm, prześcieradło 150-160 cm x 200 cm.	kpl.	300
13	Sterylny fartuch chirurgiczny niewzmocniony, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, posiadający min.2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, rozmiary M- XXL.	szt.	400
14	Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony nieprzemakalnymi wstawkami w strefach krytycznych, wykonany z włókniny SMS o gramaturze min 35 g/m2, łączenie rękawów wykonane metodą ultradźwiękową lub klejone w obszarze krytycznym, rękaw fartucha zakończony mankietem, fartuch po założeniu posiada widoczne oznaczenie stopnia barierowości, posiadający min. 2 etykiety samoprzylepne do archiwizacji danych, rozmiary M- XXL.	szt.	200
15	Pokrowiec jednorazowy na gumce na kozetkę lekarską, niejałowy, włóknina polipropylenowa, gramatura minimum 40g/m2, kolory:n zielony lub niebieski-do wyboru przez Zamawiającego, o wymiarach: długość 183- 185 cm xgrubość 4-6cm x szerokość 55- 56cm .	szt.	10
16	Prześcieradło jednorazowego użytku, niejałowe, włóknina polipropylenowa, gramatura minimum 40g/m2, rozmiar 160cm x 200cm. Kolory: niebieski i zielony – do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	600
17	Zapaska do badań ginekologicznych, wymiary 140cm x 40cm, gumka w talii, włóknina poliestrowa 45-55 g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, niejałowa. Kolory: biały, różowy, zielony, niebieski – do wyboru przez Zamawiającego.	szt.	200
18	Fartuch wizytacyjny z włókniny polipropylenowej, gramatura min. 20g/m2, jednorazowego użytku, opakowanie - 10 szt.	op.	50
SUMA					0,00	X		X	X

				0,00